«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«06» сентября 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме

на право заключения договора поставки

дополнительное оборудование к Автоматическому тестеру трансформаторного масла DTL C; комплектность: измерительная ячейка; калибратор (3шт)для нужд ОАО “ВНИИ НП”

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование: дополнительное оборудование к Автоматическому тестеру трансформаторного масла DTL C; комплектность: измерительная ячейка; калибратор (3шт)

Общие требования:

- Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.

- Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

- Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная, счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

Характеристики:

Измерительная ячейка MC 2A

Измерительная ячейка MC 2A используется для измерения коэффициента рассеяния масла BAUR DTL C тестеров и DTL 2 А.

Технические данные

| Измерительная ячейка в соответствии с IEC 60247, рис. 3 |  |
| --- | --- |
| Емкость | 45 мл |
| Пробивное напряжение по воздуху | 2000 ВЭфф. |
| Вязкость масла | <150 мм^/сек при 20 С |

Калибратор TE C

Калибратор TE C используется для проверки измерения коэффициента рассеяния системы масла BAUR DTL C тестеров и DTL 2 А.

Технические данные

|  | TE 003 C | TE 0003 C | TE 00003 C |
| --- | --- | --- | --- |
| * Диапазон измерений (* Для точного номинальных значениях, см. наклейку на соответствующих тестерах) | approx. 0.03 tan (d) | approx. 0.003 tan (d) | approx. 0.0003 tan (d) |

Общие данные

| Допустимое рабочее напряжение | <2100 В эфф |
| --- | --- |
| Измерение температуры | + 10 ... +40 °C |
| Погрешность измерений | 3% |
| Температура хранения | -20 ... +50 °C |
| Размеры (Ш х В х Г) | В кейсе 395х295х106 мм |
| Масса | корпуса и аксессуары: 0,6 кг |
|  | кейсом и аксессуарами: 2,8 кг |
| Класс защиты | IP 32 |