«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«31» октября  2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме

на право заключения договора поставки

ДК-НАМИ-М1

для нужд ОАО “ВНИИ НП”

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование: ДК-НАМИ-М1

10БЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- Прибор для определения стабильности и коррозионности моторных масел, предназначен для обеспечения проведения испытаний в соответствии с методиками, изложенными в ГОСТ 11063-77 и ГОСТ 20502-75, в лабораториях нефтеперерабатывающих заводов, НИИ и других организациях, использующих нефтепродукты.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

21 Рабочая среда - моторные масла и другие нефтепродукты, стабильность и кор-розионность которых определяется по ГОСТ 11063-77 и ГОСТ 20502-75.

2.2	В качестве термостатирующей жидкости использовать кремнеорганическую
жидкость ПФМС-4 ГОСТ 15866-70 с температурой вспышки плюс 300 ° С. Допускается приме-
нение других сред с температурой вспышки не менее плюс 250 ° С.

2.3	Параметры питания- напряжение (2201% I В/

- частота переменного тока (50 ±1) Гц;

- потребляемая мощность должна быть не более 2,5 кВт.

2.4	Температура нагрева термостатирующей жидкости

- (200±2)° С при определении стабильности по ГОСТ 11063-77;

- 1140±1)° С при определении коррозионности по ГОСТ20502-75.

2.5	Время вы/хода на режим термостатирования 200 °С- не более 15 часа.

2.6 Число оборотов кассеты термостата в рабочем положении (30±1) об/мин.

2.7 Температура наружной поверхности кожуха прибора должна быть не более 60 С.

2.8	Габаритные размеры/ функциональных блоков-
- термостата 660 • 546 • 710 мм;

-	блока управления 95 * 235 * 218 мм.

2.9	Масса функциональных блоков должна быть не более-
- термостата - 70 кг;

-	блока управления - 2,5 кг.

2.10	Вероятность безотказной работы/ должна быть не менее Р120001 =0,9 за время

2000 часов.

Среднее время восстановления должно быть не более Тв=2 ч

Средний срок службы/ Тсл=6 лет.