(Закупка на zakupki.rosatom.ru № 140902/0468/384)

ПРОТОКОЛ № 033715-2

заседания закупочной  комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме на право заключения договора на поставку средства измерения для санитарно-промышленной лаборатории

Лот № 1

	г. Снежинск
	«26» сентября 2014 г.


Открытый запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37)(далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП Аук. Конк. Дом согласно регламенту ее работы.

Информация о заказе:

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина"
Организатор размещения заказа: ФГУП "РФЯЦ ВНИИТФ им. ак. Е.И.Забабахина

Предмет запроса ценовых котировок: право заключения договора на поставку средства измерения для санитарно-промышленной лаборатории
Предмет договора: Поставка: средства измерения для санитарно-промышленной лаборатории 
Начальная (максимальная) цена договора: 484 241 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи двести сорок один) рубль 66 копеек, включая НДС. 
Извещение о проведении запроса ценовых котировок и закупочная документация опубликованы «02» сентября 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка № 31401480355, на официальном сайте о размещении заказов  на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №140902/0468/384, на ЭТП Аук. Конк. Дом, закупка  №Z033715.

Заседание закупочной комиссии проводится в 14:00:00 (время московское) «26» сентября 2014 года, по адресу: 456770, г.Снежинск, Челябинская обл., Васильева, 13.

1. Согласно Протоколу заседания закупочной  комиссии по открытию доступа к поданным в форме электронных документов котировочным заявкам от 17.09.2014 № 033715-1 к рассмотрению приняты котировочные заявки от следующих участников процедуры закупки:

	№ заявки
	Участник запроса ценовых котировок
	Предложение участника запроса ценовых котировок
	Цена заявки 

	60175783
	Общество с ограниченной ответственностью "НТМ-ЗАЩИТА"
	Основное предложение
	Цена заявки:440 203 (Четыреста сорок тысяч двести три) рубля 00 копеек, включая НДС

	60175848
	Общество с ограниченной ответственностью "Мир приборов"
	Основное предложение
	Цена заявки:483 800 (Четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, включая НДС


2. По результатам рассмотрения котировочных заявок закупочной  комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Допустить к участию в запросе цен в электронной форме и признать участниками запроса ценовых котировок следующих участников процедуры закупки, подавших котировочные заявки, соответствующие требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме: 

2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Мир приборов" 
2.2. Отклонить котировочные заявки следующих участников процедуры закупки: 

2.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "НТМ-ЗАЩИТА" 
Заявка отклонена (в соотв. с подпунктом д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»), т.к. участник указал в заявке товар, предлагаемый к поставке, не являющийся по своим техническим и качественным характеристикам, а также по потребительским свойствам эквивалентом исходному и не соответствует требованиям, предъявленным Заказчиком в «Технической части»: -1) Измеритель параметров электрического и магнитного полей трёхкомпонентный «ВЕ-метр-АТ-003», предложенный как эквивалент «П3-80-ЕН500», не соответствует по разбивке и количеству частотных диапазонов: «ВЕ-метр-АТ-003» позволяет измерять электрическое и магнитное поле на частотах 5Гц-2 кГц; 2 кГц-400кГц; 45 Гц-55Гц (требование ТЗ: измерение среднеквадратичных значений напряженности переменного электрического и магнитного поля 50Гц; 5-2000 Гц; 10-30 кГц; 2-400 кГц; 30-300 Гц; 300-3000 Гц; 3-30 кГц; 30-300кГц. Погрешность измерения ЭП +10-15%; погрешность измерения МП +10-15%.).Отсутствуют заявленные диапазоны частот:10-30 кГц; 30-300 Гц; 300-3000 Гц; 3-30 кГц; 30-300кГц. -2) Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», предложенный как эквивалент Экотерма-1-DIN, ТТМ-2-04-DIN, фактически не измеряет ТНС-индекс, а измеряет температуру в чёрном шаре, используемую для расчёта ТНС-индекса и требует дополнительных измерений температуры влажного термометра; -3) миллитесламетр портативный универсальный «ТПУ», предложенный как эквивалент «П3-81-02», имеет высокий диапазон допустимой погрешности в соответствии с паспортом ЦЕКВ.411171.001.010ПС и имеет Свидетельство об утверждении типа средства измерения со сроком действия до 01.01.2015г., что не является гарантией продления. 

  

3. Присвоить котировочным заявкам участников запроса ценовых котировок следующие места:
	Место
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки 
	Цена заявки 

	1
	Общество с ограниченной ответственностью "Мир приборов"
	483.800,00


В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок только один участник запроса ценовых котировок и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса ценовых котировок, в соответствии с подпунктом б) пункта 13.5.2 ЕОСЗ открытый запрос цен признан несостоявшимся.

Заказчик ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. ак. Е.И. Забабахина» вправе принять решение о заключении договора с единственным допущенным участником запроса ценовых котировок Общество с ограниченной ответственностью "Мир приборов" на условиях, указанных в заявке на участие в запросе цен Общество с ограниченной ответственностью "Мир приборов".

В случае принятия ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. ак. Е.И. Забабахина» решения о заключении договора с Общество с ограниченной ответственностью "Мир приборов" рекомендовать ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. ак. Е.И. Забабахина» провести с Общество с ограниченной ответственностью "Мир приборов" преддоговорные переговоры по снижению цены.

4. Признать победителем в проведении запроса ценовых котировок в электронной форме Общество с ограниченной ответственностью "Мир приборов" с ценой котировочной заявки 483 800 (Четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек с НДС. 
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