ПРОТОКОЛ № C020839-5 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому конкурсу на право заключения договора на поставку комплекта оборудования для систем формирования рабочих давлений в циклотронах серии СС

	г. Санкт-Петербург
	«24» декабря 2014 г.


Открытый конкурс в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37)(далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП Аук. Конк. Дом согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: Открытое акционерное общество "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова"

Организатор конкурса: ОАО "НИИЭФА"

Предмет конкурса: право заключения договора на поставку комплекта оборудования для систем формирования рабочих давлений в циклотронах серии СС

Предмет договора: Комплект оборудования для систем формирования рабочих давлений в циклотронах серии СС 

Начальная (максимальная) цена договора: 46 888 355 (Сорок шесть миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят пять) рублей 05 копеек, включая НДС. 

Срок поставки: не более 6 месяцев после заключения договора. Поставка оборудования может осуществляться партиями.

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация опубликованы «06» октября 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка № 31401576309, на официальном сайте о размещении заказов  на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №141006/0459/341, на ЭТП Аук. Конк. Дом, закупка  №C020839.
Заседание конкурсной комиссии проводится в 13:00:00 (время московское) «24» декабря 2014 года, по адресу: 196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3.
В заседании принимают участие: 

	Председатель конкурсной комиссии: 

	Стуклов Александр Владимирович 
	

	Члены конкурсной комиссии: 

	Горбас Сергей Федорович 
	

	Селянкин Роман Юрьевич 
	

	Коротков Владимир Александрович 
	

	Стрекозов Михаил Иванович 
	

	Ханейх Владимир Владимирович 
	

	Секретарь конкурсной комиссии (с правом голоса) 

	Фомина Инна Сергеевна 
	


Заседание проводится в присутствии 7 из 7 членов конкурсной комиссии. 

Кворум имеется.

1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе от «27» октября 2014 года № C020839-1 были поданы заявки на участие в конкурсе следующими участниками конкурса:

	№ заявки
	Участник конкурса
	Предложение участника конкурса
	Цена заявки 

	60190478
	Общество с ограниченной ответственностью «Ист Вакуум»

ИНН 5040114363
	Основное предложение
	Цена заявки:46 866 414 (Сорок шесть миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста четырнадцать) рублей 02 копейки, включая НДС

	60190139
	ООО «Научно-производственная, проектно-конструкторская, технологическая фирма «Вак ЭТО»

ИНН 7710349085
	Основное предложение
	Цена заявки:46 586 786 (Сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 92 копейки, включая НДС

	60190536
	Закрытое акционерное общество «Интек Аналитика»

ИНН 7802400158
	Основное предложение
	Цена заявки:42 997 131 (Сорок два миллиона девятьсот девяносто семь тысяч сто тридцать один) рубль 70 копеек, включая НДС

	60190561
	Общество с ограниченной ответственностью "НПО "Вилор" 

ИНН 6674323545
	Основное предложение
	Цена заявки:37 954 126 (Тридцать семь миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи сто двадцать шесть) рублей 74 копейки, включая НДС


2. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на отборочной стадии конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Допустить к дальнейшему участию в конкурсе следующих участников конкурса, отвечающих требованиям конкурсной документации и подавших заявки на участие в конкурсе, отвечающие требованиям конкурсной документации:
2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ист Вакуум»  
2.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в конкурсе следующим участникам конкурса, подавшим заявки: 

2.2.1. ООО «Научно-производственная, проектно-конструкторская, технологическая фирма «Вак ЭТО» 
Заявка отклонена на основании п. 14.9.4д) ЕОСЗ Госкорпорации Росатом. Технические характеристики комплекта оборудования для систем формирования рабочих давлений в циклотронах серии СС не удовлетворяют техническим требованиям, изложенным в документации открытого конкурса, по следующим параметрам:

Оборудование для системы формирования рабочих давлений циклотрона СС18

	Технический параметр
	Требуемое значение
	Предлагаемое значение

	Датчик низковакуумный :

Присоединительный фланец
	NW10


	NW25

Невозможное присоединение к установке без переходника, изменяющего размер вакуумного соединения


Оборудование для системы формирования рабочих давлений циклотрона МСС30/15 
	Технический параметр
	Требуемое значение
	Предлагаемое значение

	Датчик низковакуумный :

Присоединительный фланец
	NW10


	NW25

Невозможное присоединение к установке без переходника, изменяющего размер вакуумного соединения


Оборудование для системы формирования рабочих давлений циклотрона СС12

	Технический параметр
	Требуемое значение
	Предлагаемое значение

	Датчик низковакуумный :

Присоединительный фланец
	NW10


	NW25

Невозможное присоединение к установке без переходника, изменяющего размер вакуумного соединения


Оборудование для системы формирования рабочих давлений циклотрона СС12 Б

	Технический параметр
	Требуемое значение
	Предлагаемое значение

	Датчик низковакуумный :

Присоединительный фланец
	NW10


	NW25

Невозможное присоединение к установке без переходника, изменяющего размер вакуумного соединения


2.2.2. Закрытое акционерное общество «Интек Аналитика» 
Заявка отклонена на основании п. 14.9.4д) ЕОСЗ Госкорпорации Росатом. Технические характеристики комплекта оборудования для систем формирования рабочих давлений в циклотронах серии СС не удовлетворяют техническим требованиям, изложенным в документации открытого конкурса, по следующим параметрам:

Оборудование для системы формирования рабочих давлений циклотрона СС18

	Технический параметр
	Требуемое значение
	Предлагаемое значение

	Насос форвакуумный спиральный с кабелем питания:

Требование к электронике
	Необходимо отсутствие управляющей электроники или ее радиационно-стойкое исполнение.
	Присутствует управляющая электроника, т.к. есть инвертор, который дает возможность управлять работой электродвигателя насоса.

Наличие не радиационно-стойкой электроники приводит к быстрому выведению из строя оборудования, находящегося в циклотронном зале.

	Насос вакуумный турбомолекулярный в комплекте с контроллером и кабелями: 

Максимальное давление на входном фланце

Степень сжатия

Плавная регулировка производительности 
	не менее 0,05 торр

по азоту- не менее 1×109
от 25% до 100%


	0,02 Торр

Не соответствует параметрам работы установки

по азоту 1×108

Значительно ухудшает откачные характеристики насоса

Отсутствует

Необходима для обеспечения режимов работы установки

	Насос вакуумный турбомолекулярный в комплекте с контроллером и кабелями: 

Предельный вакуум

Максимальное давление на входном фланце

Максимальное давление на выходном фланце

Степень сжатия

Плавная регулировка производительности
	Не хуже 1х10-11 торр

Не менее 0,3 торр

Не менее 5 торр

по азоту- не менее 1×109
по водороду- не менее 5×105
от 25% до 100%


	1х10-9 торр

Значительно ухудшает откачные характеристики насоса

1х10-4 торр

Не соответствует параметрам работы установки

0,1 торр 

Не соответствует параметрам работы установки

по азоту- не менее 1×108
по водороду- не менее 105
Значительно ухудшает откачные характеристики насоса

Отсутствует

Необходима для обеспечения режимов работы установки

	Насос вакуумный криогенный в комплекте с компрессором, измерителем температуры криоступеней, гелиевыми шлангами и кабелями:

Параметр включения
	не менее 120 Торр*л


	11,0 Торр*л

Не соответствует параметрам работы установки

	Датчик высоковакуумный:

Присоединительный фланец
	NW25
	DN 40 CF-F
Невозможно присоединение к установке без переходника, изменяющего тип и размер вакуумного соединения

	Насос форвакуумный спиральный с кабелем питания:

Требование к электронике


	Необходимо отсутствие управляющей электроники или ее радиационно-стойкое исполнение.
	Присутствует управляющая электроника, т.к. есть инвертор, который дает возможность управлять работой электродвигателя насоса.

Наличие не радиационно-стойкой электроники приводит к быстрому выведению из строя оборудования, находящегося в циклотронном зале.


Оборудование для системы формирования рабочих давлений циклотрона МСС30/15 
	Технический параметр
	Требуемое значение
	Предлагаемое значение

	Насос форвакуумный спиральный с кабелем питания:

Требование к электронике


	Необходимо отсутствие управляющей электроники или ее радиационно-стойкое исполнение.
	Присутствует управляющая электроника, т.к. есть инвертор, который дает возможность управлять работой электродвигателя насоса.

Наличие нерадиационно-стойкой электроники приводит к быстрому выведению из строя оборудования, находящегося в циклотронном зале.

	Насос вакуумный турбомолекулярный в комплекте с контроллером и кабелями:

Предельное остаточное давление
	Не выше 10-10 торр
	10-9 торр

Значительно ухудшает откачные характеристики насоса

	Насос вакуумный криогенный в комплекте с компрессором, измерителем температуры криоступеней, гелиевыми шлангами и кабелями:

Максимальная мощность
	Не более 4 кВт
	6,6 кВт

Приводит к значительному увеличению электропотребления 

	Датчик высоковакуумный:

Присоединительный фланец
	NW25
	DN 40 CF-F
Невозможно присоединение к установке без переходника, изменяющего тип и размер вакуумного соединения


Оборудование для системы формирования рабочих давлений циклотрона СС12

	Технический параметр
	Требуемое значение
	Предлагаемое значение

	Насос форвакуумный спиральный с кабелем питания:

Требование к электронике


	Необходимо отсутствие управляющей электроники или ее радиационно-стойкое исполнение.
	Присутствует управляющая электроника, т.к. есть инвертор, который дает возможность управлять работой электродвигателя насоса.

Наличие нерадиационно-стойкой электроники приводит к быстрому выведению из строя оборудования, находящегося в циклотронном зале.

	Насос вакуумный турбомолекулярный в комплекте с контроллером и кабелями:

Максимальное давление на входном фланце

Степень сжатия

Плавная регулировка производительности 
	не менее 0,05 торр

по азоту- не менее 1x109
от 25% до 100%
	0,02 Торр

Не соответствует параметрам работы установки

по азоту 1x108
Значительно ухудшает откачные характеристики насоса

Отсутствует

Необходима для обеспечения режимов работы установки

	Насос вакуумный турбомолекулярный в комплекте с контроллером и кабелями:

Предельный вакуум

Максимальное давление на выходном фланце

Степень сжатия

Плавная регулировка производительности
	не хуже 1x10-11 торр

не менее 5 торр

по азоту- не менее 1 х 109
 по водороду- не менее 5x105

от 25% до 100%
	1x10-9 торр

Значительно ухудшает откачные характеристики насоса

0,1 Торр

Не соответствует параметрам работы установки

по азоту- не менее 1x108
по водороду- не менее 105
Значительно ухудшает откачные характеристики насоса

Отсутствует

Необходима для обеспечения режимов работы установки

	Насос вакуумный криогенный в комплекте с компрессором, измерителем температуры криоступеней, гелиевыми шлангами и кабелями:

Параметр включения
	не менее 120 Торр*л
	11,0 Торр*л
Не соответствует параметрам работы установки

	Датчик высоковакуумный:

Присоединительный фланец
	NW25
	DN 40 CF-F
Невозможно присоединение к установке без переходника, изменяющего тип и размер вакуумного соединения


Оборудование для системы формирования рабочих давлений циклотрона СС12 Б
	Технический параметр


	Требуемое значение
	Предлагаемое значение

	Требование к электронике
	Необходимо отсутствие управляющей электроники или ее радиационно-стойкое исполнение.
	Присутствует управляющая электроника, т.к. есть инвертор, который дает возможность управлять работой электродвигателя насоса.

Наличие не радиационно-стойкой электроники приводит к быстрому выведению из строя оборудования, находящегося в циклотронном зале

	Насос вакуумный турбомолекулярный в комплекте с контроллером и кабелями:

Максимальное давление на входном фланце

Степень сжатия
Плавная регулировка производительности 
	не менее 0,05 торр

по азоту- не менее 1x109

от 25% до 100%
	0,02 Торр
Не соответствует параметрам работы установки

по азоту 1 х 108

Значительно ухудшает откачные характеристики насоса

Отсутствует


	Насос вакуумный турбомолекулярный в комплекте с контроллером и кабелями

Предельный вакуум

Максимальное давление на выходном фланце

Степень сжатия

Плавная регулировка производительности 
	не хуже 1x10-11 торр

не менее 5 торр

по азоту- не менее 1 х 109
 по водороду- не менее 5x105

от 25% до 100%
	1x10-9 торр

Значительно ухудшает откачные характеристики насоса

0,1 Торр

Не соответствует параметрам работы установки

по азоту- не менее 1x108
по водороду- не менее 105

Значительно ухудшает откачные характеристики насоса

Отсутствует

Необходима для обеспечения режимов работы установки

	Насос форвакуумный спиральный с кабелем питания:

Требование к электронике


	Необходимо отсутствие управляющей электроники или ее радиационно-стойкое исполнение.
	Присутствует управляющая электроника, т.к. есть инвертор, который дает возможность управлять работой электродвигателя насоса.

Наличие не радиационно-стойкой электроники приводит к быстрому выведению из строя оборудования, находящегося в циклотронном зале


2.2.3. Общество с ограниченной ответственностью "НПО "Вилор" 

Заявка отклонена на основании п. 14.9.4а) и п. 14.8.9 ЕОСЗ Госкорпорации Росатом по причине несоответствия заявки по составу и оформлению требованиям документации о закупке по существу. В составе заявки отсутствует техническое предложение, оформленное в соответствии с инструкцией, приведенной в документации по открытому конкурсу.
3. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса, в соответствии с подпунктом б) пункта 13.5.2 ЕОСЗ открытый конкурс признан несостоявшимся. 

Конкурсная комиссия:

	ФИО 
	Подпись 

	Председатель конкурсной комиссии: 

	Стуклов Александр Владимирович 
	

	Члены конкурсной комиссии: 

	Горбас Сергей Федорович 
	

	Селянкин Роман Юрьевич 
	

	Коротков Владимир Александрович 
	

	Стрекозов Михаил Иванович 
	

	Ханейх Владимир Владимирович
	

	Секретарь конкурсной комиссии (с правом голоса) 

	Фомина Инна Сергеевна 
	


Протокол № C020839-5 от «23» декабря 2014 заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому конкурсу на право заключения договора на поставку комплекта оборудования для систем формирования рабочих давлений в циклотронах серии СС

Лот №1

Страница 9 из 9

