2

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Научно-исследовательский институт 

Научно-производственное объединение «ЛУЧ»

УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор
ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
П.А. Зайцев
«27» октября 2014 г.

ПРОТОКОЛ №141009/0461/161.2
заседания Комиссии по размещению заказов Федерального государственного унитарного предприятия «Научно- исследовательский институт 

Научно-производственное объединение «ЛУЧ»
г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24     
         

    «23» октября 2014 г. 
На заседании Комиссии присутствовали:
	Председатель Комиссии
	

	Заместитель генерального директора по инфраструктурной деятельности
	Новиков Г.А

	Члены Комиссии
	

	Помощник генерального директора по закупкам – начальник отдела закупок
	Новиков А.Г.

	Помощник генерального директора по правовым вопросам – начальник отдела правового обеспечения, корпоративного управления и имущественного комплекса
	Никишин С.Г.

	Заместитель начальника отдела ООТиТБ
	Ненашев А.Н.

	Начальник отдела физической защиты
	Леонов С.В.

	Заместитель начальника УКС
	Кудряшов А.П.

	Секретарь Комиссии
	

	Ведущий специалист отдела закупок
	Краснецков Д.Г.

	Приглашенные специалисты
	

	Заместитель директора отделения «Техно-Луч» по техническим вопросам и развитию
	Котляков А.Г.

	Ведущий инженер цеха №1 отделения «Техно-Луч»
	Жарков А.С.


КВОРУМ ИМЕЕТСЯ
ПОВЕСТКА ДНЯ: Рассмотрение заявок Участников на отборочной стадии открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на закупку весового оборудования для нужд ФГУП «НИИ НПО» ЛУЧ»
1. Процедура рассмотрения заявок на отборочной стадии состоялась «23» октября 2014 года  по адресу: г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24.

2. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от 20 октября 2014 года №141009/0461/161.1 были поданы заявки на участие в запросе предложений следующими претендентами на участие в запросе предложений:
	№ п/п
	Наименование организации, адрес, ИНН/КПП,

Дата подачи заявки
	Всего, руб., с учетом НДС

	1.
	ООО «АтомПроект»

620049, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.107/21

ИНН / КПП / ОГРН

6670338678/667001001/1116670014086

Дата подачи заявки

17 октября 2014г. 17:25
	5 986 862,80

	2.
	ООО «Сарторос»

125252, г. Москва, Чапаевский пер., д.16

ИНН / КПП / ОГРН

7743023226/774301001/1037739374958

Дата подачи заявки

19 октября 2014г. 20:46
	5 886 076,00

	3.
	ЗАО «Меттлер-Толедо Восток»

101000, г. Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр.1

ИНН / КПП / ОГРН

7705125499/770801001/1027700278110

Дата подачи заявки

20 октября 2014г. 09:45
	6 959 645,61


3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на отборочной стадии было установлено:

	№ п/п
	Наименование организации, адрес, 

ИНН / КПП / ОГРН

Дата, время подачи заявки
	Соответствия/несоответствие участника требованиям процедуры закупки

	1.
	ООО «АтомПроект»

620049, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.107/21

ИНН / КПП / ОГРН

6670338678/667001001/1116670014086

Дата подачи заявки

17 октября 2014г. 17:25
	Не соответствует

	2.
	ООО «Сарторос»

125252, г. Москва, Чапаевский пер., д.16

ИНН / КПП / ОГРН

7743023226/774301001/1037739374958

Дата подачи заявки

19 октября 2014г. 20:46
	Не соответствует

	3.
	ЗАО «Меттлер - Толедо Восток»

101000, г. Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр.1

ИНН / КПП / ОГРН

7705125499/770801001/1027700278110

Дата подачи заявки

20 октября 2014г. 09:45
	Соответствует


4. РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
4.1. На основании п.14.9.4 (д) (несоответствие продукции и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, требованиям конкурсной документации) Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» отстранить от дальнейшего участия в запросе предложений следующих Участников:

· ООО «АтомПроект»;

· ООО «Сарторос».

4.2. Участники  ООО «АтомПроект» и ООО «Сарторос» предложили к поставке оборудование производства фирмы Sartorius Lab Instruments GmbH&Co.KG, страна происхождения Германия. 

Предложенное оборудование не соответствует требованиям технического задания процедуры закупки в части класса промышленной защищенности, габаритных размеров и технических параметров функционирования оборудования. Предлагаемое оборудование эквивалентом, заявленному в технической части документации процедуры закупки признано быть не может. 

	№ п/п
	Тип весового оборудования
	Заявленные характеристики по техническому заданию
	ООО «Сарторос»
	ООО «АтомПроект»

	1
	Весовая платформа KA-32s (прецизионные весы для промышленных условий) торговой марки «Меттлер-Толедо» (или эквивалент).
	· Габариты не более 350×280 мм, высота 117-130 мм;
· Наибольший предел взвешивания не менее – 32000 г;

· Дискретность – 0,1г;

· Для высокоточного взвешивания;

· Высокий класс точности по ГОСТ Р53228-2008;

· II (высокий) класс точности;

· Цифровой датчик TBrick-MonoBloc со встроенной защитой от перегрузок;

· Материал платформы -  нержавеющая сталь DIN X5CrNi18-10;

· Габариты не более 350х280 мм, высота 117-130 мм;

· Класс промышленной защиты IP66/67;

· Цифровой интерфейс IDNet для связи с терминалами серии IND;

· 3-х уровневый адаптер вибрации.
	Габариты 400×300 мм весовой платформы IS34EDEH0CE превышают заявленные в техническом задании (350×280 мм, данные габариты обусловлены габаритами рабочего места). Класс промышленной защиты IP-65 не соответствует классу, указанному в техническом задании (IP-66/67, уборка производственных помещений предполагает полную заливку водой и дезактивирующими средствами). 
	Габариты 400×300 мм весовой платформы IS34EDEH0CE превышают заявленные в техническом задании (350×280 мм, данные габариты обусловлены габаритами рабочего места). Класс промышленной защиты IP-65 не соответствует классу, указанному в техническом задании (IP-66/67, уборка производственных помещений предполагает полную заливку водой и дезактивирующими средствами).

	2
	Весовая платформа  KB-60s Mettler Toledo прецизионные весы для промышленных условий (или эквивалент).
	· Наибольший предел взвешивания не менее – 60000 г;

· Дискретность – 1г;

· Для высокоточного взвешивания;

· Высокий класс точности по ГОСТ Р53228-2008;

· II (высокий) класс точности;

· Цифровой датчик TBrick-MonoBloc со встроенной защитой от перегрузок;

· Материал платформы -  нержавеющая сталь DIN X5CrNi18-10;

· Габариты не более 500х400 мм, высота 123-148 мм;

· Класс промышленной защиты IP66/67;

· Цифровой интерфейс IDNet для связи с терминалами серии IND;

· 3-х уровневый адаптер вибрации.
	 Класс промышленной защиты IP-65 не соответствует классу, указанному в техническом задании (IP-66/67, уборка производственных помещений предполагает полную заливку водой и дезактивирующими средствами).
	 Класс промышленной защиты IP-65 не соответствует классу, указанному в техническом задании (IP-66/67, уборка производственных помещений предполагает полную заливку водой и дезактивирующими средствами).

	3
	Весовая платформа  KCC-300 Mettler Toledo прецизионные весы для промышленных условий (или эквивалент).
	· Весовой терминал IND690;

· Размеры не более 345×219×165 мм;

· Степень защиты IP69к корпус нержавеющая сталь;

· Дисплей точечно-мембранный графический вакуумно-люминесцентный индикатор, размерами не более 195×46 мм;

· Мембранная клавиатура с тактильной обратной связью; 

· Инструкция на русском языке;

· Соединительный кабель для подключения к терминалу.

· IDNet-690 - Опция терминала IND690 (12 шт.)

· Количество одновременно подключаемых весов – до 4-х.
	Класс промышленной защиты IP-44 не соответствует классу, указанному в техническом задании (IP-69, уборка производственных помещений предполагает полную заливку водой и дезактивирующими средствами). В техническом задании указано количество одновременно подключаемых весов – до 4-х. Предлагаемый аналог данную опцию не поддерживает.
	Класс промышленной защиты IP-44 не соответствует классу, указанному в техническом задании (IP-69, уборка производственных помещений предполагает полную заливку водой и дезактивирующими средствами). В техническом задании указано количество одновременно подключаемых весов – до 4-х. Предлагаемый аналог данную опцию не поддерживает.


4.3. Техническое предложение ЗАО «Меттлер-Толедо Восток» полностью соответствует технической части документации процедуры закупки.
4.4. На основании п. 13.5.2 (б) (о допуске только одного участника закупки) Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» допустить к дальнейшему участи в открытом запросе предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на закупку весового оборудования для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» - ЗАО «Меттлер-Толедо Восток».

На этом заседание Комиссии по размещению заказов ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» было окончено. 
	Член комиссии
	Результат голосования
	Причина отказа
	Пояснения

	Новиков Г.А.
	ДА
	
	

	Новиков А.Г.
	ДА
	
	

	Никишин С.Г.
	ДА
	
	

	Ненашев А.Н.
	ДА
	
	

	Леонов С.В.
	ДА
	
	

	Кудряшов А.П.
	ДА
	
	


3. ПОДПИСИ

	Председатель Комиссии                                                         
	Новиков Г.А.

	Члены Комиссии:                                                                       
	

	
	Новиков А.Г.

	
	Никишин С.Г.

	
	Ненашев А.Н.

	
	Леонов С.В.

	
	Кудряшов А.П.

	Секретарь Комиссии:
	

	
	Краснецков Д.Г.


1
5

