Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

ПРОТОКОЛ № 708-SH-2014/2265 от 14.11.2014

Заседания закупочной комиссии

«Рассмотрение и оценка заявок по Запросу цен»

Вид процедуры закупки: открытый запрос цен в электронной форме

Заказчик: ОАО «СХК»

Место нахождения заказчика: 636039, Томская обл, Северск г, Курчатова ул, 1

Предмет запроса цен:

Право заключения договора на поставку расходомера поплавкового.

Извещение №98/4576 (901-SH-11619) о проведении процедуры открытый запрос предложений в электронной форме было размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru № 141022/0506/769  дата 22.10.2014г., zakupki.gov.ru № 31401624508  дата 22.10.2014г., на ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru Z034841 со следующими существенными условиями исполнения договора:

| Место доставки поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Место поставки товара: ОАО «СХК», Томская обл. г. Северск, ул. Предзаводская, 9, склад №035. Способы доставки: Железнодорожным транспортом до станции Томск грузовой Западно-Сибирской железной дороги, код станции – 874001, грузополучатель – Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат", ж.д. код – 2082. Склад транспортной компании в г. Томске либо склад Поставщика в г. Томске, либо склад Покупателя, находящегося по адресу: 636000, г. Северск, ул. Предзаводская, 9, склад №035. |
| --- | --- |
| Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | 98 календарных дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления от Покупателя о возможности осуществления поставки. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах (в том числе расходах на перевозку, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей) | Цена договора включает стоимость самого товара, налоги и сборы, стоимость тары, упаковки, поверки, маркировки, транспортные расходы по доставке ТМЦ Покупателю. |
| Сроки и условия оплаты поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | 100% оплата по факту в течение 30 календарных дней с момента получения ТМЦ на склад покупателя на основании оригиналов счетов-фактур и товарных накладных. |
| Начальная (максимальная) цена договора (с учетом НДС) | 238851,96 (двести тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят один) рубля 96 копеек с НДС-18% |
| Начальная (максимальная) цена договора, без НДС | 202416,91 (двести две тысячи четыреста шестнадцать) рублей 91 копеек, без учета НДС |
| Базис сравнения цен Участников | Без НДС |

Процедура открытия доступа к поданным заявкам состоялась «28» октября 2014г. согласно протоколу заседания закупочной комиссии «Открытие доступа к поданным заявкам» №708-SH-2014/2168 от 28.10.2014

Сведения об участниках размещения заказа, подавших  заявки на запрос цен,

и результат их анализа

| № | Наименование участника | ИНН | Юридический адрес | Дата и время подачи заявки | Предложенная цена договора с НДС/ без НДС | Решение | Обоснование решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» | 7729428453 | 454091, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, ЧЕЛЯБИНСК Г, ЛЕНИНА ПР-КТ, 3 | 27.10.2014 16:56:12 | 107.188,00 RUB С НДС | ОТКЛОНИТЬ | В соответствии с п.14.9.4,д) ЕОСЗ отклонить заявку от ЗАО «ЭМИС»по причине несоответствия заявки по составу технических характеристик, а именно: 1. согласно р.3 ТЗ №60-01/2435 от 14.04.2014 у заказчика температура окружающей среды +10 ... +80 ° С, у участника -20 ...+55 °С 2. согласно п.4.1 ТЗ №60-01/2435 от 14.04.2014 у заказчика «Общий вес полной комплектации - 3.7 кг + 0.5 кг; Габаритные размеры WxDxH- 160/180/250 мм WxD ±20 мм Н ± 0 мм», а у участника «общий вес полной комплектации – 7,2 кг+0,5 кг;Габаритные размеры WxDxH –160х146х250 мм» 3. согласно п.4.2 ТЗ №60-01/2435 от 14.04.2014 у заказчика «Расходомер должен позволять: проводить непрерывное измерение расхода газа;настройку выходного сигнала;изменение времени усреднения результата измерения и выходного сигнала (демпфирование)», а у участника «Ротаметры позволяют: проводить непрерывное измерение расхода газа» 4. согласно п.4.2 ТЗ №60-01/2435 от 14.04.2014 у заказчика Класс точности - 1,6, а у участника Класс точности - 2,5 5. согласно п.4.3 ТЗ №60-01/2435 от 14.04.2014 у заказчика Срок службы не менее 10 лет, а у участника - не менее 8 лет 6. согласно п.4.4 ТЗ №60-01/2435 от 14.04.2014 у заказчика Корпус Пластик РВТ (полиэстер),литой под давлением алюминий с порошковым покрытием, 316L, а у участника нержавеющая сталь 304 (08Х18Н10Т) |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ АРГО» | 4205015380 | 650014, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ, КЕМЕРОВО Г, ШАХТЕРОВ ПР-КТ, 115, 77 | 01.11.2014 14:32:12 | 236.000,00 RUB С НДС | РАССМОТРЕТЬ | СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ |

Решение комиссии:

- Признать запрос цен несостоявшимся.

- Признать ООО «Компания АРГО» единственным участником запроса цен, соответствующим требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении запроса цен.

- Настоящий протокол разместить на сайте: http://zakupki.rosatom.ru

Данные ЭП:

| Подписант | Дата подписания | Документ | ЭП |
| --- | --- | --- | --- |
| Волков Владимир Иванович | 14.11.2014 | Доверенность № 19/294Д от 11.11.2013 | № 221 |
| Котова Оксана Владимировна | 18.11.2014 | Доверенность № 19/249Д от 03.09.2013 | № 157 |
| Иваненко Марина Сергеевна | 17.11.2014 | Доверенность № 19/233Д от 03.09.2013 | № 175 |
| Самойлов Игорь Евгеньевич | 15.11.2014 | Доверенность № 19/262Д от 26.09.2013 | № 207 |
| Ильина Ирина Ивановна | 17.11.2014 | Доверенность № 19/239Д от 03.09.2013 | № 222 |
| Захарова Елена Викторовна | 18.11.2014 | Доверенность № 19/244Д от 03.09.2013 | № 162 |
| Шапкина Елена Александровна | 18.11.2014 | Доверенность № 19/246Д от 03.09.2013 | № 164 |