Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

ПРОТОКОЛ № 708-SH-2015/931 от 27.07.2015

Заседания закупочной комиссии

«Рассмотрение заявок по Запросу предложений на отборочной стадии»

Вид процедуры закупки: открытый запрос предложений в электронной форме

Заказчик: АО «СХК»

Место нахождения заказчика: 636039, Томская обл, Северск г, Курчатова ул, 1

Повестка заседания:

- Рассмотрение заявок в рамках отборочной стадии.

- Запрос об уточнении заявок.

Предмет запроса цен:

Право заключения договора на поставку расходомеров.

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер Yokogama AXF010G-E1AP1-BА11-4-1B-QR-TS4 | 2 | ШТ. |
| 2 | Расходомер Yokogama AXF025G-E1AP1N-АD41-4-1B-QR-TS4 | 3 | ШТ. |
| 3 | Расходомер Yokogama AXF040G-E1AT1L-BD21-4-2B-QR-TS4 | 1 | ШТ. |
| 4 | Расходомер ADMAG AXF065G –E1AT1L-BD21-4-2B/QR/TS4/Z фланцы шип-паз DIN EN PN16 | 2 | ШТ. |
| 5 | Расходомер ADMAG AXF050G-E1AT1L-BD21-4-2B/QR/TS4/Z фланцы шип-паз DIN EN PN16 | 1 | ШТ. |
| 6 | Расходомер ADMAG AXF025G-E1AL1N-АD41-4-1B-QR-TS4 | 2 | ШТ. |

Извещение №98/4874 (901-SH-18702) о проведении процедуры открытый запрос предложений в электронной форме было размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru № 150630/0506/386 дата 30.06.2015г., zakupki.gov.ru № 31502516408  дата 30.06.2015г., на www.a-k-d.ru R027427  со следующими существенными условиями исполнения договора:

| Место доставки поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг) | автотранспортом до склада транспортной компании в г. Томске, либо до склада поставщика в г. Томске, либо до склада покупателя (636000, г. Северск, ул. Предзаводская, 9). |
| --- | --- |
| Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | в течение 98 (девяноста восьми) календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах (в том числе расходах на перевозку, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей) | стоимость товара, расходы, связанные с первичной поверкой (калибровкой), сертификацией (сертификаты происхождения, качества, соответствия), стоимость маркировки, тары, упаковки, транспортные расходы по доставке ТМЦ покупателю, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и прочие расходы, связанные с исполнением договора в полном объеме. |
| Сроки и условия оплаты поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | без авансового платежа. Форма оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата по факту поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления оригиналов отгрузочных документов (товарная накладная, счет-фактура) и полного комплекта сопроводительной (технической) документации на русском языке. |
| Начальная (максимальная) цена договора (с учетом НДС) | 39 296,36 USD (тридцать девять тысяч двести девяносто шесть долларов США 36 центов). |
| Начальная (максимальная) цена договора, без НДС | 33 302,00 USD (тридцать три тысячи триста два доллара США 00 центов). |
| Базис сравнения цен Участников | Без НДС |

Процедура открытия доступа к поданным заявкам состоялась «13» июля 2015г. согласно протоколу «Открытие доступа к поданным заявкам» № 708-SH-2015/872 от 13.07.2015г.

По результатам рассмотрения заявок в рамках отборочной стадии на участие в открытом запросе предложений, поданных следующими участниками процедуры закупки:

| Наименование участника процедуры закупки | ИНН | Дата подачи заявок, время | Юридический адрес | Цена заявки с НДС/ без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ АРГО» | 4205015380 | 08.07.2015 09:56:58 | 650014, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ, КЕМЕРОВО Г, ШАХТЕРОВ ПР-КТ, 115, 77 | 1.967.587,91 РУБ. С НДС |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕХНОСИСТЕМЫ» | 5406288614 | 08.07.2015 10:04:43 | 630054, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, НОВОСИБИРСК Г, РИМСКОГО-КОРСАКОВА УЛ, 4Б | 1.871.376,43 РУБ. С НДС |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» | 7729428453 | 10.07.2015 16:13:53 | 454091, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, ЧЕЛЯБИНСК Г, ЛЕНИНА ПР-КТ, 3 | 1.568.440,72 РУБ. С НДС |

Комиссия решила:

Не допускать к участию в открытом запросе предложений:

| Наименование участника процедуры закупки | Причина отклонения |
| --- | --- |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» | Предложение участника не соответствует предмету закупки, согласно экспертному заключению, тому 2 документации процедуры закупки ТЗ №60-05/818 от 12.02.2015г, №70/634 от 05.03.15 по следующим пунктам (требованиям): 1) Раздел 3 ТЗ (№60-05/818 от 12.02.2015г, №70/634 от 05.03.15). Требуется: относительная влажность окружающей среды 5 - 95% (без конденсации); предложено: до 90%. 2) Подраздел 4.2 основные технические и эксплуатационные требования раздела 4 ТЗ №60-05/818 от 12.02.2015г: Требуется для AXF010G-E1АР1-ВА11-4-1B-QR-TS4 диаметр условного прохода: 10 мм; предложено: 15 мм. 3) Подраздел 4.2 основные технические и эксплуатационные требования раздела 4 ТЗ №60-05/818 от 12.02.2015г: Требуется: класс защиты LP66/67; предложено: IP65. 4) Раздел 4 технические требования ТЗ №70/634 от 05.03.15: Требуется: класс защиты IP67; предложено: IP65. 5) Подраздел 4.2 основные технические и эксплуатационные требования раздела 4 ТЗ №60-05/818 от 12.02.2015г и раздел 4 технические требования ТЗ №70/634 от 05.03.15 в части требуемой погрешности измерений. Техническое предложение участника не соответствует в части требуемой погрешности измерений. 6) Подраздел 4.2 основные технические и эксплуатационные требования раздела 4 ТЗ №60-05/818 от 12.02.2015г и раздел 4 технические требования ТЗ №70/634 от 05.03.15: Требуется: Импульсный выход с частотой выходного сигнала:0.0001-10000 имп секунду; предложено: 1-5000Гц. 7) Подраздел 4.2 основные технические и эксплуатационные требования раздела 4 ТЗ №60-05/818 от 12.02.2015г и раздел 4 технические требования ТЗ №70/634 от 05.03.15: Требуется: потребляемая мощность: Не более 15 Вт; предложено: не более 20 Вт для напряжения питания 24В постоянного тока; не более 20 ВА для напряжения питания 220В переменного тока. 8) Подраздел 4.4 требования к конструкции, монтажно-технические требования раздела 4 ТЗ №60-05/818 от 12.02.2015г в части дополнительных требований по совместимости программного обеспечения - совместимость с • PACTware 3.0 SP6 или 4.0; • Драйвер HART® модема (USB, RS232...); • Драйвер DTM (Device Type Manager) – в техническом предложении участника данное требование не соблюдено. 9) Подраздел 4.4 требования к конструкции, монтажно-технические требования раздела 4 ТЗ №60-05/818 от 12.02.2015г в части технологических присоединений по способ установки расходомера. Техническое предложение участника не соответствует в части технологических присоединений по способ установки расходомера. 10) Подраздел 4.4 требования к конструкции, монтажно-технические требования раздела 4 ТЗ №60-05/818 от 12.02.2015г в части габаритных размеров и веса. Техническое предложение участника не соответствует в части габаритных размеров и веса. 11) Подраздел 4.5 требования к материалам и комплектующим оборудования раздела 4 ТЗ №60-05/818 от 12.02.2015г в части материала электрода. Техническое предложение участника не соответствует в части материала электрода. |

Допустить к участию в открытом запросе предложений с условием предоставления недостающих документов:

| Наименование участника процедуры закупки | Недостающий документ (сведения) |
| --- | --- |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ АРГО» | ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ В СООТВ. С ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ПО ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ДАННОГО УЧАСТНИКА ПОБЕДИТЕЛЕМ. |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕХНОСИСТЕМЫ» | ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ В СООТВ. С ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ПО ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ДАННОГО УЧАСТНИКА ПОБЕДИТЕЛЕМ. |

Решение комиссии:

- В рамках отборочной стадии рассмотрения заявок направить запрос(ы) об уточнении заявки участнику/участникам, допущенному(ым) с условием предоставления недостающих документов, незамедлительно после опубликования настоящего протокола.

- Срок предоставления уточнений по запросу 2 (два) рабочих дня после опубликования настоящего протокола и одновременного направления запроса участнику/участникам.

- Повторное рассмотрение по результатам получения уточнений на запрос(ы) состоится в срок, установленный Извещением.

- Электронные  копии документов участник должен направлять на электронную площадку www.a-k-d.ru. Документы принимаются в соответствии с п.2 решения комиссии настоящего протокола.

- Настоящий протокол разместить на сайте: http://zakupki.rosatom.ru   , zakupki.gov.ru

Данные ЭП:

| Подписант | Дата подписания | Документ | ЭП |
| --- | --- | --- | --- |
| Володченко Виктор Владимирович | 27.07.2015 | Доверенность № 11/104/2015-ДОВ от 14.04.2015 | № 47 23 65 e9 00 03 00 00 03 7e |
| Волков Владимир Иванович | 27.07.2015 | Доверенность № 19/229Д от 25.11.2014 | № 13 15 64 fa 00 01 00 00 03 07 |
| Котова Оксана Владимировна | 28.07.2015 | Доверенность № 19/244Д от 25.11.2014 | № 55 fc b8 d6 00 01 00 00 02 f1 |
| Захарова Елена Викторовна | 29.07.2015 | Доверенность № 11/6/2014-ДОВ от 24.12.2014 | № 5b 32 0b 54 00 01 00 00 02 f5 |
| Шапкина Елена Александровна | 28.07.2015 | Доверенность № 19/231Д от 25.11.2014 | № 5a ae cd e5 00 01 00 00 02 f3 |