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ТОМ 2 «Техническая часть» 


Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования для филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	1.1 Наименование

	- Комплекс дозиметрический термолюминесцентный «ДОЗА-ТЛД» (или эквивалент)

	1.2 Сведения о новизне

	- Поставляемое оборудование должно быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованием технического задания), не является выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	1.3 Код ОКП

	- Начало формы

Конец формы





РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Комплекс применяется:
–   для контроля индивидуальных дозовых нагрузок персонала предприятий ( в том числе атомных станций), производящих и использующих РВ или ИИИ в нормальной и аварийной радиационной обстановке и населения на территориях, прилегающих к предприятиям, работающим с радиоактивными веществами – класс системы Ре 9все);
–   для мониторинга окружающей среды на местности, в жилых и производственных помещениях, на объектах, связанных с применением и использованием радиоактивных веществ  и других ИИИ – класс системы Еn.
Комплекс предназначен для измерений:
–   амбиентного эквивалента дозы Н*(10) (АЭД) фотонного излучения;
–   индивидуального эквивалента дозы Нр(10) (ИЭД) фотонного излучения;
–   индивидуального эквивалента дозы Нр(10) (ИЭД) нейтронного излучения;
–   индивидуального эквивалента дозы (ИЭД) фотонного и бета- излучения в коже лица, пальцев рук Нр(0,07) и хрусталике глаза Нр(3) при хроническом и аварийном облучении персонала.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Рабочие условия эксплуатации комплекса:
–   диапазон рабочих температур …………………………………………..от +10 до +35 ºС;
–   предельное значение относительной влажности ……………………....75% при + 30 ºС;
–   атмосферное давление в диапазоне…………………………………от 84,0 до 106,7 кПа;
–   содержание в воздухе коррозионно-активных агентов 
соответствует типу атмосферы ………………………………………………………….…I,II.
–   считыватель во время эксплуатации не должен подвергаться вибрационным, ударным и другим механическим воздействиям.
–   в помещении не должны находиться ИИИ, наличие которых может исказить результаты измерений.
–   При измерении малых доз рекомендуется работать при уровне освещенности от 30 до 50 лк. Лучшее освещение – непрямой свет ламп накаливания, так как практически все типы детекторов чувствительны к солнечному свету и свету люминесцентных и ультрафиолетовых ламп.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	При выполнении измерений считывателем комплекса должны быть соблюдены следующие условия:
–   температура окружающего воздуха…………………………………..от + 10 до + 35 ºС;
–   относительная влажность окружающего воздуха………..…………до 75% при + 30ºС;
–   напряжение питания комплекса………………………………………...220    В, 50    Гц;
–   радиационный фон …………………………………………………не более 0,2 мкЗв·ч-1.
–   рекомендуемый уровень освещенности рабочего места считывателя порядка 50 лк.

	

	4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

	–   напряжение питания комплекса………………………………………...220    В, 50    Гц;
–   радиационный фон …………………………………………………не более 0,2 мкЗв·ч-1.
–   рекомендуемый уровень освещенности рабочего места считывателя порядка 50 лк.

	4.3 Требования по надежности 

	– назначенный срок эксплуатации, лет, не менее	          6.

	4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования  

	не требуется

	4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Согласно технической документации

	4.6  Требования к стабильности 

	–   Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений для всех измеряемых физических величин при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий……………………………………………………………………………….………±5%.

	4.7 Требования к электропитанию

	‒   напряжение питания комплекса……………………………………….…...220    В, 50 Гц.

	4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике

	Согласно технической документации
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения индивидуального эквивалента дозы Нр(10):
–   в диапазоне доз от 0,05 до 0,3 мЗв составляет ± 30 % (Р=0,95);
–   в диапазоне доз от 0,3 мЗв до 10 Зв составляет ± 20 % (Р=0,95);

	4.9 Требование к комплектности 

	Комплекс дозиметрический термолюминесцентный «ДОЗА-ТЛД» в составе:
–   Считыватель термолюминесцентный СТ-01Д……………………………………………..1
–   Кабель сетевой компьютерный………………………………………………................…...1
–   Переключатель KVM-switch……………………………...............................………….……1
–   Подложка для нагрева детектора…………………….....................................……….……10
–   Вкладыш…...…………………………………………………….....…………………………8
–   Кассета для отжига детекторов……………………….……………………….……….........1
–   Пинцет 1РК-104Т…………………………….……………………………….........................1
–   Программное обеспечение DVG……………………………........................................…….1
–   Руководство по эксплуатации………....................................................................………….1
–   Паспорт…………………………...............................………………………….....…………..1
–   Программное обеспечение DVG. Руководство пользователя………….……………….....1
–   Инструкция по техническому обслуживанию……………………........................………...1
–   Методика измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного
     излучения с использованием дозиметров из состава комплекса
     дозиметрического термолюминесцентного «ДОЗА-ТЛД»……………….………………..1
–   Свидетельство о поверке………......…………………………..................................………..1
ЗИП в составе:
      –вставка плавкая ВП2Б-1В 3,15А……………………..………………….................………1
      –воздушный фильтр………………………………….................................…………………4
–   Упаковка                                                                                           .                                        1
Дополнительные сведения о комплектности:
–   Монитор…………………………………………………………………………………....….1
–   Клавиатура………………………………………………………………………………....….1
–   Мышь………….……………………………………………………………………………....1
–   Принтер лазерный……………………………………………………………….………..….1
–   Кабель USB.2.0АМ-ВМ………………………………………………………….………..…1
–   Фильтр сетевой…………………………………………………………………….………....1
‒   Дозиметр термолюминесцентный ДТЛ-02……………………………………………......20

	4.10 Требование к маркировке

	На передней панели считывателя закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения:
–   товарный знак или обозначений предприятия – изготовителя;
–   условное обозначение комплекса;
–   знак утверждения средства измерений.
На передней панели считывателя закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения:
–   условное обозначение считывателя;
–   порядковый номер считывателя по системе нумерации предприятия – изготовителя;
–   год изготовления;
–   мощность, напряжение или ток, частота питающей сети;
–   степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96.
Место и способ нанесения маркировки, размер шрифта соответствуют конструкторской документации.
Считыватель опломбирован в соответствии с конструкторской документацией.

	4.11 Требования к упаковке

	Упаковка комплекса производится согласно требованиям категории КУ-3 по ГОСТ 23170-78 для группы III, вариант защиты ВЗ-10, вариант упаковки ВУ-5 в соответствии ГОСТ 9.014-2005.
Упаковка производится в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от +15 до +40 ºС и относительной влажностью воздуха  до 80 % при +20ºС и содержании в воздухе коррозионно-активных агентов, не превышающих установленного для атмосферы типа 1 ГОСТ 15150-69.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ 
	5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному в пункте 2.2 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение №1 к Договору). 
Отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.
За 5 (Пять) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором – номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).
Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (оборудования)
Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки по адресу указанном в договоре. 
Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).
В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным, Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества  несет Поставщик.
По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении №3 к Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

	При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет покупателю следующую документацию:
а) свидетельство о поверке;
б) паспорт и руководство по эксплуатации на Товар (оборудование) на русском языке;
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;
г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
д) счет-фактуру в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
е) акт приема-передачи Товара (оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
ж) описание ПО (Руководство пользователя) на русском языке;
з) счет на оплату.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Комплекс в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами транспорта на любые расстояния:
–   перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах;
–   при перевозке открытым автотранспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом; 
–   при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в герметичном отапливаемом отсеке;
–   при перевозке водным и морским транспортом ящики должны быть размещены в трюме.
Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга.
При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на транспортной таре.
Условия транспортирования:
–   температура…………………………………………………………...……от ‒ 50 до + 50 ºС
При условии плавной температурной стабилизации при выгрузке до температур от + 10 до + 35 ºС и последующего пребывания в нормальных условиях в течение 24ч.;
–   влажность…………………………………………………………………до 98 % при +35 ºС
–   синусоидальные вибрации в диапазоне частот…………………...…………от 10 до 55 Гц
с амплитудой смещения не более 0,35 мм.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Комплекс до введения в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом и вентилируемом складе:
–   в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 ºС и относительной влажности воздуха до 80% при 25 ºС;
–   без упаковки в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 ºС и относительной влажности воздуха до 80% при 25 ºС;
В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на комплекс.
Во время хранения комплекс не требует обслуживания.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
	- гарантийный срок хранения, месяцев……...........................................................................…6
- гарантийный срок эксплуатации , месяцев…………………………………………………12
С момента ввода комплекса в эксплуатацию, но не превышает 18 месяцев с момента передачи потребителю, согласно отметке в паспорте.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Комплекс допускает замену отдельных аналогичных узлов и блоков, улучшающих эксплуатационные и технические характеристики изделия в установленном порядке.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ
	Согласно инструкции по техническому обслуживанию.



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Согласно технической документации



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Перед началом работы с комплексом необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации.
При работе с комплексом обслуживающий персонал должен руководствоваться требованиями:
–   СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);
–   СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;
–   РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда ( Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001)».
К работе допускаются только лица, обучившиеся работе с комплексом и получившие соответствующее свидетельство.
При эксплуатации, а также при проведении ремонтных и регулировочных работ следует помнить, что в считывателе для питания ФЭУ используется высокое напряжение более 1000 В, кроме того, температура нагревательного элемента может достигать (350-450) ºС.
При работе с комплексом для обеспечения безопасности персонала считыватель должен быть заземлен с помощью медного провода сечением не менее 1,5 мм2.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
	Оборудование должно быть снабжено эксплуатационной и сопроводительной документацией, содержащей описание основных характеристик оборудования. Эксплуатационная и сопроводительная документация на оборудование должна содержать информацию о влияющих на безопасность оборудования его характеристик и свойств.



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	–   Программное обеспечение DVG……………………………........................................…….1
–   Руководство по эксплуатации………....................................................................………….1
–   Паспорт…………………………...............................………………………….....…………..1
–   Программное обеспечение DVG. Руководство пользователя………….……………….....1
–   Инструкция по техническому обслуживанию……………………........................………...1
–   Методика измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного
     излучения с использованием дозиметров из состава комплекса
     дозиметрического термолюминесцентного «ДОЗА-ТЛД»……………….………………..1
–   Свидетельство о поверке………......…………………………..................................………..1



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	нет


  
РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Все обязательства Поставщика по поставке Товара (оборудования) Покупателю должны быть исполнены в течение 45 календарных дней с даты заключения договора.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Вся информационная продукция входящая в комплект комплекса при передаче заказчику должна быть на русском языке в бумажном и при наличии в электронном виде.   



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	К работе допускаются только лица, обучившиеся работе с комплексом и получившие соответствующее свидетельство




РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	Сокращения отсутствуют



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№
п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Приложения отсутствуют
	



