Том 2 «Техническая часть»

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность-4
	Ед.
измер.-5
	Данные из ниже приведенного перечня
	Кол-во-6
	Срок поставки-7
	Объем гарантий  и гарантийный срок-8

	1
	Анализатор растворенного кислорода

Типа
 МАРК-409
или эквивалентный комплект
	Диапазон измерения КРК,  мг/дм3 – (0-20)
Точность - + (0.0027 +0.035•А)
В состав анализатора должны входить два датчика проводимости ДК-409В с подавленной чувствительностью к молекулярному водороду
Предел допускаемого значения времени установления показаний анализатора при измерении КРК ty – не более 30 мин.
Гальванически развязанные токовые выходы 0-5/4-5/0-20 мА. Порт RS -485
Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт»
Автоматическая температурная и барокомпенсация
Автоматическая градуировка по кислороду воздуха
	
	блок преобразовательный щитового исполнения – 1 шт.
датчик кислородный ДК-409В с подавленной чувствительностью к водороду с соединительным кабелем 5 м  - 2 шт.
комплект сменных элементов
электролит
Модуль стабилизации водного потока МС-402М/1  - 2 шт.
руководство по эксплуатации – 1 шт.,
Свидетельство о первичной поверке – 1 шт.
	комплект
	Код ОКП 
42 1522 9
	1
	В соответствии с п.5
Извещения о проведении закупки
	Гарантийные сроки эксплуатации не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента передачи Продукции.

	2
	Анализатор растворенного водорода

Типа
 МАРК-509
или эквивалентный комплект
	Измерение концентрации растворенного водорода (КРВ),  температуры водных сред в потоке.
Возможность независимых измерений в двух точках (два канала)
Автоматическая температурная и барокомпенсация
Градуировка с помощью ПГС или штатного калибратора
Диапазон измерения КРВ,  мкг/дм3 – (0-2000)
Точность - ± (3 +0.04•А)
Гальванически развязанные токовые выходы 0-5/4-5/0-20 мА.
Порт RS -485
Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт»
Диапазон измерения температуры, 0С – (5-50) + 0,3  

В состав анализатора должны входить два датчика водородных ДВ-509, не чувствительных к кислороду, с кабелем соединительным 5 м
	
	блок преобразовательный щитового исполнения – 1 шт.
датчик водородный ДВ-509 - 2 шт.
электролит
комплект сменных элементов
Модуль стабилизации водного потока МС-402М/1  - 2 шт.
руководство по эксплуатации – 1 шт.
Свидетельство о первичной поверке – 1 шт.
	комплект
	Код ОКП 
42 1522 9
	1
	В соответствии с п.5
Извещения о проведении закупки
	Гарантийные сроки эксплуатации не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента передачи Продукции.

	3
	Кондуктометр/солемер

Типа
 МАРК-602
или эквивалентный комплект

	Диапазон измерений кондуктометра от 0 до 2000 мкСм/см.
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности кондуктометра при измерении УЭП (мкСм/см) должен быть не более +(0,004+0,02), где - измеренное значение УЭП, мкСм/см.
Двойная автоматическая термокомпенсация
Гальванически развязанные токовые выходы 0-5/4-5/0-20 мА. Порт RS -485
Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт»
В состав кондуктометра должны входить два датчика проводимости ДП-025С
	
	· блок преобразовательный ВР30.01.000 – 1 шт.
· датчик проводимости ДП-025С  – 2 шт.
· кабель соединительный К602.5, 5м – 2 шт.
руководство по эксплуатации – 1 шт.
Свидетельство о первичной поверке – 1 шт.
	комплект
	Код ОКП 
42 1522 9
	1
	В соответствии с п.5
Извещения о проведении закупки
	Гарантийные сроки эксплуатации не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента передачи Продукции






РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным) не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-96.
Материал таблички и способ нанесения надписей должны обеспечивать их четкость и сохранность в течение всего срока службы изделия.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Климатическая стойкость упаковки должна соответствовать 2 по ГОСТ 15150-69
Упаковка должна обеспечивать удобство проведения погрузо-разгрузочных операций и сохранность продукции при транспортировке автомобильным, железнодорожным транспортом и хранении.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Продукции, отгруженной в таре (упаковке), по количеству тарных мест осуществляется Заказчиком в момент её передачи от Поставщика к Заказчику на складе Заказчика.
Заказчик в срок не позднее 10 (Десяти) дней с даты передачи Продукции обязан осуществить приемку (входного контроля) по количеству, качеству и комплектности Продукции.
Акт входного контроля Продукции должен быть подписан в течение 3 (Трех) рабочих дней после проведения процедуры приемки Продукции по количеству, качеству, комплектности.
При положительных результатах проведения входного контроля Заказчик в однодневный срок подписывает (с указанием даты подписания) товарную накладную (ТОРГ-12).
При обнаружении в результате приемки Продукции (входного контроля) недостачи, некачественности, некомплектности, отступлений от требований конструкторской и технологической документации (несоответствий) и/или при обнаружении некачественности, отступлений от требований конструкторской и технологической документации Продукции при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока обязательным является составление Акта о выявленных несоответствиях. 
При проведении входного контроля Продукции руководствоваться актуальными Руководящими документами Заказчика по проведению входного контроля Продукции в соответствии с Требованиями к обеспечению качества с оформлением Акта.
Срок прибытия представителей Поставщика для участия в подписании Акта – 10 (десять) дней с момента получения вызова, если иной срок не установлен в вызове. Представители Поставщика должны иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право подписания Акта.
В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок или в срок, указанный в вызове, составление Акта о недостаче, несоответствиях некомплектности, выявленных в ходе приемки продукции, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке.
Акт, в том числе составленный Заказчиком в одностороннем порядке, является основанием для предъявления претензии Поставщику о недостаче, некачественности, некомплектности, несоответствии Продукции условиям Договора и имеет силу надлежащего доказательства некачественности, некомплектности, недостачи Продукции.
Замена, устранение производственных дефектов, доукомплектование и восполнение недостающей Продукции, в том числе выявленных в ходе проверок, и в период гарантийного срока производится Поставщиком за его счет в сроки, согласованные сторонами при составлении Акта, а если акт составляется в одностороннем порядке при неявке представителя Поставщика, то в сроки, которые установлены Заказчиком в таком Акте.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обеспечивает предоставление Заказчику и направление не позднее дня отгрузки следующих документов:
товарных накладных (ТОРГ – 12);
товарно-транспортных накладных (ТТН);
счетов, счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ. Поставщик обязан в счет-фактуре отражать полные данные поставляемой продукции в соответствии с принятым условным обозначением ее по стандарту;
руководства по эксплуатации совмещенное с паспортом;
свидетельства о первичной поверке, методики поверки.

Вся поставляемая техническая документация должна быть герметично упакована во влагонепроницаемый пакет и надёжно закреплена.






РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Анализаторы должны транспортироваться автомобильным, железнодорожным транспортом. При транспортировке должны выполняться правила, установленные для данного вида транспортировки.
Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность продукции при её хранении и транспортировании до Заказчика



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Анализаторы  должны храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно ниже, чем на открытом воздухе.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В инструкции по эксплуатации должны быть указаны: периодичность и объёмам работ по обслуживанию анализатора при длительном хранении и эксплуатации.



РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Воздействие материалов, из которых изготовлены анализаторы на окружающую среду, должно быть ограничено значениями, не превышающими значений, установленных действующими в РФ нормативными документами



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Анализаторы должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Конструкция анализаторов должна обеспечивать безопасность персонала при транспортировке, монтаже и подготовке к эксплуатации.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся представляемая документация на оборудование по исходному документу должна быть на русском языке и на бумажном или электронном носителе.




РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	КРК
	Концентрация растворенного кислорода

	2
	КРВ
	Концентрация растворенного водорода

	3
	УЭП
	Удельная электропроводность



