Том 2 «Техническая часть»

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование-1 | Основные технические характеристики товара-2 | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность-4 | Ед. измер.-5 | Данные из ниже приведенного перечня | Кол-во-6 | Срок поставки-7 | Объем гарантий и гарантийный срок-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор растворенного кислорода Типа МАРК-409 или эквивалентный комплект | Диапазон измерения КРК, мг/дм3 – (0-20) Точность - + (0.0027 +0.035•А) В состав анализатора должны входить два датчика проводимости ДК-409В с подавленной чувствительностью к молекулярному водороду Предел допускаемого значения времени установления показаний анализатора при измерении КРК ty – не более 30 мин. Гальванически развязанные токовые выходы 0-5/4-5/0-20 мА. Порт RS -485 Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт» Автоматическая температурная и барокомпенсация Автоматическая градуировка по кислороду воздуха |  | блок преобразовательный щитового исполнения – 1 шт. датчик кислородный ДК-409В с подавленной чувствительностью к водороду с соединительным кабелем 5 м - 2 шт. комплект сменных элементов электролит Модуль стабилизации водного потока МС-402М/1 - 2 шт. руководство по эксплуатации – 1 шт., Свидетельство о первичной поверке – 1 шт. | комплект | Код ОКП 42 1522 9 | 1 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Гарантийные сроки эксплуатации не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента передачи Продукции. |
| 2 | Анализатор растворенного водорода Типа МАРК-509 или эквивалентный комплект | Измерение концентрации растворенного водорода (КРВ), температуры водных сред в потоке. Возможность независимых измерений в двух точках (два канала) Автоматическая температурная и барокомпенсация Градуировка с помощью ПГС или штатного калибратора Диапазон измерения КРВ, мкг/дм3 – (0-2000) Точность - ± (3 +0.04•А) Гальванически развязанные токовые выходы 0-5/4-5/0-20 мА. Порт RS -485 Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт» Диапазон измерения температуры, 0С – (5-50) + 0,3 В состав анализатора должны входить два датчика водородных ДВ-509, не чувствительных к кислороду, с кабелем соединительным 5 м |  | блок преобразовательный щитового исполнения – 1 шт. датчик водородный ДВ-509 - 2 шт. электролит комплект сменных элементов Модуль стабилизации водного потока МС-402М/1 - 2 шт. руководство по эксплуатации – 1 шт. Свидетельство о первичной поверке – 1 шт. | комплект | Код ОКП 42 1522 9 | 1 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Гарантийные сроки эксплуатации не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента передачи Продукции. |
| 3 | Кондуктометр/солемер Типа МАРК-602 или эквивалентный комплект | Диапазон измерений кондуктометра от 0 до 2000 мкСм/см. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности кондуктометра при измерении УЭП (мкСм/см) должен быть не более +(0,004+0,02), где - измеренное значение УЭП, мкСм/см. Двойная автоматическая термокомпенсация Гальванически развязанные токовые выходы 0-5/4-5/0-20 мА. Порт RS -485 Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт» В состав кондуктометра должны входить два датчика проводимости ДП-025С |  | - блок преобразовательный ВР30.01.000 – 1 шт. - датчик проводимости ДП-025С – 2 шт. - кабель соединительный К602.5, 5м – 2 шт. руководство по эксплуатации – 1 шт. Свидетельство о первичной поверке – 1 шт. | комплект | Код ОКП 42 1522 9 | 1 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Гарантийные сроки эксплуатации не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента передачи Продукции |

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным) не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-96. Материал таблички и способ нанесения надписей должны обеспечивать их четкость и сохранность в течение всего срока службы изделия.

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Климатическая стойкость упаковки должна соответствовать 2 по ГОСТ 15150-69 Упаковка должна обеспечивать удобство проведения погрузо-разгрузочных операций и сохранность продукции при транспортировке автомобильным, железнодорожным транспортом и хранении.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Продукции, отгруженной в таре (упаковке), по количеству тарных мест осуществляется Заказчиком в момент её передачи от Поставщика к Заказчику на складе Заказчика. Заказчик в срок не позднее 10 (Десяти) дней с даты передачи Продукции обязан осуществить приемку (входного контроля) по количеству, качеству и комплектности Продукции. Акт входного контроля Продукции должен быть подписан в течение 3 (Трех) рабочих дней после проведения процедуры приемки Продукции по количеству, качеству, комплектности. При положительных результатах проведения входного контроля Заказчик в однодневный срок подписывает (с указанием даты подписания) товарную накладную (ТОРГ-12). При обнаружении в результате приемки Продукции (входного контроля) недостачи, некачественности, некомплектности, отступлений от требований конструкторской и технологической документации (несоответствий) и/или при обнаружении некачественности, отступлений от требований конструкторской и технологической документации Продукции при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока обязательным является составление Акта о выявленных несоответствиях. При проведении входного контроля Продукции руководствоваться актуальными Руководящими документами Заказчика по проведению входного контроля Продукции в соответствии с Требованиями к обеспечению качества с оформлением Акта. Срок прибытия представителей Поставщика для участия в подписании Акта – 10 (десять) дней с момента получения вызова, если иной срок не установлен в вызове. Представители Поставщика должны иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право подписания Акта. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок или в срок, указанный в вызове, составление Акта о недостаче, несоответствиях некомплектности, выявленных в ходе приемки продукции, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке. Акт, в том числе составленный Заказчиком в одностороннем порядке, является основанием для предъявления претензии Поставщику о недостаче, некачественности, некомплектности, несоответствии Продукции условиям Договора и имеет силу надлежащего доказательства некачественности, некомплектности, недостачи Продукции. Замена, устранение производственных дефектов, доукомплектование и восполнение недостающей Продукции, в том числе выявленных в ходе проверок, и в период гарантийного срока производится Поставщиком за его счет в сроки, согласованные сторонами при составлении Акта, а если акт составляется в одностороннем порядке при неявке представителя Поставщика, то в сроки, которые установлены Заказчиком в таком Акте.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обеспечивает предоставление Заказчику и направление не позднее дня отгрузки следующих документов: товарных накладных (ТОРГ – 12); товарно-транспортных накладных (ТТН); счетов, счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ. Поставщик обязан в счет-фактуре отражать полные данные поставляемой продукции в соответствии с принятым условным обозначением ее по стандарту; руководства по эксплуатации совмещенное с паспортом; свидетельства о первичной поверке, методики поверки. Вся поставляемая техническая документация должна быть герметично упакована во влагонепроницаемый пакет и надёжно закреплена.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Анализаторы должны транспортироваться автомобильным, железнодорожным транспортом. При транспортировке должны выполняться правила, установленные для данного вида транспортировки. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность продукции при её хранении и транспортировании до Заказчика

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Анализаторы должны храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно ниже, чем на открытом воздухе.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В инструкции по эксплуатации должны быть указаны: периодичность и объёмам работ по обслуживанию анализатора при длительном хранении и эксплуатации.

# РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие материалов, из которых изготовлены анализаторы на окружающую среду, должно быть ограничено значениями, не превышающими значений, установленных действующими в РФ нормативными документами

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Анализаторы должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция анализаторов должна обеспечивать безопасность персонала при транспортировке, монтаже и подготовке к эксплуатации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся представляемая документация на оборудование по исходному документу должна быть на русском языке и на бумажном или электронном носителе.

# РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КРК | Концентрация растворенного кислорода |
| 2 | КРВ | Концентрация растворенного водорода |
| 3 | УЭП | Удельная электропроводность |