Приложение № 2
к извещению о проведении запроса котировок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку
установки для определения показателя текучести расплава
1. Назначение
Установка предназначена для определения показателя текучести расплава термопластов (ПTP) в соответствии с требованиями ASTM D1238 и ISO 1133 метод «A», а также термостабильности полимеров, характеризующей изменение вязкостных свойств материалов во времени под действием температуры и давления.
2. Характеристики оборудования 
	№
	Наименование оборудования
	Характеристики оборудования

	1.
	Установка для определения показателя текучести расплава.
	- измерение ПТР по методу «А»;
- проведение измерений по ГОСТ11645, ISO 1133, ASTM D 1238 метод A и эквивалентным им;
- микропроцессорный контроллер с системой автонастройки и автопроверки;
- встроенный секундомер, разрешение не более 0,01 сек;
- не менее двух нагревательных зон системы нагрева;

- температурный диапазон +50/+400 оС;
- разрешение по температуре не более 0.1 оС;
- точность поддержания температуры не более ± 0.2 оС;
- рабочая камера из высокопрочной стали;
 - наличие шомпола для чистки рабочей камеры

 - наличие инструмента для чистки матрицы

 - встроенные стойки для размещения инструмента

- питание 230В, 50/60Гц 1 фаза
- наличие грузов обеспечивающих общую массу (нагружающий поршень + груз) строго 1200 г, 2160 г, 5000 г 


3. Дополнительные требования. 
3.1. Проведение монтажа и пуско-наладочных работ на территории Заказчика. 

3.2. Наличие у Исполнителя подтвержденного опыта поставки и пуско-наладки оборудования для исследования полимерных нано- и микрокомпозитов.
3.3. Поставляемое оборудование должно быть новым (либо б/у) в отличном состоянии. 

4. Порядок сдачи-приемки установки и сроки поставки
Исполнитель обязан поставить полный комплект оборудования не позднее 5 рабочих дней после подписания договора поставок установки для определения показателя текучести расплава в количестве 1 шт. По результатам испытаний составляется двусторонний акт сдачи - приемки.
5. Стоимость оборудования – 300 000 (триста тысяч) рублей. 


6. Порядок расчетов: аванс 50% от суммы договора в течение десяти банковских дней с даты подписания договора; оставшиеся 50% выплачиваются в течение 5-ти банковских дней после письменного уведомления заказчика поставщиком о факте готовности к отгрузке оборудования заказчику.
PAGE  
2

