1

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


Документация по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку радиометра УМФ-2000 (малофонновая установка), либо аналога для нужд Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
 
                                                                         2013 г.
Техническое задание 

Техническое задание 

на поставку радиометра УМФ-2000 (малофонновая установка), либо аналог 
для  объекта: Челябинское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 13. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Ед. изм
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок
	код ОКП 

	1.
	Радиометр УМФ-2000 (малофонновая установка), либо аналог
	Радиометр предназначен для измерения суммарной активности бета-излучающих нуклидов в счетных образцах из проб пищевых продуктов, почвы, воды, на воздушных фильтрах и сорбентах, полученных после селективной радиохимической экстракции, а также суммарной активности альфа-излучающих нуклидов в «толстых» и «тонких» образцах проб объектов окружающей среды;

Площадь детектора: 1000 кв. мм.;

Диапазон энергии регистрируемого бета-излучения: от 50 до 3500 кэВ;

Диапазон энергии регистрируемого альфа-излучения: от 3500 до 8000 кэВ;

Диапазон измеряемой активности бета-излучения: от 0,1 до 3*103 Бк;

Диапазон измеряемой активности альфа-излучения: от 0,01 до 103 Бк;

Загрузка, выгрузка: ручная;

Относительная погрешность измерений: ± 15%;

Время установления рабочего режима системы: не более 30 минут;

Время непрерывной работы системы: не менее 24 часов;

Питание от сети: 220 В, 50 Гц;

Возможность подключения к компьютеру: обязательно
	Руководство по эксплуатации ФВКМ.412121.001РЭ;

Паспорт ФВКМ.412121.001ПС
ТУ 4362-003-31867313-2002
	Альфа-бета радиометр

Кювета для счётного образца

Кабель связи RS-232

Комбинированный контрольный источник

Руководство по эксплуатации

Паспорт

Свидетельство о поверке

Паспорт на комбинированный контрольный источник

Упаковка
	шт
	1

10

1

1

1

1

1

1

1
	01.11.2013г, допускается досрочная поставка товара
	Гарантийный срок на продукцию – не менее 12 месяцев.

При необходимости отправки радиометра в сервисный центр, доставка осуществляется за счёт поставщика.

Срок гарантийного ремонта – не более двух недель, в случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена радиометра на аналогичный (подменный фонд).
	431450


	РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2012 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	На радиометре должна быть размещена табличка, на которой должны быть нанесены следующие обозначения:

- год изготовления;

- степень защиты по ГОСТ 14254;

- порядковые номера типа изделия, блока по системе нумерации предприятия изготовителя;

Радиометр должен быть опломбирован.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка радиометра должна быть произведена согласно категории КУ-3 по ГОСТ 23170.

Внутренняя упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 9.014 для группы III варианта защиты В3-10, варианта упаковки ВУ-5. Со сроком защиты без переконсервации 3 года.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Место поставки товара: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.45.

Челябинское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Дата начала поставки – с момента заключения договора.

Дата окончания поставки – 01.11.2013, допускается досрочная поставка товара

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке товара, Заказчику передается действующее свидетельство о поверке прибора.

Радиометр должен поставляться с паспортом на радиометр, и включёнными в него паспортами на комбинированный контрольный источник и на детектор кремниевый ионно-имплантированный Д10, руководством по эксплуатации радиометра и копией сертификата об утверждении типа средства измерения.

Поставляемый товар должен соответствовать наименованию и характеристикам, указанным в перечне (Раздел 1). Допускается поставка эквивалентного товара, при условии, что произведенные замены будут полностью совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях. Что подтверждается документально (заверенными копиями) сертификатом либо декларацией о соответствия, выпиской из ТУ, а также любые другие заверенные документы на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждающие соответствие технических характеристик предполагаемого к поставке товара требованиям Заказчика.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Радиометр транспортируется в упаковке завода-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния. По железной дороге - в крытых чистых вагонах. Открытым автотранспортом - при накрытых ящиках водонепроницаемым материалом. Воздушным транспортом - ящики должны быть размещены в герметичном, отапливаемом отсеке. Водным и морским транспортом – ящики должны быть размещены в трюме. Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга.

Условия транспортирования: температура от минус 30 до плюс 50 0С; влажность до 95% при +350С; воздействие тряски с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 10 до 120 ударов/минуту.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Радиометр должен храниться в упаковке завода-изготовителя в отапливаемом и вентилируемом складе. В условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от +5 до +400С и относительной влажности воздуха до 80% при 250С. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на радиометр.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Во время погрузочно-разгрузочных работ радиометр не должен подвергаться воздействию атмосферных осадков.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Радиометр должен быть внесён в Государственный реестр средств измерения. 
Радиометр должен соответствовать требованиям ТУ 4362-003-31867313-2002.

По степени защиты от поражения электрическим током радиометр должен относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

По противопожарным свойствам радиометр должен соответствовать ГОСТ 12.1.004 с вероятностью возникновения пожара не более 10-6 год-1.
Степень защиты оболочек должна быть выполнена по ГОСТ 14254 IP23.

	РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	В случае обнаружения неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель должен безвозмездно устранить выявленные недостатки.

	РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Паспорта на радиометр, комбинированный контрольный источник и детектор кремниевый ионно-имплантированный Д10 могут быть скреплены в одну брошюру.

	РАЗДЕЛ 13. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

	Радиометр УМФ-2000 приобретается для измерения суммарных альфа бета активностей проб воды взамен радиометра с истекшим сроком эксплуатации и непрошедшим очередную поверку. Cогласно МУ 2.1.4.682-97 "ПИТЬЕВАЯ ВОДА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА" УМФ-2000 является рекомендуемым прибором для проведения измерений.


