Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке  дозиметров ДКС-АТ3509С.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1.  Дозиметры ДКС-АТ3509С.

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для АСФ ОВГСО.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Дозиметр ДКС-АТ3509С – 20 шт.

| Диапазоны измерения |  |
| --- | --- |
| индивидуальной эквивалентной дозы (с шагом 0,1 мкЗв) |  |
| ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А Hp(10) | 1 мкЗв - 10 Зв |
| ДКС-АТ3509В Hp(10), Hp(0.07) | 1 мкЗв - 10 Зв |
| ДКС-АТ3509С Hp(10) | 1 мкЗв - 10 Зв |
| мощности индивидуальной эквивалентной дозы |  |
| ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А | 0,1 мкЗв/ч - 1 Зв/ч |
| ДКС-АТ3509В | 0,1 мкЗв/ч - 1 Зв/ч |
| ДКС-АТ3509С | 0,1 мкЗв/ч - 5 Зв/ч |
| Основная погрешность измерения дозы при отсутствии сопутствующего бета-излучения | ± 15 % |
| Основная погрешность измерения мощности дозы |  |
| в диапазоне от 0,1 до 1 мкЗв/ч | ± 30 % |
| от 1 мкЗв/ч до 1 Зв/ч | ± 15 % |
| от 1 Зв/ч до 5 Зв/ч (ДКС-АТ3509С) | ± (15+0,0001∙Нр)% |
| где Нр мощность дозы в мЗв/ч |  |
| Погрешность калибровки по 137Cs | ± 5 % |
| Диапазон энергий |  |
| ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509В, ДКС-АТ3509С | 15 кэВ - 10 МэВ |
| ДКС-АТ3509А | 30 кэВ - 10 МэВ |
| Энергетическая зависимость чувствительности |  |
| Hp(10) |  |
| в диапазоне 15 кэВ - 1,5 МэВ | ± 25 % |
| в диапазоне 1,5 МэВ - 10 МэВ | ± 60 % |
| Hp(0.07) ДКС-АТ3509В, ДКС-АТ3509С |  |
| в диапазоне 15 кэВ - 300 кэВ | ± 30 % |
| Время отклика на изменение мощности дозы при мощности дозы > 10 мкЗв/ч | 5 с |
| Анизотропия в угловом интервале ±75° |  |
| для 137Cs и 60Co | ± 20 % |
| для 241Am | ± 50% |
| Пороги сигнализации (независимые) |  |
| по дозе 30 мкЗв; 200 мкЗв; 1 мЗв; 4,2 мЗв; 12,5 мЗв; 50 мЗв; 100 мЗв; 1 Зв |  |
| по мощности дозы 0,3 мкЗв/ч; 3 мкЗв/ч; 30 мкЗв/ч; 300 мкЗв/ч; 3 мЗв/ч; 30 мЗв/ч; 300 мЗв/ч; 1 Зв/ч |  |
| пороги могут быть изменены по желанию заказчика |  |
| Радиационная перегрузка (отсутствие обратного хода) | до 10 Зв/ч |
| Продолжение таблицы |  |
| Условия эксплуатации: |  |
| диапазон рабочих температур | -100 - + 400 С |
| относительная влажность при температуре + 350 С устойчивость к падению с 1,5 м | до 90 % |
| Класс защиты | IP54 |
| Питание - комплект батарей из 2-х элементов типа ААА | LR03 |
| возможность работы от аккумуляторов |  |
| Время непрерывной работы с одним комплектом батарей при мощности дозы < 100 мкЗв/ч | не менее 500 ч |
| Электромагнитная совместимость |  |
| СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ГОСТ Р 51317.4.3-2001 |  |
| Габаритные размеры | 105x58x23 мм |
| Масса (без элементов питания) | 100 г |
| Комплектация |  |
| - Дозиметр индивидуальный; - элементы питания; - цепочка с зажимом; - пластиковые чехлы для облегчения дезактивации; - руководство по эксплуатации; - упаковка. |  |
| Дополнительные требования |  |
| - устройство считывания и программное обеспечение для обмена информацией с ПЭВМ. |  |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее декабря 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

| Руководитель проекта/ Командир ОВГСО | И.Г. Мудрак |
| --- | --- |

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.