ЗАО «Беркут»


         УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор 
                       _______________ Абасов М.Р.К.о.
                                                                          «______» _______________ 2011 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     от «13» октября 2011 года

на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

в электронной форме 

на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

1. Форма процедуры закупки: Запрос предложений в электронной форме

2. Заказчик: ЗАО «Беркут»
3. Адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок
4. Контактное лицо: Оболенский Александр Михайлович
      Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.

5. Телефон/факс: 8 (383) 332-70-54
6. Адрес электронной почты: a.obolensky@berkut-nsk.com
7. Предмет договора: Организация поставки медицинского оборудования

8. Место выполнения работ, оказания услуг: склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

9. Срок предоставления документации по запросу предложений: с даты опубликования  извещения.
10. Место подачи предложений: http://www.a-k-d.ru
11. Дата и время начала срока подачи предложений:

«13» октября  2011 года в 15.00 (время московское).

12. Дата и время окончания срока подачи предложений: 
«20»  октября  2011 года в 18.00  (время московское). 

13. Дата рассмотрения предложений:
«20» октября 2011 года
14. Дата  подведения итогов запроса предложений:

 «22» октября  2011 года
15. Предоставление ценового предложения участником размещения заказа:
В составе заявки участнику необходимо указать, конкретное наименование, производителя, страну происхождения, а также конкретные технические параметры предлагаемого оборудования в соответствии с таблицей «Сведения о товарах» приложения №1. 
16. Приложение № 1 (Описание закупаемых товаров)

Приложение № 2 (Проект договора)
Приложение № 1

Описание закупаемых товаров

	№ п/п
	Наименование закупаемого товара
	Единица измерения
	Требуемое количество

	1.
	2.
	3.
	4.

	1
	Электрокардиограф
	шт.
	1

	2
	Электронные прикроватные диализные весы
	шт.
	6

	3
	Противопролежневый матрас
	шт.
	24

	4
	Отсос операционный с принадлежностями, вакуумный
	шт.
	2

	5
	Стол для санитарной обработки новорожденного
	шт.
	1

	6
	Система высокочастотной вентиляции легких для взрослых
	шт.
	1

	7
	Дентальный рентгеновский аппарат 
	шт.
	1

	8
	Транскутанный монитор 
	шт.
	1

	9
	Автоматизированная станция управления инфузией
	компл.
	33


Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Условия поставки: 
Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  
Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Требования к технической документации:
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.
Прочие условия:

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
Примечание:
· в комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности комплекса;
· приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией.
Сведения о товарах
1. Электрокардиограф
	№ п/п
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	1
	Тип прибора
	Микропроцессорный автоматический электрокардиограф с программируемой конфигурацией отведений
	
	

	2
	Количество регистрируемых отведений
	12-15
	
	

	3
	Цифровой модуль сбора данных:
	наличие
	
	

	4
	Вакуумная система наложения электродов
	наличие
	
	

	5
	Работа с одноразовыми адгезивными электродами
	наличие
	
	

	6
	Частота дискретизации аналого-цифрового преобразователя 
	не менее чем 4000 Гц/канал по всем каналам
	
	

	7
	Частота дискретизации анализа ЭКГ 
	не менее чем 500 ГЦ
	
	

	8
	 Входной динамический диапазон 
	не менее чем  + 10 мВ при питании от сети переменного тока и + 320 мВ при питании от батарей
	
	

	9
	Разрешение аналого-цифрового преобразователя 
	не более чем 4,88 мкВ/разряд при частоте дискретизации 500Гц
	
	

	10
	Полоса пропускания 
	не хуже чем 0,01-150Гц (-3дБ), шум на уровне менее 15 мкВ
	
	

	11
	 Линейный фильтр 
	50 Гц или 60 Гц (по выбору)
	
	

	12
	Входное сопротивление 
	не менее 100 Мом при 10 Гц
	
	

	13
	 Ток утечки 
	не более 10 мкА
	
	

	14
	Коррекция базовой линии
	Алгоритм кубических сплайнов, FRF
	
	

	15
	Детекция пеймекера по ортогональным отведениям и V6
	750 мкВ, 50 мс
	
	

	16
	Подавление синфазной помехи не менее
	140 дБ (123 дБ с выключенным фильтром сети переменного тока)
	
	

	17
	Технические требования к отдельным узлам аппаратного обеспечения
	
	

	18
	Дисплей
	Цветной плоский  жидкокристаллический (активная матрица) 
	
	

	19
	Диагональ
	не менее 264 мм
	
	

	20
	Разрешение
	не хуже 640х480 пикселей
	
	

	21
	Количество отведений, одновременно выводимых на экран
	не менее 15
	
	

	22
	Угол поворота во фронтальной плоскости
	не менее 90 градусов
	
	

	23
	Другие отображаемые данные
	 ЧСС, имя пациента, его  номер, часы, отведения, скорость принтера, фильтры, контроль качества контактов электродов, сообщения тревоги, сообщения программы помощи оператору
	
	

	24
	Принтер
	термопринтер
	
	

	25
	Разрешение: по горизонтали 
	не менее 390 точек/см при скорости 25 мм/с., 
	
	

	26
	Разрешение по вертикали
	не менее 78 точек/см
	
	

	27
	Полоса пропускания
	не менее чем  от 0,01 до 150 Гц
	
	

	28
	Число каналов регистрации по выбору оператора 
	не менее 15-ти: 3, 6, 12, 15
	
	

	29
	Пошаговая регулировка скорости движения термобумаги
	5, 12,5, 25, 50 мм/с
	
	

	30
	Пошаговая регулировка чувствительности/усиления  
	2,5, 5, 10, 20 мм/мВ, 
	
	

	31
	Использование смешанного усиления по каналам
	возможность
	
	

	32
	Точность скорости/чувствительности 
	не хуже + 2%
	
	

	33
	Точность усиления 
	не хуже + 5%;
	
	

	34
	Размер бумаги
	не менее 210 мм х 300 мм 
	
	

	35
	Тип бумаги
	термобумага, перфорированная, сложенная книжкой
	
	

	36
	Емкость принтера 
	не менее 300 листов
	
	

	37
	Клавиатура
	Буквенно-цифровая влагозащищенная клавиатура
	
	

	38
	Функциональные клавиши быстрого включения режимов  
	наличие
	
	

	39
	Устройство-манипулятор быстрого и удобного доступа к пунктам меню
	наличие
	
	

	40
	Интерфейсы
	 
	
	

	41
	Удаленный доступ к базе данных 
	наличие
	
	

	42
	Беспроводная связь
	возможность
	
	

	43
	Устройство считывания штрих-кодов
	наличие
	
	

	44
	Устройство считывания магнитных карт
	возможность
	
	

	45
	Устройство считывания флэш-карт
	наличие
	
	

	46
	Передача данных по мобильному телефону
	возможность
	
	

	47
	Аналоговые интерфейсы
	не менее 2
	
	

	48
	Триггерные интерфейсы
	не менее 1
	
	

	49
	Передача данных по модему/факсу
	возможность
	
	

	50
	Электропитание/батареи
	 
	
	

	51
	Источник питания
	Сеть переменного тока или встроенные батареи
	
	

	52
	Диапазон напряжения
	не менее 110 - 240 В с допустимыми колебаниями  + 10%, - 15%;
	
	

	53
	Сила тока
	не более 0,3 А при 240 В
	
	

	54
	Перезаряжаемые NiMH аккумуляторы
	наличие
	
	

	55
	Параметры батареи 
	18 В при мощности 3,5 A/ч с допустимыми отклонениями +15%
	
	

	56
	Мощность батареи
	не менее 75 листов отчета ЭКГ или не менее 6 часов непрерывной работы без печати
	
	

	57
	Время зарядки 
	не более 4,5 часа при полной разрядке и выключенном дисплее
	
	

	58
	Технические требования параметров функционирования программного обеспечения
	
	

	59
	Автоматический анализ ЭКГ по 12 отведениям
	наличие
	
	

	60
	Автоматический анализ ЭКГ по 15 отведениям
	наличие
	
	

	61
	Графическое изображение качества наложения электродов
	наличие
	
	

	62
	Автоматический анализ педиатрической ЭКГ от 0 лет
	наличие
	
	

	63
	Внутренняя память на 200 ЭКГ
	наличие
	
	

	64
	Определение электрической оси зубца Р
	наличие
	
	

	65
	Определение электрической оси зубца R
	наличие
	
	

	66
	Определение электрической оси зубца T
	наличие
	
	

	67
	ЭКГ высокого разрешения для зубца Р
	наличие
	
	

	68
	Программа поиска признаков артефактов и помех
	наличие
	
	

	69
	Программа стратификации ЭКГ пациентов  по риску  острой коронарной недостаточности  с учетом жалоб, возраста и половой принадлежности  
	Возможность
	
	

	70
	Векторкардиография
	наличие
	
	

	71
	Формат отчета
	Векторные петли компонентов вектора (P, QRS, ST-T)
	
	

	72
	Пошаговая регулировка чувствительности
	20, 40, 80, 160 мм/мВ
	
	

	73
	Временное разрешение
	не более 2 мс
	
	

	74
	ЭКГ высокого разрешения для QRST (поздние потенциалы)
	наличие
	
	

	75
	Полоса пропускания на входе; 
	 не хуже чем от 0.01 до 250 Гц (-3 дБ)
	
	

	76
	Полоса пропускания на выходе, верхний предел  
	более 250 Гц
	
	

	77
	Полоса пропускания на выходе, нижний предел пошагово регулируемый:
	 0.01, 25, 40 или 80 Гц; 
	
	

	78
	Чувствительность необработанной информации и шаблонов
	не менее 20 мм/мВ;
	
	

	79
	Чувствительность  усредненных комплексов; отфильтрованных сигналов и векторного усиления: 1 мм/мкВ
	не менее 50 мм/мВ
	
	

	80
	Чувствительность  отфильтрованных сигналов и векторного усиления 
	не менее 1 мм/мкВ
	
	

	81
	Частота дискретизации обработки
	не менее 1000 Гц/канал
	
	

	82
	Частота дискретизации аналого-цифрового преобразователя
	не менее 4000 Гц/канал 
	
	

	83
	Фильтр низкой/высокой передачи
	 спектральный фильтр Фурье
	
	

	84
	Разрешение аналого-цифрового преобразователя 
	не более 1,22 мкВ/разряд
	
	

	85
	Разрешение обработки 
	не более 0,1525 мкВ/разряд
	
	

	86
	Автоматический анализ стресс-теста
	Возможность
	
	

	140
	Физические параметры
	
	

	141
	Ширина 
	не более 381 мм,
	
	

	142
	 Высота
	не более 94 мм с закрытым дисплеем и 305 мм с открытым дисплеем
	
	

	143
	Глубина
	не более  351 мм
	
	

	144
	Вес с батареями без бумаги
	 не более 6,8 кг 
	
	

	145
	Тележка с держателями для принадлежностей
	наличие
	
	

	146
	Смонтированный на тележке:
	 
	
	

	147
	*Ширина высота , глубина 660 мм
	не более 419 мм
	
	

	148
	Высота
	не более 889 мм (высота транспортной ручки тележки)
	
	

	149
	Вес 
	не более 20,4 кг
	
	

	150
	Допустимые условия окружающей среды и Условия эксплуатации:
	
	

	151
	Условия эксплуатации:
	 
	
	

	152
	Температура в диапазоне 
	не хуже +10 - +40 градусов Цельсия
	
	

	153
	Относительная влажность в диапазоне 
	не хуже 20% - 95% (неконденсированная)
	
	

	154
	Давление в диапазоне
	 70 – 106 КПа
	
	

	155
	Условия хранения и транспортировки:
	 
	
	

	156
	Температура в диапазоне 
	не хуже -40 - +70 градусов Цельсия
	
	

	157
	Относительная влажность в диапазоне
	 не хуже 15% - 95% (неконденсированная)
	
	

	158
	Давление в диапазоне
	 50 – 106 КПа
	
	

	159
	Гарантийное и сервисное обслуживание
	
	

	160
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ и сертификат безопасност (соответствия) ГОСТ Р
	наличие
	
	

	161
	Гарантийный срок 
	не менее 1 года
	
	

	162
	Проведение пуско-наладочных работ на месте предстоящей эксплуатации аппарата
	 наличие
	
	

	163
	Доступный сертифицированный лицензированный сервисный центр на территории РФ.
	наличие
	
	

	164
	Комплектация
	
	

	165
	Аппарат с цветным дисплеем, шт.
	1
	
	

	166
	Тележка с держателями для принадлежностей , шт .
	1
	
	

	167
	Цифровой модуль сбора данных, шт.
	1
	
	

	168
	Держатель цифрового модуля
	1
	
	

	169
	Флэш-карта, шт.
	1
	
	

	170
	Термобумага, листы
	2400
	
	

	171
	Инструкция по эксплуатации на русском языке, шт.
	1
	
	

	172
	ПО Векторкардиография, шт
	1
	
	

	173
	ПО Анализ поздних потенциалов, шт.
	1
	
	

	174
	ПО Высокое разрешение зубца Р, шт.
	1
	
	


2. Электронные прикроватные диализные весы
	№ п/п
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	1. 
	Общая характеристика
	 
	 
	

	 
	Весы медицинские электронные диализные
	Соответствие 
	 
	

	1.1. 
	Предназначены для взвешивания лежачих больных, а также пациентов во время диализа
	Соответствие  
	 
	

	2. 
	Технические характеристики
	 
	 
	

	2.1.
	Максимальный измеряемый вес (пациент + кровать), не менее
	500 кг
	 
	

	2.2. 
	Максимальный измеряемый вес пациента, не менее
	250 кг
	 
	

	2.3.
	Дискретность:                                               
	 
	 
	

	
	 - при взвешивании до 200 кг, не более
	100 г
	 
	

	
	 - при взвешивании от 200 до 250 кг, не более
	200 г
	 
	

	2.4.
	Максимальный тарируемый вес кровати, не более
	250 кг
	 
	

	2.5.
	Вычисление индекса массы тела
	Наличие
	 
	

	2.6.
	Функция предварительного вычитания весы кровати
	Наличие
	 
	

	2.7.
	Функция тарирования, при которой можно регистрировать как положительное, так и отрицательное  изменение веса пациента
	Наличие
	 
	

	2.8.
	Функция отслеживания предельного значения веса
	Наличие
	 
	

	2.9.
	Функция сигнализации по достижении заданного веса
	Наличие
	 
	

	2.10.
	Функция демпфирования 
	Наличие
	 
	

	2.11.
	Функция  удержания показаний на дисплее после изменения нагрузки
	Наличие
	 
	

	2.12.
	Четыре весоизмерительные платформы подкладываются под ножки кровати с помощью встроенных механических подъемников
	Наличие
	 
	

	2.13.
	Размеры каждой весоизмерительной платформы:
	 
	 
	

	
	 - габариты
	328х150х212 мм
	 
	

	
	 - вес
	6,2 кг
	 
	

	
	 - длина кабеля, соединяющего стойку с платформой
	2,8 м
	 
	

	2.14.
	Передвижная стойка с дисплеем:
	
	 
	

	
	 - габариты
	540х990х540 мм
	 
	

	
	 - вес  
	25,6 кг
	 
	

	2.15.
	Питание: от сети или от аккумуляторной батареи
	Наличие
	 
	

	3. 
	Комплект поставки:
	Кол-во
	 
	

	3.1. 
	Передвижная стойка с дисплеем
	1 шт.
	 
	

	3.2. 
	Весоизмерительные платформы
	4 шт.
	 
	

	3.3.
	Адаптер
	1 шт.
	 
	

	3.4. 
	Инструкция по использованию на русском языке
	Наличие
	 
	


3. Противопролежневый матрас
	№ п/п
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	
	Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России
	Наличие
	
	

	
	Наличие сертификата Госстандарта России
	Наличие
	
	

	Требуемые характеристики

	
	Компрессор
	
	
	

	
	Размеры, мм
	400х350х150
	
	

	
	Вес, кг
	6
	
	

	
	Потребление тока
	0,15 А
	
	

	
	Номинальная мощность
	35 Вт
	
	

	
	Потребление мощности (24 часа)
	0,35 кВт/час
	
	

	
	Предохранитель
	Т 160 мА
	
	

	
	Воздушный поток (свободный поток)
	9 л/мин
	
	

	
	Давление
	16 – 115 мбар
	
	

	
	Время цикла переменного давления, мин
	6 - 30
	
	

	
	Индикатор состояния матраса
	Наличие
	
	

	
	Аварийная сигнализация низкого давления
	Наличие
	
	

	
	Блокировка панели управления
	Наличие
	
	

	
	Контроль объема
	± 2 мбар
	
	

	
	Бактериальный фильтр, сменный
	Наличие
	
	

	
	Соединение фильтра по ISO 5356
	22M / 15F
	
	

	
	Уровень шума
	33 dD(A)/1м
	
	

	
	Рабочая температура
	10 - 40ºС
	
	

	
	Температура хранения
	10 - 40ºС
	
	

	
	Крепление к кровати
	Наличие
	
	

	
	Матрас
	
	
	

	
	Количество камер
	3-х камерный матрас
	
	

	
	Высота ячеек, см
	21
	
	

	
	Количество неподвижных ячеек
	3 (головные)
	
	

	
	Вес пациента, кг
	25 - 250
	
	

	
	Размеры, см
	200х90х21
	
	

	
	Вес, кг
	9,7
	
	

	
	Время экстренного спуска воздуха, сек
	10
	
	

	
	Транспортный режим
	Наличие
	
	

	
	Возможность замены секций
	Наличие
	
	

	
	Материал шланга
	ПВХ
	
	

	
	Материал матраса не содержит латекса и тяжелых металлов
	Наличие
	
	

	
	Покрытие для матраса
	Наличие
	
	


4. Отсос операционный с принадлежностями, вакуумный
	№ п/п
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	1
	Общая характеристика
	 
	 
	 

	 
	Данный аппарат предназначен для отсасывания и сбора секрета, жидкостей организма, частей тканей и промывных растворов во время хирургических, эндоскопических и минимальных инвазивных вмешательств.
	 
	 
	 

	2
	Технические данные
	 
	
	 

	 
	Привод
	Вакуумная система от центрального газоснабжения
	
	 

	 
	Двухступенчатая система фиксации пистолета для подачи газа из системы централизованного газоснабжения
	Наличие 
	
	 

	 
	Максимальное разрежение
	до -0,9 бар
	
	 

	 
	Потребление газа
	от 0 до 15 л/мин.
	
	 

	 
	Возможность регулировки разрежения
	Да
	
	 

	 
	Наличие вакуумметра
	Да
	
	 

	 
	Производительность
	Не менее 50 л/мин
	
	 

	 
	Основная емкость
	с крышкой, предохранительным клапаном и держателем для тележки, объем 4 л
	
	 

	 
	Резервная емкость
	с держателем для тележки, объем 4 л
	
	 

	 
	Основная и резервные емкости вставляются в корзины, закрепленные на тележке
	Наличие
	
	 

	 
	Тележка на четырех роликах со стопорами на каждом ролике
	Наличие
	
	 

	 
	Черный шланг Кислород (О2)/Сжатый воздух (Air), 5 м, со штекером
	Наличие
	
	 

	 
	Адаптер для вакуума (DIN/NIST)
	Наличие
	
	 

	 
	Масса (нетто/брутто) , кг, не более
	10/14
	
	 

	3
	Документы
	 
	
	 

	 
	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным,  не ранее 2010 года выпуска
	Наличие
	
	 

	 
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ заверенный производителем
	Наличие
	
	 

	 
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития заверенное производителем
	Наличие
	
	 

	 
	Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заверенное производителем
	Наличие
	
	 

	 
	Документы, подтверждающие срок и объем предоставленных гарантийных обязательств и качества продукции (письмо от Производителя, подтверждающие гарантии, качество продукции по данному конкурсу, если участник конкурса предлагает поставку товаров, изготовителем которых он не является)
	Наличие
	
	 

	 
	Заверенное Производителем соответствие товаров и услуг техническим требованиям и функциональным возможностям оборудования
	Наличие
	
	 

	 
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	
	 

	4
	Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства
	 
	
	 

	 
	Обучение специалистов Заказчика работе на аппарате во время инсталляции
	Наличие
	
	 

	 
	Гарантийный период на систему не менее
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	
	 

	 
	Сервисная служба в г. Москва
	Наличие
	
	 


5. Стол для санитарной обработки новорожденного
	№ п/п
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	1
	Обогрев рабочей зоны осуществляется двумя керамическими инфракрасными излучателями.
	Наличие
	
	

	2
	Высокоточная электронная система регулирования температуры, в пределах
	34-38°С
	
	

	3
	Многофункциональный жидкокристаллический дисплей на блоке управления
	Наличие
	
	

	4
	Аварийная автономная сигнализация в случае отклонения от заданных параметров, а также нарушения электрических цепей.
	Наличие
	
	

	5
	Освещение рабочей зоны двумя люминесцентными лампами
	Наличие
	
	

	6
	Цифровые индикаторы установленной и фактической температуры.
	Наличие
	
	

	7
	Максимальное отклонение от заданной температуры, не более
	1°С
	
	

	8
	Ложе должно быть из прочного АБС пластика
	Наличие
	
	

	9
	Допустимая нагрузка на ложе, не менее
	10кг
	
	

	10
	Наличие выдвижных полок, не менее
	2
	
	

	11
	Четыре самоориентирующихся колеса, два из которых снабжены тормозом
	Наличие
	
	

	12
	Диаметр колес, не менее
	100 мм
	
	

	13
	Потребляемая мощность, не более
	1500 Вт
	
	

	14
	Напряжение питания


	220В, 50Гц
	
	

	15
	Вес, не более
	45 кг.
	
	

	16
	Габаритные размеры Ш х Д хВ
	600х850х1800мм
	
	


6. Система высокочастотной вентиляции легких для взрослых
	№ п/п
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	 
	 
	 
	
	

	1
	Основные характеристики высокочастотного аппарата ИВЛ
	 
	
	

	 
	Возможность проведения ВЧО ИВЛ у пациентов с массой тела 
	от  35 кг.
	
	

	 
	Осциллятор должен производить активный вдох и особенно активный выдох, который является крайне важным при высоких респираторных частотах. 
	Наличие
	
	

	 
	Возможность независимой регулировки МАР и амплитуды колебательного давления
	Наличие
	
	

	 
	Основные параметры:
	
	
	

	 
	 постоянный поток : 
	0 - 60 л/мин
	
	

	 
	регулировка среднего значения давления: 
	5 - 55 см вод.столба
	
	

	 
	ограничение  среднего значения давления: 
	автоматическая
	
	

	 
	частота: 
	3 - 15 Гц
	
	

	 
	амплитуда колебательного давления: 
	7-130 см. вод. ст.
	
	

	 
	% времени вдоха: 
	в диапозоне от 30 - 50% от осцилляторного цикла
	
	

	 
	автоматическое центрирование электромагнитного привода
	Наличие
	
	

	 
	 
	
	
	

	 
	Наличие индикаторов:
	
	
	

	 
	 - осциллятор включен
	Наличие
	
	

	 
	 - осциллятор выключен
	Наличие
	
	

	 
	 - 45-секундное отключение сигнала тревоги
	Наличие
	
	

	 
	 - значение среднего давления более 60 см.вод.ст.
	Наличие
	
	

	 
	 - значение среднего давления менее 5 см.вод.ст.
	Наличие
	
	

	 
	 - превышение среднего давления в дыхательных путях выше установленного максимального значения этой величины
	Наличие
	
	

	 
	 - падения  среднего давления в дыхательных путях ниже установленного минимального значения этой величины
	Наличие
	
	

	 
	 - сбой по питанию
	Наличие
	
	

	 
	 - перегрев осциллятора
	Наличие
	
	

	 
	 - низкий заряд батареи
	Наличие
	
	

	 
	 - низкое давление газа
	Наличие
	
	

	 
	 - амплитуда
	Наличие
	
	

	 
	 - % времени вдоха
	Наличие
	
	

	 
	 - частота
	Наличие
	
	

	 
	 - слежение за средним давлением
	Наличие
	
	

	 
	 - время работы аппарата
	Наличие
	
	

	 
	Измерение давления
	
	
	

	 
	Диапозон: 
	-130 до + 130 см. вод. ст.
	
	

	 
	Разрешающая способность 
	0,1 см вод.ст.
	
	

	 
	Сигналы тревоги
	
	
	

	 
	Безопасность
	
	
	

	 
	 - Рaw 
	более 60 см вод.ст.
	
	

	 
	 - Рaw 
	менее 5 см вод.ст.
	
	

	 
	Предупреждение
	
	
	

	 
	при превышении максимальной величины среднего давления
	Наличие
	
	

	 
	при падении  величины среднего давления ниже установленного минимального
	Наличие
	
	

	 
	Предостережение
	
	
	

	 
	перегрев осциллатора
	Наличие
	
	

	 
	разрядка батареи
	Наличие
	
	

	 
	низкая подача газа
	Наличие
	
	

	 
	падение напряжения
	Наличие
	
	

	 
	останов осциллаторной вентиляции
	Наличие
	
	

	 
	Комплектность поставки
	
	
	

	 
	 
	
	
	

	1
	Аппарат высокочастотной осцилляторной вентиляции легких: 
	
	
	

	 
	 - смеситель
	Наличие
	
	

	 
	 - увлажнитель в комплекте
	Наличие
	
	

	 
	 - гибкий контур пациента с 51" нагревателем
	Наличие
	
	

	 
	 -  набор диафрагм 
	Наличие
	
	

	 
	 - набор гофрированная мембрана и водосборник 
	Наличие
	
	

	 
	 - компрессор
	Наличие
	
	

	 
	Ларингоскоп с набором клинков (для  проведения затрудненной интубации) должен быть уложен в чемоданчике и  состоять из:
	Наличие
	
	

	 
	 - ручка (medium самозаряжающаяся, автономная со световой индикацией)
	Наличие
	
	

	 
	 - клинок для визуализации с окуляром, (возможностью подсоединения к цифровой камере и портом для подачи кислорода) 
	Наличие
	
	

	 
	 - клинок (фиброоптический , автоклавируемый с изменяемой кривизной размер № 3,5)
	Наличие
	
	

	 
	 - клинок  (фиброоптический , автоклавируемый  размер № 3) 
	Наличие
	
	

	 
	 - клинок ( фиброоптический , автоклавируемый  размер № 4)
	Наличие
	
	


7. Дентальный рентгеновский аппарат
	№ п/п
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	1. Общие требования
	

	1.1
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Наличие
	
	

	1.2
	Сертификат соответствия Госстандарта России 
	Наличие
	
	

	1.3
	Санитарно-эпидемиологическое заключение
	Наличие
	
	

	1.4
	Опыт поставки и обслуживания на российском рынке данной модели
	Не менее 5 лет
	
	

	2.Основные функциональные требования
	

	2.1
	Напряжение питающей сети
	220В + 15
	
	

	2.2
	Сопротивление сети
	Не более 1,6 ОМ
	
	

	2.3
	Частота импульсов генератора
	300кГц
	
	

	2.4
	Номинальное напряжение аппарата (амплитудное значение) 
	60/70 кВ
	
	

	2.5
	Импульсный блок питания, стабилизирующий напряжение на генераторе
	Наличие
	
	

	2.6
	Ток анода рентгеновской трубки,
	4/7 мА
	
	

	2.7
	Наибольшая потребляемая мощность
	790 Вт
	
	

	2.8
	Расстояние от фокусного пятна рентгеновской трубки до внешнего торца тубуса
	205мм + 5мм
	
	

	2.9
	Диаметр рабочего пучка излучения в плоскости внешнего торца тубуса
	60 мм
	
	

	2.10
	Кадрирующий прямоугольный калиматор, ограничивающий излучение 
	Наличие
	
	

	2.11
	Суммарный алюминиевый эквивалент фильтрации
	Не менее 2,5мм
	
	

	2.12
	Масса аппарата без упаковки 
	Не более 30 кг
	
	

	2.13
	Пневматический кронштейн с антивибрационной системой
	Наличие
	
	

	2.14
	Переключение режимов работы «Взрослый/ребенок»
	Наличие
	
	

	2.15
	Переключение между 10-ю разными наборами предустановленных  экспозиций для всех зубов и режимов «Взрослый» и «Ребенок»
	Наличие
	
	

	3. Дополнительные требования
	

	3.1
	Гарантийное  обслуживание
	Не менее 2 лет
	
	

	3.2
	Техническая документация  на русском языке
	Наличие
	
	

	3.3
	Обучение пользователя
	Наличие
	
	


8.Транскутанный монитор

	№ п/п
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	1.
	Измеряемые параметры:

· транскутанное напряжение рО2 (мм.рт.ст.)

· транскутанное напряжение pCO2 (мм.рт.ст.)

· энергия, потребляемая при нагревании электрода Power (mW)

· Сатурация кислородом (SpO2)

· Частота пульса Pulse
	
0–800
5–100

10–650
70–100%

20–250 уд./мин
	
	

	2.
	Электрохимический принцип измерения
	Комбинированный электрод Кларка/Северингауза
	
	

	3.
	Характеристики электрода:

· диаметр не более 15 мм

· вес не более 4 г

· дрейф не более 0,5%/ч

· нагрев электрода 37–45 (С

· длинна кабеля электрода 2.3 м.
	15 мм

3,8 г

0,2% ± 1,2%

37–45 (С с шагом в 0,5 (С

2,3 м.
	
	

	4.
	Наличие блока пульсоксиметрии
	Да, Nellcor OXIBAND A/N датчик с кабелем
	
	

	5.
	Программное обеспечение:

· на русском языке

· видео-справка по основным процедурам

· операционная система Windows 2.11

· хранение данных, полученных за 48 ч
	да 

да

Windows CE 2.11

за 48 ч
	
	

	6.
	Цветной дисплей 

· возможность вывода цифровой информации

· возможность вывода информации в виде графиков 

· возможность вывода информации в виде таблиц
	цветной, 6½”, сенсорный

да

да

да
	
	

	7.
	Подключение внешних устройств

· передача информации на РС через порт RS232

· USB порт 2 шт.

· Ethernet порт для подключения к компьютерной сети

· Память 32 МВ RAM
· Процессор 586 Pentium Classic, 133 MHz
	да

да

да

да

да
	
	

	8.
	Встроенный барометр (диапазон мм.рт.ст.)
	375–825 
	
	

	9.
	Встроенный калибровочный блок
	Автоматическая калибровка по газу (7,5% CO2, 20,9% O2, остальное N2)
	
	

	10.
	Наличие аккумуляторной батареи для автономной работы
	да
	
	

	11. 
	Вес монитора не более 4 кг (включая батарею)
	4 кг (включая батарею)
	
	

	
	Сопутствующие услуги:
	
	
	

	12.
	пуско-наладочные работы, обучение пользователей на рабочем месте, гарантийное обслуживание в течение 1 года 
	Проводят инженеры, обученные и сертифицированные в учебном центре компании-производителя
	
	

	13.
	Справочно-информационная поддержка со стороны компании 
	да
	
	


9. Автоматизированная станция управления инфузией

	№ п/п
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	1. Общие требования

	1.1
	Рег. Удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	
	

	1.2
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ
	Наличие
	
	

	1.3
	Инструкция по применению на русском языке
	Наличие
	
	

	1.4
	Гарантия
	24 месяца
	
	

	1.5
	Интервал ТО
	24 месяца
	
	

	2. Технические характеристики инфузионной станции

	2.1
	Размеры (Ш х В х Г) / Вес
	не более 285 х 656 х 164 мм / 6.8 кг
	
	

	2.2
	Функции
	Центральное питание насосов

Центральный вызов персонала

Передача данных, мониторинг
	
	

	2.3
	Тип станции
	Модульный, стыковка без внешних устройств
	
	

	2.4
	Сочетание насосов в системе
	Свободная комбинация насосов перистальтических и шприцевых
	
	

	2.5
	Количество объединяемых насосов
	4 (четыре) Свободная комбинация насосов перистальтических и шприцевых
	
	

	2.6 
	Фиксация насосов в системе
	Установка и извлечение  простым защелкиванием 
	
	

	2.7
	Монтаж станции
	Потолочные и настенные консоли

Колесные стойки
	
	

	2.8
	Электропитание основное
	200 … 240 В, 50/60Гц
	
	

	2.9
	Низковольтный источник
	11 … 16 В, постоянный ток
	
	

	2.10
	Соединение с внешними устройствами
	Коммуникационные разъемы: Ethernet, RS232, USB Master/Slave, WLAN, PS/2 
	
	

	2.11
	Контроль сигналов тревоги и остаточного времени инфузии на центральном посту
	Возможность. Подключение через стандартную сеть LAN или WLAN (TCP/IP)
	
	

	2.12
	Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA)
	Подключение гарнитуры PCA к станции
	
	

	2.13
	Индикация состояния инфузионных насосов
	Центральная, разделение на рабочую, предупреждающую и тревожную
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ООО «__________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ___________________, действующего на основании __________ , с одной стороны, и ЗАО "Беркут", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Абасова Мамед Рагим Кямиль оглы, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар – _________________________________ (далее Товар) в ассортименте, предусмотренном в Спецификации (Приложение №1), соответствующий Комплектации и техническому описанию (Приложение №2) являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Сумма настоящего договора составляет ____________ (__________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% - __________ рублей.

1.3. Настоящий договор заключен Покупателем во исполнение Государственного контракта на выполнение подрядных работ №503 от 08.12.2008 г. между ЗАО «Беркут» (Генподрядчик) и ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России (Заказчик).

1.4. В целях настоящего договора Конечным пользователем будет пониматься  ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар до 15 декабря 2011 г. Поставщик гарантирует, что продаваемый Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован и не является предметом исков третьих лиц.

2.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю принадлежности и документы, необходимые для использования товара по назначению, на русском языке (паспорт, сертификаты качества, инструкцию по эксплуатации).

2.3. Поставщик обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки Покупателя осуществить монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию на объекте Конечного пользователя Товара – Пристройка НКО ГК, находящийся по адресу г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15. Указанные в настоящем пункте работы производятся при условии готовности помещений Конечного пользователя под монтаж и ввод Товара в эксплуатацию. Работы принимаются Покупателем или по его поручению Конечным пользователем по акту ввода в эксплуатацию. 

2.4. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, а так же работы/услуги в предусмотренном настоящим договором порядке.

3. Цена товара и порядок расчетов.  

3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.2. Цена поставляемого товара включает таможенное оформление Товара (для выпуска его в свободное обращение на территории РФ), хранение, упаковку и маркировку, доставку на склад Покупателя, монтаж и ввод в эксплуатацию Товара на объекте Конечного пользователя (п.2.4 настоящего договора).

3.3. Оплата за товар по настоящему договору осуществляться путем перечисления:

Первого платежа, в размере 30% от стоимости поставляемого товара Продавцу в течение 3 банковских дней со дня получения Покупателем подписанного с двух сторон оригинала настоящего договора;

Второго платежа в размере 60% от стоимости поставляемого товара оплачиваются Продавцу в течение 14 банковских дней со дня подписания товарной накладной;

Третьего платежа в размере 10% от стоимости поставленного товара в течение 5 банковских дней после подписания акта ввода в эксплуатацию.
В случае если Покупатель не оплачивает товар до конца установленного срока, стороны обязуются  пересмотреть условия Договора и подписать дополнительное Соглашение.

4. Условия поставки.

4.1. Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Покупателя, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  


   В день отгрузки Поставщик направляет на электронную почту info@berkut-nsk.com Упаковочный лист. Упаковки должны быть промаркированы в соответствии с этим Упаковочным листом.   

4.2. В момент доставки Товара Покупатель принимает Товар по сопроводительным документам, без вскрытия упаковки и подписывает товарную накладную.

Вскрытие упаковки Товара и приемка Товара по комплектности и качеству осуществляется Покупателем или по его поручению Конечным пользователем в обязательном присутствии уполномоченного представителя Поставщика перед началом монтажа или в иной согласованный сторонами срок. 

В случае обнаружения недостатков Товара (некомплектность, брак и т.д.) Сторонам незамедлительно составляется дефектный акт с перечислением выявленных недостатков. Поставщик обязуется устранить указанный недостатки в течение 30 рабочих дней с момента составления дефектного акта.

4.3. Датой поставки считается дата доставки Товара на склад Покупателя. 

       Обязанность по доставке лежит на Продавце. Продавец вправе доставить Товар собственным или привлеченным транспортом, либо через транспортную организацию. Ответственность за выбор транспортной организации лежит на Продавце. Обязательным условием доставки Товара является оформление товарно-транспортной накладной и путевых листов. Продавец не вправе передавать Товар для доставки транспортным организациям, не оформляющим указанные документы.

4.4. Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

4.5. Стоимость доставки включается в стоимость партии товара.

5. Качество товара.

5.1. Поставщик гарантирует упаковку и маркировку товара согласно международным стандартам. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, соответствует сертификату завода изготовителя, а также техническим условиям и документации, сопровождающим товар. После подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию Поставщик должен передать Покупателю оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводского (серийного) номера оборудования и гарантийного периода. Поставляемый товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), год выпуска – не ранее 2011 г.;

5.2. Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 

Срок гарантии на комплектующие, а также на расходуемые, изнашивающиеся или портящиеся детали многоразового применения (например, изделия из резины, кабели, катетеры), составляет 3 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 6 месяцев с момента поставки. 

На расходуемые принадлежности и детали одноразового применения гарантия не распространяется, но при обнаружении дефектов таких товаров, они заменяются на новые по факту получения рекламации от Покупателя, при условии, что не истёк их срок годности и условия эксплуатации и хранения соответствовали предписанным заводом - изготовителем.

5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется осуществлять гарантийный ремонт, а в случае необходимости замену Товара. Гарантийный ремонт Товара осуществляется в течение 30 дней с даты получения рекламации Покупателя, замена Товара осуществляется в течение 60 дней с даты получения рекламации Покупателя. Рекламация должна содержать наименование Товара, ссылку на настоящий договор, описание неисправности и контакты ответственного лица.

В случае гарантийной замены Товара (комплектующего изделия), в случае если покупатель лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, применяются правила ст. 471 ГК РФ 

Срок гарантии может быть продлен в случаях,  предусмотренных производителем Товара.

Гарантия на Товар прекращается в случаях:

- ненадлежащей эксплуатации Товара;

- технического обслуживания Товара не уполномоченным Поставщиком или Производителем Товара лицом;

- ненадлежащего хранения Товара.

В случае обнаружения дефекта поставленного товара по вине производителя, Поставщик гарантирует замену изделия на новое при наличии заключения независимого эксперта, подтверждающего «заводской дефект» и при условии письменного уведомления  Поставщика об обнаружении дефекта и назначении экспертизы.

6. Ответственность сторон.

6.1. Сторона Договора, имущественные интересы и/или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов: утрата, порча или повреждение товар (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

6.2. Любая из сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности, небрежности, неосмотрительности).

6.3. Сторона, предпринявшая все реально доступные меры заботливости и осмотрительности для защиты интересов другой стороны, для надлежащего исполнения обязательств по Договору, соответствующие характеру обязательств и условиям делового оборота, признается невиновной.

6.4. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.

6.5. В случае просрочки поставки Товара, замены Товара с недостатками или устранения недостатков Товара, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку (пени) в размере 0,1% стоимости партии Товара, поставка которой просрочена, за каждый день просрочки. 

6.6. В случае, если Товар не будет введен Поставщиком в эксплуатацию у Конечного пользователя по причинам, за которые отвечает Поставщик, последний обязуется возвратить полученные за Товар денежные средства, а также уплатить неустойку в размере 0,1% стоимости Товара, исчисляемую за каждый день с момента получения денежных средств по настоящему договору и до момента их возврата. 

6.7. В случае просрочки платежа Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки. 

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договор или в связи с ним, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее результатов разрешения возникших споров в письменном виде.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения разногласия могут быть решены в претензионном порядке. Срок ответа – семь рабочих дней с момента получения претензии. Отсутствие ответа в этот срок расценивается как отклонение претензии.

7.3. В случае, если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры и разногласия между сторонами разрешаются в установленном законодательством порядке в арбитражном суде города Новосибирска.

8. Действие договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения обязательств Сторонами.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они исполнены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.

8.3. По обоюдному решению сторон настоящий Договор может быть пролонгирован на период, определяемый соглашением сторон.

8.4. Решение сторон о продлении срока действия Договора оформляется Дополнительным соглашением, которое становится обязательным для сторон, заключивших его.

9. Форс-мажор.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Такие обстоятельства могут включать в себя: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, принятие уполномоченными государственными органами нормативных актов, делающих невозможным исполнение настоящего Договора, и иные события, неподвластные контролю и носящие непредвиденный характер.

9.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна в письменном виде уведомить другую сторону, подтвердив возникновение для нее обстоятельств, справкой уполномоченного на то государственного органа.

9.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать более 30 дней, каждая из сторон имеет право отказаться от Договора, при этом ни одна из сторон не требует возмещения возможных убытков.

10. Прочие условия.
10.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор имеет 2 (Два) Приложения, являющихся неотъемлемой его частью, составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.3. В случае необходимости Стороны могут составить и подписать Приложения к настоящему Договору: акты, протоколы, которые станут неотъемлемой частью Договора.

10.4.После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

11. Реквизиты сторон

	Поставщик:

ООО «________»


	Покупатель:

ЗАО «Беркут»

Юр. адрес: 630117, г. Новосибирск

ул. Арбузова, Рынок 

Почт. адрес: 630117, г. Новосибирск

а/я 266

тел./факс:(383) 332-70-54

р/с 40702810200430000118 

в Новосибирском Филиале 

ОАО «Банк Москвы» 

БИК 045004762 

к/с 30101810900000000762



	Генеральный директор

_____________/____________/


м.п.
	Генеральный директор

____________________/ Абасов М.Р.К.о./

м.п.


