ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку блоков детектирования 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка блоков детектирования для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым (дата выпуска – не ранее 2014 г.), не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Блок детектирования БДИГ-31П2
(или эквивалент)

	· Товар должен соответствовать следующим характеристикам:
1.Описание и работа блока детектирования

1.1 Назначение блока детектирования
1.1.1 Блок детектирования должен быть предназначен для использования в системах контроля за не распределением радиоактивных веществ и ядерных материалов, в системах радиационного контроля, в составе дозиметрической аппаратуры.

1.2 Характеристики

1.2.1 Блоки детектирования должны обеспечивать регистрацию гамма-излучения в диапазоне энергий от 9 до 1250 кэВ.

1.2.2 Блоки детектирования должны обеспечивать работу в диапазоне мощностей экспозиционной дозы гамма-излучения от 10 до 103 мкР/ч.

1.2.3 Чувствительность к мощности экспозиционной дозы фотонного излучения нуклида 137Cs составляет не менее 20 (имп/с)/(мкР/ч). Предел погрешности не более 10% (0,95).

1.2.4 Нелинейность блока детектирования не превышает 1∙10-3 %/(имп/с) и приводится в сертификате о поверке.

1.2.5 Предел допускаемой основной погрешности не более 25% при доверительной вероятности 0,95 и учете поправки на нелинейность.

1.2.6.Уровень собственного фона блока детектирования не более 50 с-1.

1.2.7 Температурная зависимость чувствительности ±2% на каждые 10°С.

1.2.8 Питание блока детектирования должно осуществляться от сети постоянного тока напряжением   от 11В до 15В.   
1.2.9 Ток потребления не более 75 мА.

1.2.10 Время установления рабочего режима не более 15 минут, при отрицательных температурах - не более 30 минут.

1.2.11 Нестабильность чувствительности не более 5% за 8ч.

1.2.12 Время непрерывной работы должно быть не ограничено.

1.2.13 Рабочий диапазон температур блока детектирования от - 30 до +50 °С.

1.2.14 Относительная влажность 95% при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

1.2.15 Блок детектирования должен устойчиво работать при воздействии брызг интенсивностью 5мм/мин.

1.2.16 Должна быть устойчивость к воздействию вибраций в диапазоне частот от 5 до 25 Гц со смещением 0,1 мм.

1.2.17 Должна быть устойчивость к пониженному атмосферному давлению по группе Р1 ГОСТ 27451 (от 84 до 106,7 кПа).

1.2.18 Наработка на отказ блока детектирования не менее 10000 ч. Срок службы блока детектирования не менее 10 лет.

1.2.19 Срок хранения не менее 1 года с последующей переконсервацией.

1.2.20 Габаритные размеры, мм, не более: диаметр 68 х 420.

1.2.21 Масса, кг, не более 2.

1.3 В состав блока детектирования входит разъем типа РС7ВГ в кол-ве 1 шт.

	в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев
	40
	шт


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки каждой партии товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации:
Паспорта и руководство пользователя на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
       7. Место поставки продукции:
г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика. 
        8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 90 дней с даты подписания договора. 

Начальник подразделения                                                                           _______________________ С.А. Каравцев
Исполнитель                                                                                                  ________________________ М.С. Дроздов                                                     
