Приложение №1 к Спецификации

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заместителя генерального директора по геологии

____________Данилов А.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку портативного рентгено-флуоресцентного анализатора химического состава для анализа руд и почв.

# Технические характеристики:

# Кремниевый дрейфовый детектор (SDD).

# Параметры рентгеновской трубки: родиевый анод, напряжение 45кВ, ток 50 мкА.

# Максимальная мощность трубки не более 2,25 Вт для обеспечения минимальных доз рассеянного излучения.

# Время выхода в режим готовности от включения не более 20 сек.

Встроенный дисплей без использования съемных прицепных экранов или КПК.

Blanview® LCD цветной сенсорный дисплей с антибликовой поверхностью для хорошего отображение данных при больших углах обзора и при ярком дневном освещении.

Встроенный промышленный компьютер с процессором не менее 720 МгЦ. Оперативныя память не менее 512 Мб. Встроенная память не менее 16 Гб.

Наличие сертификата IP54 пыле - влагозащиты.

Диапазон рабочих температур: -10 + 50 °C

USB разъем для сохранения результатов и отчетов на USB флеш карту без подключения к стационарному компьютеру.

Автономного питание от аккумулятора, возможность работы от сети. Время непрерывной работы от одного аккумулятора не менее 10 часов. 16 часов в режиме ожидания.

Многоуровневая защита от рентгеновского излучения: инфрокрасный датчик наличия образца, программная защита паролем, световая сигнализация включения рентгеновской трубки.

# Диапазон измеряемых элементов: от Mg до Bi.

Анализ легких элементов (Mg, Al, Si, P и S) без продувки гелием или вакуумизации.

# Аналитические программы:

# - Универсальная программа по методу фундаментальных параметров для анализа почв, стандартный набор элементов: Ag, Al, As, Au, Ba, Bi, Ca, Cd, Cl, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Pt, Rb, S, Se, Si, Sr, Sn, Sb, Tl, Ta, Ti, U, V, W, Zn and Zr.

# - Универсальная программа по методу фундаментальных параметров для анализа руд, стандартный набор элементов: Ag, Al, As, Au, Ba, Ca, Cd, Cl, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, K, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Rb, S, Se, Si, Sr, Sn, Sb, Ta, Th, Ti, Tl, V, W, Zn, and Zr.

Возможность усреднения результатов не менее чем по 50-ти измерениям для получения достоверных результатов при анализе неоднородных образцов.

Возможность создания отчетов в защищенном от корректировки формате PDF по шаблону пользователя с возможностью размещением логотипа компании, результатов измерений, погрешности измерений, времени и длительности измерений, имени оператора и другой информации на выбор пользователя.

Возможность управления анализатором через ПК без установки специального программного обеспечения через интернет браузер.

Возможность корректировки существующих аналитических моделей, используя стандартные образцы.

Возможность создания собственных калибровок по образцам Заказчика.

Габариты не более 90х280х270 мм.

Вес анализатора не более 1,5 кг.

Вес с принадлежностями и транспортировочным чемоданом не более 6,5 кг.

Анализатор должен быть внесен в Государственный реестр средств измерения РФ.

Гарантийный срок не менее 24 месяцев. Гарантийное и послегарантийное обслуживание в авторизованном производителем сервисном центре в РФ.

Обучение персонала заказчика по работе с анализатором.

Пуско-наладочные работы и монтаж оборудования: не требуется.

Комплект поставки:

Анализатор

Батарея Li-ion, 2 шт.

Зарядное устройство для батареи;

Чемодан транспортировочный;

Тестовый образец;

Инструкция по эксплуатации на русском языке;

Комплект защитных входных окон (5шт.);

Флеш-карта;

USB кабель;

Легкий переносной стенд;

Фоновая пластина;

Свидетельство о первичной поверке.

Инструкция по эксплуатации на русском языке.

Главный геофизик УГРР ЗАО «РУСБУРМАШ»				Федянин С.Н.