«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка пешеходных радиационных мониторов

Обнинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Монитор радиационный пешеходный КСАР1У.031 «Дозор» или эквивалент Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям согласно р.4.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

3319112

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

на открытом воздухе-от -50 до +50° С IP54 в помещении- от -10 до +50° С IP5Х

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |
| --- | --- |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |
| Закупаемый товар должен состоять из двух измерительных колонн, образующих контролируемое пространство монитора и располагаемых таким образом, чтобы направить поток людей через контролируемое пространство монитора, то есть между измерительных колонн. ПРМ должен включать в себя блоки световой и звуковой индикации, имеющие светодиодные индикаторы и звуковой излучатель, для отображения режимов работы и состояния ПРМ и его составных частей. Блоки индикации должны устанавливаться на колонне монитора, выносной блок должен располагаться на удалении до 120 м от колонн. Габаритные колонны не должны превышать 2300х650х200мм. Масса колонны не должна превышать 220кг. Выносной блок индикации должен обеспечивать устойчивую индикацию всех режимов работы и состояний радиационного монитора, а также обеспечивать подключение пульта для проведения регламентного технического обслуживания. Закупаемый товар должен быть работоспособен в диапазоне температур от минус 10 до плюс 40ОС. Электропитание монитора должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 (± 2,5) Гц и напряжением 220 (±20) В. Энергопотребление закупаемого товара не должно превышать 30 Вт. Электропитание узлов внутри колонн ПРМ должно осуществляться от сети постоянного тока с напряжением не более 12 В. Требования по порогам обнаружения и другим обнаружительным характеристикам ПРМ приведены для ширины зоны контроля 0,8 м, вероятности обнаружения 0,95 при доверительной вероятности 0,95, при скорости движения пешехода через зону контроля 1,2 - 1,4 м/с и частоте ложных тревог 1/10000: - пороги обнаружения ПРМ должны соответствовать категории IIПγ и IIПn по ГОСТ 51635-2000; - пороги обнаружения РВ монитора должны быть не хуже: Ba-133 22 кБк, Cs-137 27 кБк, Co-60 14 кБк, Cf-252 4,2·103 нейтр/с, Чувствительность колонны монитора к гамма-излучению радионуклидов, должна быть не менее: Ba-133 4,5 с-1/кБк Cs-137 2,5 с-1/кБк Co-60 4,3 с-1/кБк Чувствительность колонны к нейтронному излучению от источников Cf-252 или Cm-244 должна быть не менее 6,5 с-1/(1,0·104 нейтр/с) Тип гамма-детекторов: органический пластический сцинтиллятор. Объем гамма-детекторов: не менее 30000 см³. Гамма-детектор должен иметь два фотоэлектронных умножителя, включенных в схему совпадений. Тип нейтронного детектора — пропорциональный счетчик, наполненный газом гелий-3 длиной не менее 1000 мм, диаметром не менее 30 мм. Число нейтронных детекторов не менее 2. ПРМ должен быть оборудован системой компенсации влияния большого скопления людей рядом с контролируемым пространством. ПРМ должен быть оборудован системой управления обновлением уровня естественного фона. Высота контролируемого пространства – 2000мм. Число измерительных колонн – 2 шт. Вероятность ложных тревог – 1:10000. ПРМ должен иметь следующие выходные интерфейсы: Ehternet, RS-232, не менее 3 «сухих» контактов. |  |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |
| Назначенный срок службы – не менее 10 лет. |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |
| Монтаж и пуско-наладочные работы проводятся Поставщиком на территории Покупателя в течение двух недель с момента поставки Товара, готовности монтажной площадки и вызова специалистов. Работы заканчиваются подписанием Акта сдачи-приемки оборудования. Поставщик обязан выполнять все предусмотренные настоящим Договором работы по монтажу, а также пуско-наладочные работы лично и не вправе привлекать для их выполнения третьих лиц. |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |
| Пешеходный радиационный портальный монитор КСАР1У.031 «Дозор» или эквивалент -2штуки. |  |
| Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |
| ГОСТ 16371-93, ГОСТ 50862-2005 |  |
| Подраздел 4.11 Требования к упаковке |  |
| Тара, упаковка и маркировка товара должны соответствовать условиям требований торгового оборота - Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке. Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96. |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 20 декабря 2014 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя. Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1. Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке оборудования комплект документации на русском языке должен включать в себя: техническое описание и инструкцию по эксплуатации, паспорт.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации закупаемого товара не менее 24 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обязательное наличие послегарантийного сервисного обслуживания в течение всего срока службы закупаемого товара.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Пешеходный радиационный портальный монитор КСАР1У.031 «Дозор» или эквивалент в количестве 2 штук Срок поставки: до 20.12.2014г. (возможно досрочная поставка)

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участников запроса цен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические требования: Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели Требования к комплектности Требование к упаковке | Согласно подразделам , 4.2., 4.9, 4.11, Раздела 4 технического задания |  |

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПРМ | пешеходный радиационный монитор |
| 2 | ИИИ | Источники ионизированного излучения |
| 3 | РВ | Радиоактивные вещества |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.