Техническая часть
на поставку промышленного оборудования
Предмет закупки:
Турбомолекулярный насос НВТ-1000 с блоком питания БПТ-1000
Снежинск

2014

Техническая часть на поставку промышленного оборудования для замены элементов (выработавших установленные ресурсные сроки) вакуумной системы ускорителя
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Наименование
	Наименование оборудования
	Ед.
изм.
	Кол-во

	Турбомолекулярный вакуумный  насос НВТ-1000
или аналог
	шт.
	1

	Блок питания БПТ-1000
или аналог
	шт.
	1


 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, не восстановленным, не являться выставочным образцом, экспериментальной партией, свободным от прав третьих лиц. 
1.3 Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКП).
	Наименование оборудования
	код ОКП

	Турбомолекулярный вакуумный насос НВТ-1000
	34 4887 5

	Блок питания БПТ-1000
	34 4889 6


2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Турбомолекулярный вакуумный насос НВТ-1000 с блоком питания БПТ-1000 входит в состав вакуумной системы ускорителя и предназначен для создания высокого вакуума 
(от 1(10-5 до 1(10-6 мм рт.ст.) в объеме ускорительной трубки. 
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данное оборудование предназначено для эксплуатации в лабораторных условиях (без воздействия агрессивных сред, механических):
- температура внешней среды +25±10 ОС;
- относительная влажность - не более 80%.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
	1. Турбомолекулярный насос НВТ-1000:
	

	- серия
	НВТ-1000 ФР

	- предельное остаточное давление насоса (при выпускном давлении не более 6 Па), Па
	1(10-5

	- время разгона, мин
	15

	- частота вращения, с-1
	360±8

	- общие уровни виброускорений, замеренные в горизонтальной плоскости впускного фланца насоса, в установившемся режиме, не более, дБ
	90

	- ответный входной (высоковакуумный) фланец насоса, мм 
	Фланец опорный 250 
РД 11 868.006 

	- ответный выпускной (форвакуумный) фланец насоса, мм 
	Фланец 40 ОСТ 11 868.005

	- максимальная температура прогрева входного фланца насоса, °С
	45

	- охлаждение
	водяное

	- вид смазки
	консистентная

	- габаритные размеры, не более, мм:
	330x330x280

	- масса, не более, кг
	40

	- блок питания для вакуумного турбомолекулярного насоса НВТ-1000 
	БПТ-1000

	- максимальная потребляемая БПТ мощность, не более, В(А
	500

	2. Блок питания БПТ-1000
	

	- тип БПТ
	БПТ-1000 КВЛН 435.221.001 

	- выходное напряжение на активной нагрузке: напряжение, В

                                                                                частота, Гц
	3х(42±2)

360±8 

	- выходной фазовый ток на активной нагрузке в длительном режиме работы, не более, А 
	4,5

	- пусковой фазовый ток на активной нагрузке, не более, А 
	8

	- подключение БПТ к насосу через разъем
	Розетка РП-10-7 «3» ГЕ0.364.004 ТУ

	- сигнализация и управление 
	БПТ должен обеспечивать управление работой насоса и сигнализацию:
- о включении насоса;
- о режиме работы насоса: ПУСК или РЕЖИМ; 
- о защите насоса (защита насоса от перегрузок, термозащита) 

	- мощность, потребляемая БПТ, не более, В*А 
	500


4.2 Требования к упаковке
Турбомолекулярный вакуумный насос НВТ-1000 с блоком питания БПТ-1000 поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность комплектующих на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Минимальный срок гарантии на комплект – 12 месяцев с момента поставки.
6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

Стоимость оборудования должна включать НДС, страховку, упаковку, транспортировку до склада Заказчика, расходы на услуги по таможенному оформлению, таможенные платежи (сборы, ввозная пошлина), сертификаты и заключения, гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента поставки.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПОСТАВКИ

Поставка данного оборудования осуществляется в срок не позднее третьего квартала 2014 года.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентность товара, предложенного в заявке, участник размещения заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировки цен.   

Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. Оборудование должно быть поставлено комплектно.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ - ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
4

