ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» __________ 20___ года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку

высокотемпературной  печи HT 64/17 или эквивалента

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2012

Техническое задание на приобретение установки для обработки керамических материалов в атмосферной среде с интенсивным охлаждением

Технические характеристики

- Габариты нагревательной камеры: 400×400×400 мм (Ш×Г×В)

- Внешние размеры установки не более: 1040×730×1700 мм (Ш×Г×В)

- Мощность: 18,0 кВт

- Напряжение сети: 400 В

- Максимальная температура процесса.: 1750 °C

Конструктивные особенности

- Нагрев осуществляется с двух сторон нагревательными элементами из материала «СУПЕР-КАНТАЛ», имеют длительный срок службы.

- Вертикально установленные нагревательные элементы свободно излучают тепло непосредственно в камеру, таким образом, осуществляется очень высокая равномерность нагрева камеры.

- Равномерность распределения температур в печи при максимальной температуре процесса лучше, чем ±10°С.

- Загрузка установки осуществляется через параллельно-поворотную дверь, обеспечивающей безопасное открытие и закрытие без повреждения волокнистой изоляции. Дверь можно открывать и в горячем состоянии.

- Безопасное и точное закрытие двери обеспечивается специальным замком и лабиринтным уплотнением.

- Корпус установки изготовлен из оцинкованной стали, обладающей высокой защитой от коррозии.

- Дверца изготовлена из нержавеющей стали, чтобы избежать ожогов.

- Двойные стенки корпуса установки покрыты экологически чистым и устойчивым порошковым покрытием.

- Регулируемый ограничитель температуры для защиты от перегрева материала и выхода установки из строя.

- Нагревательная камера изолирована материалом из волокнистой керамики с длительным сроком службы.

- Низкая температура внешней стороны корпуса с двумя стенками обеспечивается изоляцией и наличием охладительного вентилятора.

- Специальная конструкция крыши, придает установке высокую прочность.

- Долговечная PtRh-Pt термопара, типа B.

- Удаление вредных газов осуществляется через вытяжное отверстие в верхней части установки.

- Управления работой установки  осуществляется  программируемым контроллером

- Упрочнение пода осуществляется с помощью вертикальных керамических труб, расположенных в нижней части пода.

- Система интенсивного охлаждения должна иметь охлаждающий вентилятор с диммером и автоматически перемещающимися заслонками отходящего воздуха

- Защитный кожух из нержавеющей стали для защиты корпуса от выхлопов

- Комплект нагревательных элементов 6 шт.

Характеристики программируемого контроллера

- Ввод данных с помощью цифровой клавиатуры

- Задержка запуска печи (например, для использования в ночное время)

- 9 сохраняемых программ

- 16 свободно регулируемых сегментов

- Максимальное количество зон регулирования -2

- Управление с ручным регулированием зон

- Ввод программы с шагом в 1 ˚С или 1 минуту

- Ввод параметров

- Скорость изменения температуры (например, 100 °C/ч до 600 ° C)

- Время достижения определенной температуры

- Функция пропуска сегмента во время работы программы

- Продление времени нагрева во время работы программы

- Программирование двух дополнительных функций (например, регулирование степени открытия заслонки на вентиляторе или скорости охлаждения)

- Подробная информация в меню:

- Счетчик часов эксплуатации

- Счетчик энергозатрат

- Истекшее время после запуска программы

- Достижение наивысшей запрограммированной температуры

- Сообщения об ошибках

- Затрачиваемая мощность в %

- Автоматическая настройка констант ПИД регулирования

Контроллер должен обеспечивать автоматическую работу установки по заданным сложным многоступенчатым режимам термообработки. Пример одного из реализуемых режимов приведен в таблице ниже.

| Время, ч | Температура, °С |
| --- | --- |
| 0 | 20 |
| 1 | 400 |
| 2 | 800 |
| 2,5 | 1000 |
| 3,5 | 1000 |
| 4,5 | 1200 |
| 5 | 1265 |
| 6 | 1395 |
| 7 | 1525 |
| 7,5 | 1600 |
| 8,5 | 1600 |