Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку комплекта анализатора профиля  лазерного луча
Снежинск
2015
 СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.   ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ..........................3
РАЗДЕЛ 2.   СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ....................................................................5
РАЗДЕЛ 3.   ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ.......................................................5
РАЗДЕЛ 4.   ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ............................................................5
РАЗДЕЛ 5.   ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ.................5
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки.....................................................5
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических................6
                         и иных документов

РАЗДЕЛ 6.   ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ...................................6
РАЗДЕЛ 7.   ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ...........................................................6
РАЗДЕЛ 8.   ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ...............................................6
РАЗДЕЛ 9.   ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ...................................................7

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.............................................................7
РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ................................7
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ.............................8
                      ИНФОРМАЦИИ.
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок
	Код ОКП

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Преобразователь измерительный пироэлектричес-кий лазерного излучения OPHIR 

PE50-DIF

(или эквивалент)
	Спектральный диапазон 0,19-3мкм;

Диаметр приёмной площадки Ø35мм;

Пределы допускаемой относительной погрешности  измерения коэффициента преобразования ±3%;

Диапазон  рабочих значений энергии от 50мкДж до 10Дж;

Средняя максимальная  плотность мощности 100Вт/см2;
Габаритные размеры в базовой конфигурации (ШхДхВ),мм, не более 34х85х85

	Преобразователь измерительный,

блок питания,  штатив для крепления, паспорт, свидетельство первичной поверки,

методика поверки
	шт.
	4
	Не позднее 30.11.2015г.
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)
	44 3190 4 Устройства и принадлежности приборов оптических контрольно-измерительных

	2
	Преобразователь измерительный термоэлектричес-кий лазерного излучения 

10А-Р
(или эквивалент)

	Спектральный диапазон 0,15-6мкм;

Диаметр приёмной площадки Ø16мм;

Пределы допускаемой относительной погрешности  измерения коэффициента преобразования ±3%;

Диапазон рабочих значений энергии от 10мДж до 10Дж;

Средняя максимальная плотность мощности  0,05кВт/см2;

Габаритные размеры в базовой конфигурации (ШхДхВ),мм, не более 37х60х60

	Преобразователь измерительный,

блок питания,  штатив

для крепления, паспорт, свидетельство первичной поверки,

методика поверки
	шт.
	2
	Не позднее 30.11.2015г.
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)
	44 3190 4 Устройства и принадлежности приборов оптических контрольно-измерительных

	3
	Преобразователь измерительный пироэлектричес-кий лазерного излучения OPHIR

PE50ВF

(или эквивалент)
	Спектральный диапазон 0,15-3мкм;

Диаметр приёмной площадки Ø46мм;

Пределы допускаемой относительной погрешности  измерения коэффициента преобразования ±3%;

Диапазон рабочих значений энергии от 150мкДж до 10Дж;

Средняя максимальная плотность мощности 20Вт/см2;

Максимальная длительность импульса 1мс;

Габаритные размеры в базовой конфигурации (ШхДхВ),мм, не более 24х85х85

	Преобразователь измерительный,

блок питания,  штатив для крепления, паспорт, свидетельство первичной поверки,

методика поверки
	шт.
	2
	Не позднее 30.11.2015г.
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)
	44 3190 4 Устройства и принадлежности приборов оптических контрольно-измерительных

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4
	Дисплей
 NOVA II
(или эквивалент)
	Дисплей должен быть совместим с пироэлектрическими, фотодиодными и тепловыми головками. Прибор должен автоматически идентифи-цировать тип, калибровку и конфигурацию головки.

Экран  не менее 320х240 пикселей.

Размеры (ДхШхВ) не более 208х117х40 мм.

Эксплуатация между подзарядкой не менее 18 часов.

	Монитор, адаптер, кабель USB 2.0, кабель RS232, диск с ПО, инструкция 
	шт.
	4
	Не позднее 30.11.2015г.
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)
	44 3190 4 Устройства и принадлежности приборов оптических контрольно-измерительных

	5
	Дисплей VEGA
(или эквивалент)
	Дисплей должен быть совместим с пироэлектри-ческими, фотодиодными и тепловыми головками. Должен регистрировать каждый отсчет с частотой вплоть до 4000 Гц с пироэлектрическими датчиками. Энергонезависимая память данных до 200000 отсчетов.
Размеры не более 208х117х40мм.

	Монитор, адаптер, кабель USB 2.0, кабель RS232, диск с ПО, инструкция, 
	шт.
	3
	Не позднее 30.11.2015г.
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)
	44 3190 4 Устройства и принадлежности приборов оптических контрольно-измерительных

	6
	Преобразователь измерительный термоэлектричес-кий лазерного излучения 

L50(150)A
(или эквивалент)
	Спектральный диапазон 0,19-20мкм;

Диаметр приёмной площадки Ø50мм;

Пределы допускаемой относительной погрешности  измерения коэффициента преобразования ±3%;

Диапазон рабочих значений энергии от 80мДж до 300Дж;

Средняя максимальная плотность мощности 12кВт/см2;

Габаритные размеры в базовой конфигурации (ШхДхВ),мм, не более 38,5х100х100

	Преобразователь измерительный,

блок питания,  штатив для крепления, паспорт, свидетельство первичной поверки,

методика поверки
	шт.
	1
	Не позднее 30.11.2015г.
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)
	44 3190 4 Устройства и принадлежности приборов оптических контрольно-измерительных

	7
	Преобразователь измерительный фотоэлектричес-кий лазерного излучения

PD10
(или эквивалент)
	Спектральный диапазон 0,19-1.1мкм;

Диаметр приёмной площадки Ø10мм;

Пределы допускаемой относительной погрешности  измерения коэффициента преобразования ±5%;

Диапазон рабочих значений энергии 2нДж...15мкДж;

Максимальная частота повторения импульсов 10кГц;

Средняя максимальная плотность мощности 50Вт/см2;

Габаритные размеры в базовой конфигурации (ШхДхВ),мм, не более 24х85х85

	Преобразователь измерительный,

блок питания,  штатив для крепления, паспорт, свидетельство первичной поверки,

методика поверки
	шт.
	1
	Не позднее 30.11.2015г.
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)
	44 3190 4 Устройства и принадлежности приборов оптических контрольно-измерительных


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	Поставляемые приборы должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц, а также не должны быть собранными из восстановленных узлов и агрегатов.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	На приборах должна быть нанесена надпись, содержащая название, марку и модель, а также дату выпуска прибора изготовителем.

Маркировка упаковки должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Приборы должны поставляться в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность на весь срок их транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Упаковка приборов должна обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки


	Приборы необходимо распаковать сразу после доставки.

Транспортная тара должна быть осмотрена на наличие любых внешних повреждений.

Приборы должны быть внимательно осмотрены на наличие любых механических повреждений, на соответствие количества и комплектности.

В случае обнаружения несоответствий по качеству, комплектности, таре, упаковке, маркировке и условиям технического задания необходимо в письменной форме предъявить претензию Поставщику.

Поставщик в течение 10 дней после получения претензии обязан за свой счет заменить или доукомплектовать приборы.

На случай предъявления жалоб о повреждении, упаковочные материалы должны быть сохранены.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров


	К заявке на участие в закупке поставщик должен приложить копии полного комплекта технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD или flash-накопителе.

При поставке приборов Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD или flash-накопителе.
В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции, в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Техническая документация должна состоять из: руководства по эксплуатации, технических данных, инструкции по обслуживанию, методики поверки. Поставляемые приборы, подлежащие обязательной сертификации или декларированию, должны иметь сертификат соответствия ГОСТ Р или действующему техническому регламенту.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование приборов производить крытым транспортом всех видов при тряске с ускорением не более 30 м/с2.

Транспортирование осуществлять при температуре окружающего воздуха от –20 до +50 °С и относительной влажности не более 90 %.

При транспортировке обязательно использование заводской упаковки.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Приборы в процессе эксплуатации должны храниться в сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха от +5 до +35 °С и относительной влажности не более 90 % и атмосферном давлении 760±60мм.рт.ст. В окружающей среде не должно быть примесей, вызывающих коррозию.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Необходимо выполнить первичную поверку средств измерений. Приборы должны быть готовы к эксплуатации.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Приборы не должны оказывать вредных воздействий на окружающую среду.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество поставляемых приборов должно соответствовать требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации на данные товары, а также требованиям настоящего технического задания.


РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Место поставки - Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, д.13.

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом "О закрытом административно-территориальном образовании" от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. №693 "Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	В составе приборов поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD или flash-накопителе.


PAGE  
7

