ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание 

на поставку газоанализаторов

ОКВЭД 51.65.6 ОКДП 3315651
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Комплектность
	Ед. измерения
	Кол-во
	Срок поставки
	Гарантийный срок эксплуатации

	1. 
	Газоанализатор АНКАТ-500 ИБЯЛ.413411.049

«или аналог» («или эквивалент»)
	Критерии определения аналога (эквивалента):
Предназначен для непрерывного измерения объемной доли кислорода в водороде. Принцип действия – электрохимический. Тип – стационарный.
Способ забора пробы – принудительный.

Режим работы – непрерывный. 

По устойчивости к воздействию климатических факторов - категория УХЛ 4.2, в диапазоне температур от 5 до 35 °С. 

Степень защиты – IP20. 

По устойчивости к механическим воздействиям – группа N1.

Диапазон измерения, объемная доля, млн-1 (ppm) 0 – 5000. 

Условия эксплуатации:

– диапазон температуры окружающей среды - от 5 до 35 °С.

– диапазон относительной влажности окружающей среды - от 30 до 98 % при температуре 25 °С;

– диапазон атмосферного давления - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

– производственная вибрация с частотой от 10 до 55 Гц амплитудой - не более 0,15 мм;

– содержание пыли - не более 10 мг/м3;

– напряженность внешнего однородного переменного магнитного поля - не более 400 А/м;

– напряженность внешнего однородного переменного электрического поля - не более 50 кВ/м;

– угол наклона газоанализатора в любом направлении от рабочего вертикального положения – 5°.

Параметры анализируемой газовой смеси на входе газоанализаторов:

– температура - от 5 до 35 °С;

– расход - (0,50 ± 0,05) л/мин;

– содержание агрессивных примесей - не более 10 мг/м3;

– содержание механических примесей - не более 10 мг/м3;

– относительная влажность - до 98 % при температуре 25°С.

Технические характеристики:

– Питание - переменный ток с напряжением (220[image: image2.png]


) В частотой (50 ± 1) Гц.

– Потребляемая мощность, А, не более: - в режиме измерения – 100; 

- в режиме прогрева – 150.

– Габаритные размеры, мм, не более: 495х475х280.

– Масса - не более 15 кг.

– Газоанализатор должен иметь цифровой выходной сигнал с интерфейсами RS-232 и RS-485, протокол обмена MODBUS RTU.

– Газоанализатор должен иметь унифицированный выходной токовый сигнал (0 – 5) и (4 – 20) мА по ГОСТ 26.011-80. Сопротивление нагрузки, не более:

- 2 кОм для выходного сигнала (0 – 5) мА;

- 500 Ом для выходного сигнала (4 – 20) мА.

– Размах напряжения пульсаций выходного токового сигнала - не более 6 мВ на сопротивлении нагрузки, Ом, не более:

- для выходного сигнала (0 – 5) мА - 200;

- для выходного сигнала (4 – 20) мА - 50.

– Газоанализатор должен иметь два порога сигнализации по превышению (понижению) объемной долей кислорода установленных пороговых значений с одновременным срабатыванием по каждому порогу одной группы контактов реле. Напряжение и ток коммутации реле:

- 220 В переменного тока, 2,5 А;

- 30 В постоянного тока, 5 А.

– Газоанализатор должен обеспечивать выполнение следующих функций:

а) цифровую индикацию измеренной величины объемной доли кислорода, млн-1;

б) выдачу унифицированного выходного токового сигнала (0 – 5) или (4 – 20) мА, пропорционального измеренному значению объемной доли кислорода. Вид сигнала (0 – 5) или (4 – 20) мА устанавливается оператором при помощи клавиатуры газоанализатора;

в) выдачу световой индикации зеленого цвета, свидетельствующей о включении газоанализатора в сеть переменного тока;

г) выдачу непрерывной световой сигнализации красного цвета и непрерывной звуковой сигнализации, свидетельствующих об изменении содержания определяемого компонента относительно установленных порогов «ПОРОГ 1» и «ПОРОГ 2»;

д) изменение установленных значений «ПОРОГ 1» и «ПОРОГ 2» и выбор типа сигнализации по каждому из порогов (на понижение или на превышение относительно порога) с клавиатуры газоанализатора;

е) передачу измеренных значений по RS-232 или RS-485.

Диапазон измерений/показаний, объемная доля, млн-1 – (0- 5000)/(0 –50000)

Цена ЕМР,объемная доля млн-1 – 1.

Пределы допускаемой основной погрешности,gд, (dд), % – gд = ± 4 на (0 - 1000), dд = ±4 на (1000 - 5000).


	1. Газоанализатор АНКАТ- 500 – 1 шт.

2. Ведомость эксплуатационных документов – 1 экз.

3. Комплект эксплуатационных документов – 1 экз.

4. Комплект ЗИП – 1 компл.


	шт.
	1
	140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки
	Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара

	2. 
	Газоанализатор Гамма-100, СО2 в воздухе, измеряемый диапазон 0-100 ИБЯЛ 413251.001-06

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Предназначен для проведения экологического и технологического мониторинга путем постоянного автоматического измерения компонентов газа: СО2 в воздухе.

Тип газоанализатора: стационарный;

Способ забора пробы: принудительный.

Количество измерительных каналов – 1

Принцип измерений:

- оптико-акустический 1

- термокондуктометрический 1

- термомагнитный 1

Наличие интерфейса RS-485
Особенности ГАММА-100

- возможность одновременных замеров до 3-х компонентов;

- единое максимально допустимое содержание влаги и расход пробы для датчиков всех типов, что позволяет существенно упростить систему пробоподготовки;

- введение влаго- и термокомпенсации, что существенно повышает стабильность показаний;

- увеличение межкалибровочного периода для инфракрасного и термокондуктометрического датчиков до 30 суток, для ряда шкал термомагнитного датчика до 6 месяцев;

- учет взаимных влияний замеряемых компонентов (для многоканальных приборов);

- возможность применения дополнительной оболочки с подогревом и степенью защиты до IР65;

- цифровая обработка сигнала;

- удобное меню пользователя;

- самодиагностика с индикацией результатов на дисплее;

- два программируемых (на превышение или понижение) порога;

- мощные пороговые реле 250В/2,5А;

- наличие звуковой сигнализации;

- цифровые выходы RS-485 и RS-232;

- цифровая индикация концентрации замеряемого компонента по каждому каналу измерений;

- выдача на выходе унифицированного токового сигнала, прямо пропорционального концентрации определяемого компонента;

- выдача зеленой световой индикации при включении газоанализатора;

- выдача светового и текстового сигнала о переходе концентрацией определяемого компонента порогового значения;

- коммутация внешних контуров переключающимися контактами реле (две группы «сухой контакт»), служащими для автоматического отключения (включения) исполнительных устройств в случае включения сигнализации, сообщающей о достижении установленных пороговых значений содержанием определяемого компонента (превышения или снижения);

- выдача данных о концентрации замеряемых компонентов в цифровом формате по RS-485 или RS-232

- кроме возможности считывания по основным каналам концентраций газоанализатор снабжен возможностью управления по каналу связи RS-485 (RS-232), а именно:

- корректировка начала шкалы;

- корректировка конца шкалы;

- задание порогов.

Условия эксплуатации:

- Диапазон температуры окружающей и анализируемой среды от 5 до 45 °С

- Диапазон температуры окружающей среды при работе в дополнительной оболочке от -40 до 45 °С

- Относительная влажность окружающей среды при температуре 25°С до 80%

- Диапазон давления анализируемой газовой среды от 630 до 800 мм. рт. ст.

- Расход анализируемой газовой среды (0,9 ±0,1) л/мин

- Влажность анализируемой газовой среды не более 5 г/м3

- Массовая концентрация пыли в анализируемой среде не более 1 г/м3

Производственная вибрация:

- частота от 10 до 55 Гц

- амплитуда не более 0,35 мм

Габаритные размеры, мм, не более 485х435х146

Масса, кг, не более 15
	1. Газоанализатор ГАММА-100 - 1 шт. 

2. Ведомость ЗИП - 1 экз.

3. Комплект ЗИП – 1 компл.

4. Руководство по эксплуатации с приложением А «Методика поверки» - 1 экз.
	шт.
	1
	140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.
	Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара

	3. 
	Газоанализатор переносной 

АНКАТ-7664 Микро (Ех, О2, СО, Н2S) ИБЯЛ.413411.053

«или аналог» («или эквивалент»)
	Критерии определения аналога (эквивалента):

Предназначен для одновременного контроля довзрывоопасной концентрации горючих газов в различных сочетаниях (одно-, двух-, трех-, четырехкомпонентных) в рабочей зоне с одновременной цифровой индикацией всех измеряемых компонентов, а также выдачи аварийной (звуковой и световой) сигнализации при превышении концентраций измеряемых компонентов заданных пороговых уровней.

Технические характеристики:

– Тип газоанализатора - носимый (индивидуальный);

– Способ забора пробы - диффузионный или принудительный от встроенного микронасоса;

– Метод измерения - электрохимический (О2, СО, H2S, HСl, Сl2, SО2, NH3, NО2) и термохимический (Ex), оптико-абсорбционный (СО2, ΣСН, СН4, С3Н8)

– Время срабатывания сигнализации, с, не более 15 (для Ех, О2); 30 (для СО, H2S, SO2, NO2, СО2, Cl2, HCl, NH3)

– Время прогрева, мин, не более 3 (с оптическим каналом измерения не более 5 минут)

Газоанализатор должен быть выполнен во взрывобезопасном исполнении с маркировкой по взрывозащите 1Еxib IICT Х.

Газоанализатор должен обеспечивать одновременную цифровую индикацию концентрации всех измеряемых компонентов на встроенном ЖКИ дисплее с подсветкой, а также раздельную световую сигнализацию на каждый измеряемый компонент и единую звуковую сигнализацию при превышении порогов. Корректировка показаний и установка режимов газоанализатора должна осуществляться с помощью меню, выводимого на буквенно-цифровой дисплей.

Питание прибора должно осуществляться от аккумуляторного блока, при разряде которого на индикатор выводится соответствующее предупреждение, сопровождающееся звуковым сигналом. 

В газоанализаторе должна быть предусмотрена функция расчета средневзвешенного значения за 8 часов работы.

При измерении концентрации О2 «Порог 2» может быть установлен как на превышение, так и на понижение (выбирается потребителем).

Габаритные размеры, мм, не более

 140х95х45

Масса, кг, не более 0,4

Степень защиты корпуса от пыли и влаги - IР54.

Газоанализатор обеспечивает одновременную цифровую индикацию концентрации всех измеряемых компонентов на встроенном ЖКИ дисплее с подсветкой, а также раздельную световую сигнализацию на каждый измеряемый компонент и единую звуковую сигнализацию при превышении порогов. Корректировка показаний и установка режимов газоанализатора осуществляется с помощью меню, выводимого на буквенно-цифровой дисплей.

Питание прибора осуществляется от аккумуляторного блока, при разряде которого на индикатор выводится соответствующее предупреждение, сопровождающееся звуковым сигналом. В газоанализаторах предусмотрена функция расчета средне-взвешенного значения за 8 часов работы.

При измерении концентрации О2 «порог 2» может быть установлен как на превышение, так и на понижение (выбирается потребителем).

Комплект поставки АНКАТ-7664 МИКРО

1. Газоанализатор АНКАТ-7664Микро.

2. Комплект ЗИП.

3. Техническая документация.

Дополнительное оборудование (по отдельному заказу):

Для периодической поверки, корректировки показаний по ПГС:

- вентиль точной регулировки (ИБЯЛ.306577.002), генератор ГДП-102 (ИБЯЛ.413142.002),

- источник микропотока H2S «ИМ03-М-А2» (ИБЯЛ.418319.013-03),

- источник микропотока SO2 «ИМ05-М-А2» (ИБЯЛ.418319.013-05),

- источник микропотока NO2 «ИМ01-O-Г2» (ИБЯЛ.418319.013-01),

- источник микропотока Cl2 «ИМ09-М-А2» (ИБЯЛ.418319.013-09),

(баллоны с ГСО-ПГС), трубка ПВХ 4х1,5.

Для корректировки показаний по ПГС: индикатор расхода (ИБЯЛ.418622.003-05).

Для периодической поверки, корректировки показаний по ПГС измерительных каналов NO2, H2S, SO2, Сl2 и HCl: трубка Ф-4Д 4х1,0.

Для обеспечения принудительного отбора пробы во время эксплуатации:

- мех резиновый (ИБЯЛ.302646.001),

- побудитель расхода (ИБЯЛ.418315.048).

Для обеспечения отбора пробы из труднодоступных мест: пробозаборник (ИБЯЛ.418311.033).

Для обеспечения отбора пробы из колодцев, а также других мест, где возможно присутствие воды: пробозаборник (ИБЯЛ.418311.050).

Сервисная программа для ПЭВМ: диск CD-R (с программным обеспечением) ИБЯЛ.431212.009.

Для заряда батареи аккумуляторной: адаптер 220 В/USB I/0,5 A.
	1. Газоанализатор АНКАТ-7664Микро – 1 шт.;

2. Комплект ЗИП – 1 комп;

3. Техническая документация – 1 экз.
	шт.
	2
	140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.
	Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара

	4. 
	Газоанализатор ГТВ-1101ВЗ-А стационарный, 0-2% Н2 в воздухе, одноканальный с принудительным забором пробы, ИБЯЛ413.211.008-100

«или аналог» («или эквивалент»)
	Критерии определения аналога (эквивалента):

Предназначен для измерения объемной доли водорода в технологических газовых смесях, в азоте и в воздухе. Принцип действия - термокондуктометрический. Конструктивно газоанализатор состоит из:

- преобразователя измерительного (ИП);

- выносных преобразователей первичных (ПИП).

Режим работы – непрерывный.

Условия эксплуатации:

1) диапазон температуры окружающей среды от 5 до 50 °С.

Примечание - Предельные значения температуры окружающей среды от 1 до 60 °С в течение 6 ч;

2) диапазон относительной влажности окружающей среды до 98 % при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

3) атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

4) синусоидальная вибрация с частотой от 1 до 120 Гц ускорением 9,8 м/с2;

5) напряженность внешнего однородного переменного магнитного поля не более 400 А/м;

6) напряженность внешнего однородного переменного электрического поля не более 10 кВ/м;

7) рабочее положение ПИП вертикальное, угол наклона в любом направлении не более 5°.

Параметры анализируемой газовой смеси на входе газоанализаторов:

- расход (0,7 ± 0,2) л/мин.

- температура пробы равна температуре окружающей среды;

- диапазон давления (абсолютное) от 50,6 до 152,0 кПа (от 380 до 1140 мм рт.ст) или 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст), в зависимости от исполнения;

- массовая концентрация влаги – не более 6 г/м3;

- массовая концентрация пыли и других взвешенных частиц – не более 0,001 г/м3.

Технические характеристики:

– Климатическое исполнение – УХЛ4;

– Диапазон измерений, объемная доля, % – 0-1;

​ Состав анализируемой среды – Н2-N2;

– Количество каналов – 1;

– Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % – ±4;

– Диапазон рабочих давлений анализируемой газовой смеси, кПа (мм.рт.ст.) – 84,0-106,7 (630-800).

– Газоанализаторы в упаковке для транспортирования должны выдерживать воздействие температуры окружающего воздуха от минус 50 до 60 °С.

– Средняя наработка на отказ - не менее 50000 ч.

– Средний полный срок службы газоанализаторов - не менее 10 лет.
	1. Газоанализатор ГТВ-1101ВЗ-А – 1 шт., в составе:

- Преобразователь измерительный – 1 шт.;

- Преобразователь первичный - 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации с приложением А «Методика поверки» - 1 экз.

3. Формуляр - 1 экз. 

4. Ведомость ЗИП - 1 экз.

5. Комплект ЗИП -1 компл.
	шт.
	1
	140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.
	Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара

	5. 
	Газоанализатор ГАММА-100 (ТК) ИБЯЛ.413251.001-09.01 / СО2 в N2 (40-100%)

«или аналог» («или эквивалент»)
	Критерии определения аналога (эквивалента):

Стационарный автоматический однокомпонентный ТК, без Ethernet газоанализатор, предназначен для измерения диоксид углерода (СО2), (40-100)%об., в азоте N2. Область применения: контроль газовых сред в технологических процессах и при проведении экологического мониторинга в различных отраслях промышленности. Принцип действия: термокондуктометрический. 

Способ забора пробы – принудительный, за счет избыточного давления в месте отбора пробы или с помощью внешнего побудителя расхода. 

Режим работы – непрерывный. 

Рабочее положение – горизонтальное. 

Исполнение – общепромышленное, для установки в невзрывоопасных зонах. Степень защиты корпуса – IP20.

Условия эксплуатации:

Диапазон температуры окружающей и анализируемой среды: от 5 до 45 °С

Диапазон температуры окружающей среды при работе в дополнительной оболочке: от -40 до 45 °С

Относительная влажность окружающей среды при температуре 25 °С: до 80%

Диапазон давления анализируемой газовой среды: от 630 до 800 мм. рт. ст.

Расход анализируемой газовой среды: (0,9 ±0,1) л/мин

Влажность анализируемой газовой среды: не более 5 г/м3

Массовая концентрация пыли в анализируемой среде: не более 1 г/м3

Производственная вибрация:

- частота: не более 25 Гц

- амплитуда: не более 0,1 мм

Габаритные размеры, мм, не более: 300х435х146

Масса, кг, не более: 14
	1. Газоанализатор ГАММА-100 – 1 шт.;

2. Комплект ЗИП – 1 комп;

3. Эксплуатационная документация – 1 экз.


	шт.
	1
	140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.
	Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара

	6. 
	Газоанализатор переносной «Ока-92М» (О2, СН4)

«или аналог» («или эквивалент»)
	Критерии определения аналога (эквивалента):

Переносной двухкомпонентный электрохимический газоанализатор кислорода и горючих газов с цифровой индикацией и выносным блоком датчиков
Применяется для контроля избыточного или недостаточного содержания кислорода и опасной загазованности горючими газами в воздухе рабочей зоны для обеспечения безопасности при работах в люках, колодцах, цистернах и подвалах.

1.1 Особенности:

- встроенная звуковая и световая сигнализация;

- малые габариты и масса;

- работоспособность при отрицательных температурах (до -40 °С);

- электронная установка нуля;

- предусмотрен контроль разряда аккумулятора.

Технические характеристики:

1. Число каналов (датчиков) – 2;

2. Диапазон показаний, об. %:

- кислорода O2 – 0-36,

- метана CH4 – 0-1;

3. Диапазон измерения концентраций, об. %:

- кислорода O2 – 0-30,

- метана CH4 – 0-0,5;

4. Относительная погрешность измерений, об. % - O2: ± 1;

5. Индикация показаний – ЖК-дисплей;

6. Пороги срабатывания сигнализации по каналам:

- кислород O2, об. % – 1-30, 

- горючие газы, % НКПР – 10. 

7. Длина кабеля между датчиком и блоком индикации, м – 6 (до 15 по заказу);

8. Напряжение питания, В – 9;

9. Потребляемая мощность, Вт – 0,8;

10. Время установления показаний по уровню 0,9, с, не более:

- для кислорода O2,  – 15, (до 60 при -40 °С), 

- для горючих газов – 10. 

11. Рабочий диапазон температур, °С – от -40 до +50;

12. Сигнализация - звуковая и световая (встроенная).

13. Масса, г:

- блока индикации – 300, 

- блока датчика – 500.

14. Габаритные размеры, мм:

- блока индикации –150×80×30, 

- блока датчика – Ø50×165.
	1. Газоанализатор ОКА – 1 шт.; 

2. Моноблок – 1 шт.;

3. Блок питания (зарядное устройство) – 1 шт.;

4. Руководство по эксплуатации – 1 экз.
	шт.
	3
	140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.
	Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара

	7. 
	Газоанализатор АНКАТ-7631Микро-О2 ИБЯЛ.413411.058-09

«или аналог» («или эквивалент»)
	Критерии определения аналога (эквивалента):

Предназначен: для контроля содержания предельно допустимой концентрации объемной доли кислорода (О2) в воздухе взрывоопасных зон помещений и открытых пространств и выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных порогов измеряемого компонента.

Тип газоанализатора: переносной.

Способ забора пробы: диффузионный. 

Принцип работы: электрохимический.

Технические характеристики:

– Диапазон измерений, об.доля % - от 0 до 30;

– Диапазон показаний, об.доля % - от 0 до 45

– Стандартная установка пороговых значений (пороги регулируемые): 

   - Порог 1, об.доля, % – 23 (повыш.),

   - Порог 2, об.доля, % – 18 (пониж.).

– Пределы допускаемого значения основной абсолютной (относительной, приведенной) погрешности газоанализаторов, уд -  ±3%

5. Участок диапазона измерения, в котором нормируется основная погрешность и вариация показаний, об. доля, % - от 0 до 30;

6. Допускаемое значение вариации показаний - 0,5 уд;

7. Время прогрева, мин. - не более 10;

8. Время установления показаний, с - не более 60;

9. Время работы без подзарядки, ч. -  не менее 34 (при емкости батареи 0,8 А/ч);

10. Температура окружающей среды, ˚С – от -30 до +45;

11. Уровень звукового сигнала, дБ -  не менее 70;

12. Габаритные размеры, мм, не более - 55х50х125;

13. Масса, кг, не более – 0,15


Газоанализатор выполнен во взрывозащищенном исполнении с маркировкой по взрывозащите 1ЕxibIICT6Gb Х.

Степень защиты корпуса от пыли и влаги - IР54.
	1. Газоанализатор АНКАТ-7631М – 1 шт.;
2. Комплект ЗИП с зарядным устройством – 1 комп;

3. Техническая документация – 1 экз.
	шт.
	4
	140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.
	Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара

	8. 
	Газоанализатор «Хоббит-Т-СL2», 1-20 ПДК, переносной

(«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Используется для:
-  измерения содержания хлора в воздухе рабочей зоны;

- сигнализации о выходе содержания определяемого газа в контролируемой рабочей зоне за допустимые пределы;

- обеспечения безопасных условий труда и использования в противоаварийных системах защиты.

1.2 Условия эксплуатации:

Климатическое исполнение: УХЛ2 по ГОСТ 15150-69

Относительная влажность воздуха при температуре +30 °С, %: не более 95

Температура окружающей среды, °С

- для всех каналов, кроме каналов HF - от -40 до +50

- для каналов HF - от -10 до +40

Атмосферное давление, кПа: от 84 до 106,7

Напряженность магнитного поля, А/м: не более 40

Степень защиты оболочкой согласно ГОСТ 14254-96:

- для блоков индикации - IP-50

- для блоков датчиков - IP-53

Диапазон измерений и показаний:

1. Определяемый компонент - Хлор Cl2;

2. Допускаемая перегрузка по концентрации (приводится как кратность от верхнего предела диапазона измерений (ВП)) – 40; 

3. Диапазон показаний - 0 - 30 мг/м3;

4. Цена единицы наименьшего разряда - 0,1 мг/м3;

5. Диапазон измерения - 1 - 25 мг/м3.

Технические характеристики:

1. Тип интерфейса - Б (цифровой интерфейс блока датчика и блока индикации);

2. Предел основной погрешности, % - не более ± 25;

3. Предел допускаемой вариации показаний в долях от предела основной погрешности -  не более 0,5;

Предел допускаемого изменения показаний в течение 14 суток непрерывной работы в долях от предела основной погрешности -  не более 0,5;

4. Дополнительная погрешность от предела основной погрешности - не более 0,5-1,5;

5. Предел Т0,9д допускаемого время установления показаний, с - не более 30;

6. Питание переносного газоанализатора - встроенные аккумуляторы: батарея из четырёх элементов HRR200A 1,2 В, ёмкостью 2 А·ч; батарея расположена в блоке датчиков;

7. Потребляемая мощность, В·А, не более 0,8;

8. Длина соединительного кабеля между блоками, м – 6;
	1. Газоанализатор – 1 шт.;

2. Зарядное устройство – 1 шт.;

3. Сумка для переноски – 1 шт.;

4. Руководство по эксплуатации – 1 экз.;

5. Паспорт – 1 экз.


	шт.
	5
	140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.
	Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара

	9. 
	Газоанализатор «Хоббит-Т-СL2», 1-20 ПДК (4-х канальный), стационарный

(«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Используется для:
-  измерения содержания хлора в воздухе рабочей зоны;

- сигнализации о выходе содержания определяемого газа в контролируемой рабочей зоне за допустимые пределы;

- обеспечения безопасных условий труда и использования в противоаварийных системах защиты.

Технические характеристики:

Способ забора пробы – диффузионный.

Количество блоков датчиков (каналов измерения) – 4. 

Вид комплектации: «Звезда» - допускает соединение блоков датчиков только «Звездой»; нагрузочный резистор встроен в блок датчиков.

Цифровая индикация, выходы: релейный, токовый, RS232.
Условия эксплуатации:

Климатическое исполнение: УХЛ2 по ГОСТ 15150

Относительная влажность воздуха при температуре +30 °С, %:  не более 95

Температура окружающей среды, °С

- для всех каналов, кроме каналов HF и блоков с ЖКИ - от -40 до +50

- для каналов HF - от -10 до +50

- для блоков с ЖКИ - от -20 до +50

Атмосферное давление, кПа: от 84 до 106,7

Напряженность магнитного поля, А/м: не более 40

Степень защиты оболочки от проникновения твердых тел (пыли) и влаги согласно ГОСТ 14254:

- для блоков индикации - IP-50

- для блоков датчиков - IP-53

Диапазоны измерений и показаний:

1. Определяемый компонент - Хлор Cl2;

2. Допускаемая перегрузка по концентрации (приводится как кратность от верхнего предела диапазона измерений (ВП)) – 40; 

3. Диапазон показаний - 0 - 30 мг/м3;

4. Цена единицы наименьшего разряда - 0,1 мг/м3;

5. Диапазон измерений – 1,0 – 25,0 мг/м3.

Предел основной погрешности: +25%

Время прогрева, мин. – не более 15.

Время установления показаний по уровню 0.9, не более: 30с.

Потребляемая мощность на канал измерения, В·А, не более 10;

Напряжение питания: 220 В, 50 Гц.

Длина соединительного кабеля между блоками, м – 6;

Пороги срабатывания, содержание определяемого компонента:

– Порог 1: 1 мг/м3;

– Порог 2, диапазон настройки: 1,5-60 мг/м3;

– Порог 3, диапазон настройки: 2-60мг/м3.

Габаритные размеры блоков мм, не более:

- блок датчика - d50х165;

- блок индикации - 260x240x120;

- блок питания и коммуникации - 156x86x58;

Масса блоков газоанализатора, г, не более:

- блок датчика - 300;

- блок питания и коммуникации – 700;

- блок индикации – 3500.


	– Газоанализатор – 1 шт., в составе:

- блоки датчиков;

- блок индикации;

- блоки коммутации.

– Комплект кабелей и аксессуаров для прокладки кабеля – 1 компл.

– Ответная часть к разъему «Ток.вызод» – 1 шт.

– Руководство по эксплуатации – 1 экз.

– Комплект чертежей «Газоанализатор «Хоббит-Т». Схема электрических соединений» – 1 шт.

​ Паспорт.
	шт.
	2
	140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.
	Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара

	10. 
	Газоанализатор «Хоббит-Т-СН4», (5 канальный), взрывобезопасный, стацирнарный

(«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Предназначается для измерения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок содержания в атмосфере суммы огнеопасных газов, приведенной к метану, а также сигнализации о превышении концентрацией этих газов допустимых пределов. 

Стационарное исполнение с выносными блоками датчиков. Комплектуется датчиком с блоком искрозащиты «Хоббит-ТВ».

Способ забора пробы – диффузионный.

Цифровая индикация, выходы: релейный, токовый, RS232.

Количество датчиков (каналов измерения) СH4 - 5.

Для питания датчиков газоанализатор комплектуется блоком питания повышенной надежности (БППН), изготовленном в отдельном корпусе.

Технические характеристики:

Диапазон измерения 0,22 - 2,22 об. %

Диапазон показаний 0 - 2,55 об. %

Предел основной погрешности не более ± 25%

Обеспечение вывода на дисплей сообщений об ошибках и диалоговый режим при калибровке. 

Обеспечение раздельной для каждого канала измерения светодиодной сигнализации неисправности канала измерения, дублируемую встроенным звуковым сигналом.

На каждый канал измерения предусмотрен токовый выход 0-5 мА

Индикация показаний по токовому выходу

1-й порог срабатывания (включается прерывистый световой сигнал) 10% НКПР

2-й порог срабатывания «перегрузка» (включается непрерывный световой и звуковой сигналы) 20 или 30% НКПР

Рабочий диапазон температур

 от -10 до +40°С 

Длина кабеля между датчиками и блоком индикации до100 м

Число датчиков (каналов) на один блок индикации - 5
	– Газоанализатор – 1 шт., в составе:

- блоки датчиков взрывозащищенного вида;

- блок индикации;

- блоки коммутации.

– Комплект кабелей и аксессуаров для прокладки кабеля – 1 компл.

– Ответная часть к разъему «Ток.вызод» – 1 шт.

– Руководство по эксплуатации – 1 экз.

– Комплект чертежей «Газоанализатор «Хоббит-Т». Схема электрических соединений» – 1 шт.

​ Паспорт.
	шт.
	2
	140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.
	Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара

	11. 
	Газоанализатор «Хоббит Т-СО» (10-ти канальный), стационарный, сх.соед. датчиков – звезда, гирлянда

(«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Предназначается для измерения содержания токсичных газов (оксид углерода СО), а также сигнализации о превышении концентрацией этих газов допустимых пределов. 

Стационарное исполнение с выносными блоками датчиков. 

Способ забора пробы – диффузионный.

Цифровая индикация, выход: RS232.

Количество датчиков (каналов измерения) - 10.

Технические характеристики:

Диапазон измерения 20 - 120 мг/м3
Диапазон показаний 0 - 150 мг/м3
Предел основной погрешности не более ± 25%

Обеспечение вывода на дисплей сообщений об ошибках и диалоговый режим при калибровке. 

Обеспечение раздельной для каждого канала измерения светодиодной сигнализации неисправности канала измерения, дублируемую встроенным звуковым сигналом.

На каждый канал измерения предусмотрен токовый выход 0-5 мА, предусмотрена возможность связи с компьютером с помощью последовательного интерфейса RS232.
1-й порог срабатывания 20 мг/м3

2-й порог срабатывания «перегрузка» 100 мг/м3
Рабочий диапазон температур

 от -10 до +40°С 

Число датчиков (каналов) на один блок индикации - 10
	– Газоанализатор – 1 шт., в составе:

- блоки датчиков - 10, 

- блок индикации - 1;

- блоки коммутации - 2.

– Комплект кабелей и аксессуаров для прокладки кабеля – 1 компл. в составе:

- Розетка кабельная (для кабеля № 1) – 20 шт.

- Кабель № 1 – 200м*10.

- Кабель № 2 – 2

– Розетка кабельная РС-4 (к разъёмам «Ток.вых») – 10 шт.

– Руководство по эксплуатации – 1 экз.

​ Паспорт.


	шт.
	3
	140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.
	Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара

	12. 
	Газоанализатор переносной

Хоббит Т-СН4

переносной («или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Предназначается для контроля опасной загазованности СН4 (метаном) и иными горючими газами помещений.

Технические характеристики:

Диапазон измерения 0,22 - 2,22 об. %

Диапазон показаний 0 - 2,55 об. %

Предел основной погрешности не более ± 25%

Индикация показаний по токовому выходу

1-й порог срабатывания (включается прерывистый световой сигнал) 10% НКПР

2-й порог срабатывания «перегрузка» (включается непрерывный световой и звуковой сигналы) 20% НКПР

Имеются токовый и релейные выходы для управления внешними устройствами

Рабочий диапазон температур

от -40 до +50°С 

Длина кабеля между датчиком и блоком индикации до100 м

Число датчиков (каналов) на один блок индикации 1

Потребляемая мощность, не более 5 ВА

Напряжение питания 220 В, 50 Гц

Время установления показаний по уровню 

0,9 не более 10 с.
	1. Газоанализатор – 1 шт.;

2. Зарядное устройство – 1 шт.;

3. Сумка для переноски – 1 шт.;

4. Руководство по эксплуатации – 1 экз.;

5. Паспорт – 1 экз.

6. Методика поверки – 1 экз.
	
	3
	140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.
	Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара

	13. 
	Газоанализатор хлора индивидуальный «Хмель-В» (серия ИГС-98)

(«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Предназначен для непрерывного автоматического измерения концентрации хлора CL2. 

На цифровом светодиодном индикаторе отображается концентрация газа в мг/м3 

Диапазон измерения: 0-30 мг/м3. 

Пороги срабатывания по умолчанию: 1 мг/м3 и 10 мг/м3. 

Метод отбора проб: диффузионный 

Время срабатывания: 30 сек. 

Питание: аккумулятор 3.6 В ёмкостью 0.9 Ач 

Время непрерывной работы: не менее 20 часов 

Виды сигнализации: оптическая и акустическая 

Условия эксплуатации: 

Рабочий диапазон температур: -30...+50oС 

Рабочий диапазон относительной влажности: 20 - 95% 

Периодичность поверки: не реже 1 раза в год 

Уровень взрывозащищенности: 1ExdiaIICT4X 

Защита корпуса: IP54
	1. Газосигнализатор – 1;

2. 2. Зарядное устройство для газосигнализатора – 1;
3. Паспорт – 1;

4. Руководство по эксплуатации – 1;
5. Паспорт – 1;
6. Методика поверки – 1;
7. Упаковка – 1.
	шт.
	5
	140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.
	Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара

	14. 
	Газоанализатор водорода АВП-01Г

(«или аналог» («или эквивалент»)
	Критерии определения аналога (эквивалента):

В комплекте с АСрН2–02 предназначен для измерений концентрации водорода в газообразных средах. 

Изготовлен в герметичном корпусе с классом защиты IP65.

Диапазоны показаний:

- процентного содержания водорода в газах, об. % – 0-100 

- парциального давления водорода, мм рт. ст. – 0-2000

- парциального давления водорода, кПа – 0-200

- температуры анализируемой жидкости,оС – 0-50.

Время установления 90 % показаний при скачкообразном изменении концентрации водорода при 25°С, сек, не более – 30.

Автоматическая система синфазной температурной компенсации – двойная.


	Измерительное устройство анализатора с сетевым кабелем.

Амперометрический сенсор.

Комплект запасных частей и

принадлежностей к амперометрическому сенсору, в который входят: 

– Флакон с электролитом,

– Мембранные колпачки (3 шт).

– Кольцо резиновое ( на мембранном колпачке).

Измерительная камера (в комплекте с АВП-01Г). 

Интерфейсный кабель.

Комплект монтажных петель для крепления анализатора.

Руководство по эксплуатации.
	
	1
	140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.
	Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара

	15. 
	Газоанализатор Сигма-03 ИПК 4.4 (4 канала, 4 реле)

(«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Предназначен для измерения довзрывных концентраций взрывоопасных и токсичных газов и паров в атмосферном воздухе 

Представляет собой многоблочный стационарный прибор непрерывного действия с конвекционной подачей контролируемой среды на блоки датчиков.

Датчики обеспечивают непрерывное преобразование значения измеряемого параметра в электрический унифицированный аналоговый токовый выходной сигнал (4...20) мА для дистанционной передачи в блок информационный газоанализатора.

Блок информационный СИГМА-03.ИПК предназначен для обеспечения искробезопасного электропитания датчиков, измерения унифицированного токового сигнала датчиков, преобразования измеренного значения токового сигнала в значение измеряемого параметра, вывода результатов измерения параметров на линейный светодиодный индикатор, выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении пороговых значений измеряемых параметров, управления внешними устройствами посредством управления контактами силовых реле, цифрового обмена и передачи измерительной информации по интерфейсу RS-485 в компьютер верхнего уровня и иные устройства.

Нормальные условия эксплуатации газоанализатора многоканального: 

- температура окружающей среды, °С 20 ± 5 

- относительная влажность окружающей среды при температуре 20 °С, % 30…80 

- атмосферное давление, кПа 84…106,7 

- напряженность постоянного магнитного поля, А/м, не более 3.

Комплектация и настройка в соответствии с «Опросным листом»
	Комплектация в соответствии с «Опросным листом»

Блок информационный 

СИГМА-03.ИПК – 1 шт.

Датчик СИГМА-03.ДП (с руководством по эксплуатации) – 2 шт.

Датчик СИГМА-03.Д (с руководством по эксплуатации) – 2 шт.

Блок питания искробезопасный СИГМА-03.ИП 

Индикатор СИГМА-03.УС 

Блок преобразования интерфейсов 

СИГМА-03.ПИ 

Кабель ремонтный  

Розетка DB9-M с корпусом 

Розетка ОНЦ 

Руководство по эксплуатации – 1 экз.


	
	1
	140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.
	Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара

	16. 
	Сигнализатор на метан СТХ-17-80 с выносным датчиком

(«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Предназначены для контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров горючих жидкостей и их совокупности в воздухе и выдачи сигнализации о превышении установленных значений концентрации.

Технические характеристики:

Диапазон показаний СТХ-17, % НКПР: от 0,00 до 99,9

Диапазон измерений, % НКПР: от 0 до 55

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, % НКПР по поверочному компоненту: ±5

Диапазон, в котором могут быть установлены пороговые значения сигнальных концентраций по требованию заказчика, % НКПР: от 10 до 45

Номинальные значения пороговых устройств, % НКПР:

- для сигнала «Порог 1» - 20

- для сигнала «Порог 2» - 40

Уровень звукового давления по оси звукоизлучателя на расстоянии 0,3 м, дБ, не менее 60

Время прогрева, с, не более 20

Время выдачи сигнала, с, не более 10

Напряжение питания от встроенного аккумуляторного источника питания, В от 2,1 до 2,8

Ток, потребляемый СТХ-17, мА, не более 180

Время непрерывной работы без подзарядки, ч, не менее 10

Технические характеристики ЗУ-10:

•мощность, потребляемая ЗУ-10, составляет не более 10 ВА;

•габаритные размеры, мм, не более 65х90х90; 

•масса, кг, не более 0,15;
•время непрерывного заряда аккумуляторов, час, не более (5±0,5);

•средняя наработка на отказ, час, не менее 25000;

•средний срок службы, лет, не менее 10;

•среднее время восстановления работоспособного состояния, час, не более 1;

•напряжение питания переменного тока 220 В частотой 50 Гц;

•Зарядное устройство предназначено для работы вне взрывоопасных зон.
	Сигнализатор-эксплозиметр термохимический СТХ-17-80 – 1 шт.

Зарядное устройство ЗУ-10 – 1 шт.

Камера – 1 шт.

Штанка – 1 шт.

Шестигранный L-образный ключ – 1 шт.

Амортизатор – 1 шт.

Паспорт – 1 экз.

Руководство по эксплуатации – 1 экз.


	шт
	2
	140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.
	Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара

	17. 
	Датчик-сигнализатор ДАТ-М-03, ИБЯЛ.413216.044-02

(«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Предназначаются для мониторинга довзрывоопасных концентраций суммы огнеопасных газов в атмосфере рабочих зон помещений и открытых площадок.

Тип сигнализаторов: стационарный, одноканальный, автоматический.

Режим работы сигнализаторов: непрерывный.

Принцип действия сигнализаторов: термохимический.

Рабочее положение: вертикальное.

Способ забора пробы диффузионный либо принудительный, за счет избыточного давления в месте отбора либо за счет эжектирования.

Технические характеристики:

Диапазон измерения, %НКПР: 0-50

Диапазон показаний, %НКПР: 0-100

Порог срабатывания, %НКПР: 11

Унифицированный выходной токовый сигнал, мА: 4-20

Время срабатывания сигнализации, с, не более: 15

Время прогрева сигнализаторов, мин, не более 5

Степень защиты: IP 54 ("1ExibdllCT6X")
	Датчик-сигнализатор ДАТ-М – 1 шт.;

Техническая документация – 1 экз.; 

Комплект ЗИП – 1 ком.


	шт
	10
	140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.
	Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара

	18. 
	Побудитель расхода к газоанализатору «АНКАТ-7664Микро» ИБЯЛ.418315.048

(«или аналог» («или эквивалент»)

	Обеспечение принудительного отбора пробы во время эксплуатации (трубка ПВХ в комплекте)
	Побудитель расхода
	шт
	2
	140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки.
	Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Товар (Оборудование) должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не ранее 2014 года, не восстановленным, не должен являться выставочным образцом, должен иметь первичную гос. поверку на момент поставки оборудования на склад Покупателя, средства измерения должны быть зарегистрированы в Российском гос. реестре средств измерения, товар должен быть свободным от прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировку выполняют прессованием, гравировкой или другим способом, обеспечивающим ее сохранность в течении всего срока службы прибора. Место и способ нанесения маркировки, размер шрифта соответствуют требованиям, указанным в конструкторской документации. 

Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-96 и содержит основные и дополнительные надписи, а также манипуляционные знаки "Осторожно хрупкое" и "Боится сырости" и т.д. 

На потребительской таре должны быть наклеены этикетки, содержащие: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- сокращенное наименование товара; 

- дату изготовления; 

- штамп ОТК.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	– Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и паковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. 
– Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). Вся упаковка и маркировка в ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

– Сопроводительная документация в запаянном полиэтиленовом пакете укладывается в тару так, чтобы ее можно было извлечь, не нарушая укладки.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	· документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д,);

· технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

· оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;

· счет-фактуру, выставленную Покупателю и оформленную в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г., и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;

· товарную накладную товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр Покупателя и один экземпляр Поставщика), оформленной в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. №132 в действующей редакции, с подлинными подписями и печатью;

· акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	· Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: г. Челябинске, ул. Игуменка, д.37, экспедиция ФГУП «ПО «Маяк».

· Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	· Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. 

· Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Товар должен соответствовать его основным техническим характеристикам, приведенным в Разделе 1 и сопровождаться документом о качестве.


РАЗДЕЛ 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ

	Заказчику должна быть предоставлена вся нормативная документация по поставляемому товару.


РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	· Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

· Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, расходы на транспортировку до места поставки и т.д.

· Форма оплаты – безналичный расчёт.

Оплата: 100% по факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней со дня получения товара и документов на него, подписания Актов приема-передачи.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью, на русском языке


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Опросный лист СИГМА-03.ИПК-4.4
	2


1

