«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

«Разработка и аттестация масс-спектрометрической (с индуктивно связанной плазмой) методики анализа свинца»

Предмет закупки  «Разработка и аттестация масс-спектрометрической (с индуктивно связанной плазмой) методики анализа свинца»

Обнинск

##### 2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ НИР

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НИР

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Подраздел 2.2 Цель и задачи НИР

Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ НИР

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

Подраздел 4.1 Исходные данные

Подраздел 4.2 Прочие материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ НИР

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению НИР

Подраздел 5.2 Внедрение результатов НИР

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов НИР

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ НИР

«Разработка и аттестация масс-спектрометрической (с индуктивно связанной плазмой) методики анализа свинца».

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НИР

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Обоснование для проведения НИР – отсутствие методики измерений массовых долей металлических примесей в свинце с использованием современного высокопроизводительного аналитического оборудования для обеспечения расширенного контроля качества свинцового теплоносителя с высокой чувствительностью.

Подраздел 2.2 Цель и задачи НИР

Целью выполнения НИР является разработка, экспериментальное исследование и аттестация в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-2009 методики измерений массовых долей примесей в свинце методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (далее - методика МС-ИСП) с использованием масс-спектрометров с индуктивно связанной плазмой NexION фирмы Perkin-Elmer.

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

Разработка условий реализации методики МС-ИСП, обеспечивающей контроль 22 примесей в свинце с нижним пределом обнаружения на уровне не хуже 10-5 - 10-6 масс.% и содержания основного компонента. Установление метрологических показателей качества разработанной методики. Разработка документа, регламентирующего методику МС-ИСП, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-2009 (приложение В). Аттестация методики МС-ИСП в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-2009.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ НИР

3.1. Исполнитель определяет оптимальные условия разложения (растворения) проб свинца и присутствующих в свинце примесей и сроки хранения приготовленных растворов проб; оптимальные условия измерений содержания примесей, подлежащих контролю в свинце, согласно разрабатываемой методики; способы устранения влияния мешающих компонентов и других наложений. 3.2. Исполнитель устанавливает последовательность и содержание операций при подготовке к выполнению измерений по разрабатываемой методике, при выполнении измерений (в т.ч. при построении градуировочных графиков), обработке промежуточных результатов и вычислении окончательных результатов измерений. 3.3. Пробы свинца, необходимые для апробации разработанной методики на реальных рабочих пробах и проведения аттестационного эксперимента по п. 3.8, предоставляются Заказчиком. При необходимости допускается использование метода добавок. 3.4. Исполнитель приобретает стандартные образцы и комплект вспомогательного оборудования, посуды, реактивов, позволяющих осуществить разработку методики и ее аттестацию в соответствии с требованиями п.3.1 и 3.2. 3.5. После завершения разработки аналитической процедуры подготовки раствора пробы и ее анализа Исполнитель составляет проект документа, регламентирующего методику измерений. Проект документа на методику до проведения аттестационного эксперимента согласовывается с Заказчиком в срок не более 5 рабочих дней. 3.6. Исполнитель планирует и проводит аттестационный эксперимент по установлению показателей качества разработанной методики. Заказчик принимает участие в аттестационном эксперименте, используя свое оборудование. 3.7. Исполнитель проводит обработку результатов аттестационного эксперимента. 3.8. Исполнитель проводит метрологическую экспертизу материалов по разработке и аттестации методики и оформляет свидетельство об аттестации. 3.9. Исполнитель разрабатывает окончательную редакцию аттестованной методики выполнения измерений "Методики измерений массовых долей примесей в свинце методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с использованием масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой NexION модели 300Х". 3.10. Документ, регламентирующий методику измерений, утверждают в установленном на предприятии Заказчика порядке. 3.11. Процедуру внесения сведений о методике в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений осуществляет Заказчик.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

Подраздел 4.1 Исходные данные

В соответствии с требованиями ФЗ № 102 "Об обеспечении единства измерений", глава 2, статья 5, п.1) химический анализ теплоносителя может быть достоверно выполнен в лаборатории, имеющей аттестат аккредитации на данный объект исследования с утвержденным перечнем примесей, например на свинец с регламентированным перечнем примесей (22 наименования или более) с использованием: - поверенного прибора, - аттестованной методики, внесенной в Реестр РФ (Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений), - Государственных стандартных образцов. Аттестованные методики контроля свинца, с использованием современных спектрометрических приборов отсутствуют, что выяснено по результатам устных и письменных запросов в несколько аналитических центров (включая испытательный аналитико-сертификационный центр (ИАСЦ) «ГИРЕДМЕТ», Уральский НИИ метрологии). Исключение составляет предприятие в г. Озерск «Цветметсервис», которое имеет стандарт предприятия (ограниченная область использования) на анализ свинца атомно-эмиссионным методом с определением до 10 примесей. Аналитические центры предлагают свои платные услуги по метрологической аттестации методик анализа свинца с необходимой чувствительностью по перечню регламентируемых примесей. Аттестованные методики контроля примесей в Pb с использованием устаревшего аналитического оборудования, разработанные в значительной части в ФЭИ в 1960-1970гг, действуют по настоящее время, но характеризуются низкой производительностью и высокой трудоемкостью. Методика МС-ИСП, которую требуется разработать и аттестовать, предназначена для контроля примесей 22 наименований в свинце (Ag, Cu, Zn, As, Sb, Sn, Mg, Fe, Tl, Hg, Al, In, Cd, Na, Ca, Ni, Cr, Mn, Te, Co, Au, Bi) с нижним пределом обнаружения на уровне не хуже 10-5 - 10-6 масс.% и содержания основного компонента на уровне – не хуже одного знака после запятой.

Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

Предмет Договора, ход его исполнения не являются конфиденциальными, результаты научно-технической деятельности по настоящей НИР являются конфиденциальными.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ НИР

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению НИР

Разработка и аттестация масс-спектрометрической (с индуктивно связанной плазмой) методики анализа свинца, в которую входит экспериментальное исследование процедур растворения пробы свинца, проведения измерения содержания примесей в свинце, набора статистических данных на не менее трех уровнях содержаний примесей в свинце (с содержанием определяемых компонентов вблизи нижней границы диапазона, в середине диапазона и вблизи верхней границы диапазона) и аттестация методики - в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-2009. Используемое оборудование – масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой фирмы Perkin-Elmer модели NexION 300. Объект работы - экспериментальное обоснование условий реализации методики, метрологических показателей качества разработанной методики для определения масс-спектрометрическим методом с индуктивно связанной плазмой массовых долей 22 примесей в свинце и основного компонента. Технические характеристики - нижний предел обнаружения примесей на уровне не хуже 10-5 - 10-6 масс.%, основного компонента – не хуже одного знака после запятой. Верхний уровень каждой примеси 0,001 масс %. Требования к разработчику: - наличие масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой, отвечающего установленным в РФ метрологическим и техническим требованиям; - наличие квалифицированного персонала, владеющего методами масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой; - наличие эксперта-метролога по аттестации методик измерений; - наличие аттестата аккредитации на проведение работ по аттестации; - наличие документов, подтверждающих выполнение указанных требований.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов НИР

Результаты НИР будут внедрены на выбранном заводе изготовителе свинца и при контроле свинцового теплоносителя на РУ «БРЕСТ-ОД-300».

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

ГОСТ Р 8.563-2009. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений. ОСТ 95 10353-2001. Общие требования к методикам выполнения измерений.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка должна соответствовать природоохранным нормам.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

Разработка должна обеспечить формирование необходимого перечня средств измерений, вспомогательного оборудования, материалов и реактивов для реализации высокопроизводительной и высокочувствительной методики контроля содержания металлических примесей в свинце. Разработка методики должна включать описание процедур подготовки посуды, растворов необходимых реактивов, калибровочных (градуировочных) растворов элементов и их смесей, экспериментальную отработку оптимальных условий и процедуры растворения проб свинца с помощью вспомогательной аппаратуры, способов устранения мешающих влияний масс элементов и наложений при измерениях, оптимальных условий и порядка измерений содержания контролируемых примесей с помощью масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой NexION фирмы Perkin-Elmer. Аналитическая аппаратура для подготовки (растворения) отобранной пробы свинца к анализу должна иметь систему защиты персонала в соответствии с нормами работы с токсическими веществами. Все реагенты и материалы, применяемые для химико-аналитического контроля содержания металлических примесей в свинце, должны иметь сертификаты или другую документацию, подтверждающую их качество и соответствовать требованиям действующих стандартов или технических условий на их поставку.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

Сроки выполнения НИР: начало - 5 мая 2014 г.; окончание – 15 июня 2014г.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Аннотационный отчет, включая - проект документа на методику; - программу работ; - план аттестационного эксперимента по установлению значений метрологических характеристик методики. Экспертное заключение с приложением результатов экспериментальных исследований методики измерений. Окончательная редакция аттестованной методики. Свидетельство об аттестации методики.

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов НИР

НИР выполняется в соответствии с Календарным планом Договора. Сроки выполнения НИР и отчетные документы указаны в Календарном плане к Договору.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Аннотационный отчет, включая - проект документа на методику; - программу работ; - план аттестационного эксперимента по установлению значений метрологических характеристик методики. Экспертное заключение с приложением результатов экспериментальных исследований методики измерений. Окончательная редакция аттестованной методики. Свидетельство об аттестации методики.

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

3 экземпляра документов на бумажном носителе и в электронном виде на CD-ROM.

Контактное лицо:  Ягодкин Иван Васильевич, (48439) 9-85-27.