«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Предмет закупки: поставка дозиметр-радиометра

Обнинск

2014г. 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М или эквивалент, включающий в себя блок обработки и индикации информации (БОИ), внешние блоки детектирования – БДКГ-03, БДКГ-04, БДКН-01, БДПА-01, БДПА-02 и БДПБ-01 или эквивалент. Один комплект. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

-

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации закупаемого товара в рабочем состоянии: - диапазон температур – от -30 до +50 оС; - относительная влажность воздуха при температуре 35 оС и более низких температурах без конденсации влаги до 95 %.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |
| --- | --- |
| Блок обработки и индикации-1шт Детектор Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы Диапазон регистрируемых энергий гамма- излучения БОИ (габариты, масса) Блок детектирования БДКГ-03или эквивалент-1шт Детектор Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы Диапазон регистрации энергий Относительная погрешность измерения Габариты, масса. Блок детектирования БДКГ-04 или эквивалент-1шт Детектор Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы Диапазон регистрации энергий Относительная погрешность измерения Габариты, масса. Блок детектирования БДКН-01 или эквивалент-1шт Детектор Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы нейтонного- излучения Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы Диапазон регистрации энергий Относительная погрешность измерения Габариты, масса. Блок детектирования БДПА-01 или эквивалент-1шт Детектор Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц Диапазон измерения поверхностной активности 239Pu Относительная погрешность измерения Габариты, масса. Блок детектирования БДПА-02 или эквивалент -1шт Детектор Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц Диапазон измерения поверхностной активности 239Pu Относительная погрешность измерения Габариты, масса. Блок детектирования БДПБ-01 или эквивалент -1шт Детектор Диапазон измерения плотности потока бета-частиц Диапазон измерения поверхностной активности 90Sr + 90Y Относительная погрешность измерения Габариты, масса. | газоразрядный счетчик 10 мкЗв/ч -100 мЗв/ч 0,03 мкЗв – 10 Зв 15 кэВ – 3 МэВ 177х85х124, 1,1 кг. счетчик Г-М 0,03 – 300 мкЗв/ч 0,03 мкЗв – 1 Зв 50 кэВ – 3 МэВ до ±20 % 60х295 мм, 0,6 кг счетчик Г-М 0,05 мкЗв/ч – 10 Зв/ч 0,05 мкЗв – 10 Зв 15 кэВ – 3 МэВ до ±20 % 60х200 мм, 0,5 кг. счетчик нейтронов в полиэтиленовом замедлителе 0,1 мкЗв/ч – 10 Зв/ч 0,1 мкЗв – 10 Зв 0,025 эВ – 14 МэВ до ±20 % 90х290 мм, 2,0 кг сцинтилляционная пластмасса 0,1 – 105 част/(мин*см2) 3.4*10-3 – 3.4*103 Бк*см-2 до ±20 % 80х196 мм, 0,5 кг сцинтилляционная пластмасса 0,05 – 5*104 част/(мин*см2) 1,7*10-3 – 1,7*103 Бк*см-2 до ±20 % 137х230 мм, 0,7 кг сцинтилляционная пластмасса 1 – 5*105 част/(мин*см2) 4.4*10-2 – 2.2*104 Бк*см-2 до ±20 % 80х196 мм, 0,5 кг |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |
| Средний срок службы – 5 лет. |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |
| Устойчивость к воздействию дезактивирующих растворов |  |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |
| Питание от Ni-MH аккумуляторов, 6 В с сетевым адаптером. |  |
| Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |
| Пределы допустимой основной относительной погрешности измерений по любому из излучений – не более 20 %. |  |
| Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |
| - Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М или эквивалент -1 комплект - Упаковочный дипломат-1шт. |  |
| Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.11 Требования к упаковке |  |
| Не предусмотрено |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

-Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 15 октября 2014 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя. - Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1. -Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске с участием уполномоченного представителя Поставщика. В комплект поставки должны входить паспорт и документация (инструкция по эксплуатации, техническое описание) на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке оборудования комплект документации на русском языке должен включать в себя: техническое описание и инструкцию по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке на дозиметр–радиометр МКС-АТ 1117М или эквивалент, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен транспортироваться в закрытом транспорте при температуре окружающего воздуха от -50˚С до +50˚С и относительной влажности воздуха до 80%.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М или эквивалент-1 комплект; - Упаковочный дипломат-1шт; - техническое описание и инструкция по эксплуатации; - паспорт; - свидетельство о поверке на дозиметр–радиометр МКС-АТ 1117М или эквивалент, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» - 15 октября 2014г.(возможна досрочная поставка)

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

-

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50