ПРОТОКОЛ № AC20218-4
очного заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов по открытому аукциону на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного и аналитического оборудования.

| г. Лесной, Свердловской области | «12» мая 2014 г. |
| --- | --- |

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: ФГУП «Комбинат «ЭХП» Организатор аукциона: ФГУП «Комбинат «ЭХП».
Предмет договора: право заключения договора на поставку контрольно-измерительного и аналитического оборудования..

Начальная (максимальная) цена договора: 9 679 044.00 российских рубля (девять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч сорок четыре рубля 00 копеек) включая НДС.

Срок исполнения договора: поз. 1, 8, 10 – не более 150 дней, поз.2, 9 – не более 120 дней, поз.3, 4 – не более 80 дней, поз.5 – не более 60 дней, поз.6 – не позднее 100 дней, поз.7, 11 - не более 60 дней, поз.12 - не более 90 дней с момента заключения договора..

Объем договора: в документации

Извещение о проведении аукциона и аукционная документация опубликованы «2» апреля 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №1404020477123, на ЭТП «a-k-d.ru», закупка №AC20218.

Заседание аукционной комиссии проводится в очной форме в 10:00:00 (время московское) «12» мая 2014 года, по адресу: г. Лесной Свердловской области, Коммунистический проспект 6 «А», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», отдел МТСКО, здание 420а, кабинет 421..

В заседании принимают участие:

| ФИО | Должность |
| --- | --- |
| Председатель аукционной комиссии: |  |
| Ларионов Игорь Александрович | Зам. генерального директора по логистике |
| Члены аукционной комиссии: |  |
| Рылов Сергей Федорович | Зам. начальника ОМТСКО |
| Мокроусова Елена Игоревна | Руководитель группы оборудования ОМТСКО |
| Щекалев Леонид Сергеевич | Инженер группы централизованных закупок ОМТСКО |
| Боярский Александр Алексеевич | Зам. начальника ОМТСКО |
| Секретарь аукционной комиссии без права голоса: |  |
| Климов Дмитрий Игоревич | Инженер группы централизованных закупок ОМТСКО |

Заседание проводится в присутствии 5 из 5 членов аукционной комиссии. 
Кворум имеется.

- По результатам открытия доступа «23» апреля 2014 к первым частям заявок на участие в открытом аукционе поданы заявки, которым ЭТП АКД автоматически присвоены следующие порядковые номера:

  - 9378_AC20218

  - 4548_AC20218

  - 9188_AC20218

- Согласно протоколу заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок от «6» мая 2014г. № AC20218-1 аукционной комиссией были приняты следующие решения:

  - Допустить к дальнейшему участию в аукционе следующих участников аукциона, отвечающих требованиям аукционной документации и подавших заявки на участие в аукционе, отвечающие требованиям аукционной документации:

    - Основная заявка: 9378_AC20218

    - Основная заявка: 4548_AC20218

  - Отказать в допуске к дальнейшему участию в аукционе следующим участникам аукциона, подавшим заявки:

    - Основная заявка: 9188_AC20218 
Причина:

Техническое предложение участника содержит следующие несоответствия параметров предлагаемого товара, требованиям к такому товару, установленным в томе 2 «Техническая часть» аукционной документации. А именно:

Позиция 2

Кондуктометрическая поверочная установка КПУ-1-0,06Э

| Указание на пункт технического задания, в котором имеются замечания | Параметр технической части закупочной процедуры | Параметр технического предложения заявки участника |
| --- | --- | --- |
| Подраздел 4.1, Раздела 4 Технического задания | Диапазон измерения (от 1·10-4до 100) См/м | Диапазон измерения (от 110ʹ4до 100) См/м |
| Подраздел 4.9, Раздела 4 Технического задания | Проточная ячейка Тип В, диапазон измерения (1·10-6 до 1·10-1)См/м | Проточная ячейка Тип В, диапазон измерения (1·10-6 до 1·10-1)См/м |

Позиция 4

Комплекс для проведения геодезической съемки крановых путей на базе тахеометра SOKKIA FX-102

| Указание на пункт технического задания, в котором имеются замечания | Параметр технической части закупочной процедуры | Параметр технического предложения заявки участника |
| --- | --- | --- |
| Подраздел 4.9, Раздела 4 Технического задания | Пленочный отражатель ОП30 | Пленочный отражатель ОПЗ0 |
| Подраздел 5.2, Раздела 5 Технического задания | ж) Свидетельство о поверке тахеометра. Эксплуатационные документы должны быть предоставлены на бумажном и электронном носителе | Отсутствует |

Позиция 5

Анализатор серы, углерода LECO CS744 HMPC

| Указание на пункт технического задания, в котором имеются замечания | Параметр технической части закупочной процедуры | Параметр технического предложения заявки участника |
| --- | --- | --- |
| Подраздел 1.1, Раздела 1 Технического задания | Анализатор серы, углерода LECO CS744 HMPC 1 шт., (аналог или эквивалент) | Анализатор серы, углерода G4 ICARUS Производитель: Bruker (Германия) [Указана не полностью модификация предлагаемого к поставке анализатора из существующих]. |
| Подраздел 4.1, Раздела 4 Технического задания | Программное обеспечение анализатора должно быть совместимо с программным обеспечением элементных анализаторов LECO TCH600 и CS230 для создания единой базы данных. | Программное обеспечение анализатора должно быть совместимо с программным обеспечением элементных анализаторов LECO TCH600 и CS230 для создания единой базы данных. Формат получаемого файла данных позволяет выполнить данное условие технического задания. [Противоречие официальной информации от ЗАО «ЛЕКО ЦЕНТР-М» г. Москва: программное обеспечение анализаторов LECO не совместимо с программным обеспечением других производителей]. |
|  | должна быть предусмотрена возможность установки удаленной сервисной диагностики анализатора через Интернет SmartLine | предусмотрена возможность установки удаленной сервисной диагностики анализатора через Интернет. [Не указана программа, по которой будет проводиться удаленная сервисная диагностика]. |
|  | конструкция анализатора должна обеспечивать возможность модернизации для установки автоматического загрузчика Shuttle на 23 образца | конструкция анализатора обеспечивает возможность модернизации для установки автоматического загрузчика на 23 образца. [Не указана марка (тип) загрузчика для которого обеспечена возможность модернизации анализатора на 23 образца]. |

Позиция 8

Диагностический комплекс для ремонта и наладки электронных блоков станков

| Указание на пункт технического задания, в котором имеются замечания | Параметр технической части закупочной процедуры | Параметр технического предложения заявки участника |
| --- | --- | --- |
| Подраздел 1.1, Раздела 1 Технического задания | Диагностический комплекс для ремонта и наладки электронных блоков станков | Диагностический комплекс для ремонта и наладки электронных блоков станков Производитель: ООО «Мелитэк» (Россия) (так как комплекс формируется уже на территории РФ из ряда приборов отечественного и импортного производства.) [Не указана марка диагностического комплекса]. |
| Подраздел 4.1, Раздела 4 Технического задания | 1.В техническом задании Заказчика указаны наименования приборов необходимых в диагностическом комплексе; 2. № 2 Источник питания переменного тока – частота выходного напряжения – стабильность частоты ≤10-4 | 1.В предложении отсутствуют марки (типы) приборов и не указаны производители; 2. № 2 Источник питания переменного тока – частота выходного напряжения – стабильность частоты ≤10-4 |

Позиция 9

Блок детектирования загрязненности поверхностей бета-активными веществами для установки радиометрической контрольной РЗБ-05Д-01 ФВКМ.412125.001-01, или аналог совместимый с установкой РЗБ-05Д-01 ФВКМ.412125.001-01

| Указание на пункт технического задания, в котором имеются замечания | Параметр технической части закупочной процедуры | Параметр технического предложения заявки участника |
| --- | --- | --- |
| Подраздел 1.1, Раздела 1 Технического задания | Блок детектирования загрязненности поверхностей бета-активными веществами для установки радиометрической контрольной РЗБ-05Д-01 ФВКМ.412125.001-01, или аналог совместимый с установкой РЗБ-05Д-01 ФВКМ.412125.001-01 | Блок детектирования загрязненности поверхностей бета-активными веществами для установки радиометрической контрольной РЗБ-05Д-01 ФВКМ.412125.001-01 [Не указана марка (тип) блока детектирования предлагаемого к поставке из существующих]. |

Позиция 10

Прибор для поверки угольников ППУ-630

| Указание на пункт технического задания, в котором имеются замечания | Параметр технической части закупочной процедуры | Параметр технического предложения заявки участника |
| --- | --- | --- |
| Раздела 3 Технического задания: | Напряжение питания переменного тока (50±1) Гц, 220 +22-33 В | Напряжение питания переменного тока (50±1) Гц, 220-33 В |
| Подраздел 4.2, Раздела 4 Технического задания | Предел допускаемой погрешности прибора при определении отклонения от перпендикулярности измерительных поверхностей к опорным поверхностям угольников, мкм, ± (0,9+2·10-3(Н-60)) | Предел допускаемой погрешности прибора при определении отклонения от перпендикулярности измерительных поверхностей к опорным поверхностям угольников, мкм, ± (0,9+2-10(Н-60)) |
| Подраздел 4.9, Раздела 4 Технического задания | Методика поверки ППУ-630МИ | Методика поверки ППУ-63 ОМИ |
| Раздел 16 Технического задания | Поставка оборудования осуществляется в (необходимой комплектации см. п. 4.9) в количестве 1 шт. и в срок не более 150 дней с момента заключения договора | Поставка оборудования осуществляется в количестве 5 шт. и в срок не более 150 дней с момента заключения договора |

Позиция 12

Твердомер стационарный с микропроцессорной системой измерения и разбраковки ТР 5014-01М, 1 шт.

| Указание на пункт технического задания, в котором имеются замечания | Параметр технической части закупочной процедуры | Параметр технического предложения заявки участника |
| --- | --- | --- |
| Подраздел 1.1, Раздела 1 Технического задания | Твердомер стационарный с микропроцессорной системой измерения и разбраковки ТР 5014-01М, 1 шт. (аналог или эквивалент) | Твердомер стационарный с микропроцессорной системой измерения и разбраковки ТР 5014-01М – 1 шт. Производитель: ООО «Точприбор Северо-Запад» (Россия). [Согласно имеющимся сертификатам, выложенным на сайте ООО «Точприбор Северо-Запад», производителем данного твердомера является ООО «ЗИП» г. Иваново]. |
| Подраздел 4.4, Раздела 4 Технического задания | Оборудование и комплектующие к нему должны обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. | Оборудование и комплектующие к нему должны обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Время готовности после включения прибора 15 минут. [В паспорте прибора данный параметр отсутствует, а также техническим заданием Заказчика не предусмотрен]. |
| Подраздел 4.9, Раздела 4 Технического задания | В комплект поставки должны входить: Твердомер ТР5014-01М | В комплект поставки одного прибора входит: Твердомер ТР5014-01 [В подразделе 1.1 указан прибор с литерой «М» в конце марки, а в комплекте без]. |
| Раздел 12 Технического задания | Оборудование и комплектующие к нему должны соответствовать стандартам ССБТ. | Оборудование и комплектующие к нему должны соответствовать стандартам ССБТ. Требования безопасности: Для безопасной работы оборудования необходимы: заземление, температура окружающего воздуха (25±10)°С и влажность окружающего воздуха (58±10)% при температуре 20°С. [Ужесточены климатические условия эксплуатации прибора. В паспорте на прибор, указаны другие параметры]. |

(Лит. а-в п. 4.15.2.4 разд. 4, п. 4 инструкции по заполнению технического предложения (форма 2) – приложение к части 1 заявки на участие в аукционе разд. 6 ч. 1 тома 1 аукционной документации; лит. а-в п. 15.7.5, лит. а-г, е п. 15.3.4, лит. к п. 15.3.3.1 ЕОСЗ).

- Согласно протоколу хода аукциона от «07» мая 2014 № AC20218-2 были сделаны предложения о цене договора участниками аукциона и ранжированы по мере убывания следующим образом:

| № п/п | Порядковый номер заявки, номер участника аукциона, присвоенный ЭТП | Предложение о цене договора | Время поступления последнего предложения о цене договора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4548_AC20218 | 9 630 648,78 российских рублей | 7 мая 2014 г. 09:01 |
| 2. | 9378_AC20218 | 9 582 253,56 российских рубля | 7 мая 2014 г. 09:21 |

- По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе аукционной комиссией были приняты следующие решения:

  - Признать соответствующими требованиям аукционной документации следующих участников аукциона и их заявки в целом:

    - Общество с ограниченной ответственностью «СТК Компаньон»
Основная заявка: 9378_AC20218 ООО «СТК Компаньон» 
Результаты голосования членов аукционной комиссии:
«за» – 5 голосов (Ларионов Игорь Александрович, Боярский Александр Алексеевич, Мокроусова Елена Игоревна, Рылов Сергей Федорович, Щекалев Леонид Сергеевич); 
«против» – 0 голосов 
«воздержался» – 0 голосов

    - Общество с ограниченной ответственностью «АСТРОС»
Основная заявка: 4548_AC20218 ООО «АСТРОС» 
Результаты голосования членов аукционной комиссии:
«за» – 5 голосов (Ларионов Игорь Александрович, Боярский Александр Алексеевич, Мокроусова Елена Игоревна, Рылов Сергей Федорович, Щекалев Леонид Сергеевич); 
«против» – 0 голосов 
«воздержался» – 0 голосов

- Места, присвоенные аукционной комиссией участникам, соответствующим требованиям аукционной документации, подавшим заявку на участие в аукционе, соответствующую требованиям аукционной документации (первое место присваивается участнику, который предложил минимальную цену договора):

| Место участника аукциона | Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника аукциона |
| --- | --- |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «СТК Компаньон» Заявка №9378_AC20218 (Основная заявка) |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «АСТРОС» Заявка №4548_AC20218 (Основная заявка) |

Комиссия:

| ФИО | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Председатель аукционной комиссии: |  |  |
| Ларионов Игорь Александрович | Зам. генерального директора по логистике |  |
| Члены аукционной комиссии: |  |  |
| Рылов Сергей Федорович | Зам. начальника ОМТСКО |  |
| Мокроусова Елена Игоревна | Руководитель группы оборудования ОМТСКО |  |
| Щекалев Леонид Сергеевич | Инженер группы централизованных закупок ОМТСКО |  |
| Боярский Александр Алексеевич | Зам. начальника ОМТСКО |  |
| Секретарь аукционной комиссии без права голоса: |  |  |
| Климов Дмитрий Игоревич | инженер группы централизованных закупок ОМТСКО |  |