ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

для проведения открытого конкурса на право заключения договора на поставку оборудования по проекту:

«Техническое перевооружение базы…»

1. Наименование лота:  Комплект радиометрического оборудования: установка для измерений объёмной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ, установка для измерений объёмной активности радиоактивных газов в воздухе УДГ-1Б и установка радиометрическая контрольная РЗБ-05Д-01, НПП «Доза» 
2. Технические характеристики оборудования

	№ п/п
	Наименование, товарный знак, модель
	Технические характеристики
	Срок гарантии
	Кол-во

	1 
	Установка для измерений объёмной активности радиоактивных аэрозолей 

УДА-1АБ, НПП «Доза»  (или эквивалент)
	ТУ 4362-007-31867313-2008.

Установка предназначена для:

-    непрерывных     измерений     объёмной     активности     радиоактивных     аэрозолей, обусловленной техногенными альфа- и бета-излучающими нуклидами;

-    индикации   эквивалентной   равновесной   объёмной   активности 222Rn в   воздухе помещений.

Установка  применяется  для  контроля  аэрозольных  выбросов  на  объектах  атомной энергетики и промышленности, на судах с ядерными энергетическими установками.

Установка  имеет  возможность  передачи  данных  в  информационные  каналы  связи  и обеспечивает доступ к обработанной информации по линиям связи, организованным на базе интерфейсов Ethernet  IEEE  802.3  (протокол обмена TCP/IP) или  RS-485 (протокол обмена ModBus),  RS-232  и  может  работать  как  в  автономном  режиме,  так  и  в  составе  систем, комплексов и установок радиационного контроля.

Установка  способна работать  с  насосным  блоком  типа  БН-01 ФВКМ.064424.002 или другим   устройством  внешнего  пробоотбора,  а   также  сохранять  работоспособность  при совместной работе с установкой для измерений объёмной активности радиоактивных газов в воздухе УДГ-1Б ФВКМ.412123.001 с общим насосным блоком БН-01.

Установка способна управлять исполнительными механизмами (насосами, клапанами и т.д.)коммутируя напряжение 220 В, 50 Гц.

Установка может размещаться стационарно или служить в качестве переносного средстваизмерения.

1 Технические характеристики

1.1 Энергетический диапазон регистрации альфа-излучения…. от 3000 до 8000 кэВ.

1.2 Энергетический диапазон регистрации бета-излучения…. от 100 до 3000 кэВ.

1.3 Диапазон измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными:

– альфа-излучающими нуклидами………………………………от 1,0 (
[image: image1.wmf]2

10

-

 до 2(
[image: image2.wmf]5

10

Бк/
[image: image3.wmf]3

м

;

– бета -излучающими нуклидами………………………………от 1,0 (
[image: image4.wmf]1

10

-

 до 1,0 (
[image: image5.wmf]6

10

Бк/
[image: image6.wmf]3

м

.

1.4 Диапазон ЭРОА 
[image: image7.wmf]Rn

222

……………………………………….1,0  до 2(
[image: image8.wmf]5

10

Бк/
[image: image9.wmf]3

м

.

1.5 Коэффициент чувствительности для частиц регистрируемых энергий:

– альфа-излучение по 
[image: image10.wmf]Pu

239

……………………………………..не менее 0,02;

– бета-излучения 
[image: image11.wmf]Y

Sr

90

90

-

……………………………………… не менее 0,01.

1.6 Пределы допустимой основной относительной погрешности измерений:

1) объемной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными альфа-излучающими нуклидами:

– в диапазоне измерений от 1,0 (
[image: image12.wmf]2

10

-

 до 1,0 Бк………………………(50%;

– в диапазоне измерений от 1,0  до 2(
[image: image13.wmf]5

10

Бк ………………………….(20%;

2) объемной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными бета-излучающими нуклидами:

– в диапазоне измерений от 1,0 (
[image: image14.wmf]1

10

-

 до 10 Бк/
[image: image15.wmf]3

м

.………………………(50%;

– в диапазоне измерений от 1,0  до 1(
[image: image16.wmf]6

10

Бк /
[image: image17.wmf]3

м

………………………….(20%;

1.7  Собственный фон установки не превышает:

– альфа-излучение……………………………………..1,0 (
[image: image18.wmf]2

10

-

 Бк /
[image: image19.wmf]3

м

;

– бета-излучения……………………………………… 1,0 (
[image: image20.wmf]1

10

-

 Бк/
[image: image21.wmf]3

м

.

1.8  Время установления рабочего режима

при постоянных внешних условиях ..………………………………..…………...…..… 10 мин.

1.9  Нестабильность показаний установки за 24 ч непрерывной работы ................... 15 %.

1.10 Объёмный расход прокачанного через фильтр воздуха .………………от 20 до 60 л/мин.

1.11 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений

объёмного расхода прокачанного через фильтр воздуха ..……...……………….…….. 10 %.

1.12 Электропитание установки осуществляется от однофазной сети переменного тока

напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

1.13 Мощность, потребляемая установкой ...……….…..…………………….....….... 75 ВА.

1.13.1 Мощность, потребляемая установкой с дополнительным устройством ….. 300 ВА.

1.14 Коммутируемая установкой мощность ............…..……..…..………..….….…. 225 ВА.

1.15 Номинальное значение тока, потребляемого установкой ...........................….. 100 мА.

1.16 Пиковый ток управления внешними устройствами ...……….….………….….. до 3 А.

1.17 Установка обеспечивает:

-    возможность передачи информации на внешнюю ПЭВМ и самотестирование;

-    выдачу информации о превышении пороговой уставки подачей звуковых и световых сигналов местной тревоги и светового сигнала на центральный пост;

-    замыкание/размыкание «сухого контакта» при превышении пороговой уставки;

-    управление внешними исполнительными устройствами, подавая напряжение 220 В,

50 Гц на разъем «К НАСОСУ».

1.18  Рабочие условия эксплуатации:

-    диапазон температур ..……………………………………..…. от минус 10 до плюс 50 °С;

-    предельное значение относительной влажности ...………...……………98 % при +35 °С;

-    атмосферное давление в диапазоне …………………...……..……... от 84,0 до 106,7 кПа;

-    содержание в воздухе коррозионно-активных агентов

соответствует типам атмосферы ..……………………………….…………..………… I, II, III.

1.19  Пределы    допускаемой    дополнительной    погрешности    измерений    объёмной активности радиоактивных аэрозолей:

-    при  отклонении  температуры  окружающего  воздуха  от  нормальных  условий  до предельных рабочих значений ……………………………………………………………. ±10 %;

-    при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35 °С …….……. ±10 %.
1.20 В комплекте с установкой поставляются:

· контрольный источник ОИСН-210, который располагается в держателе и предназначен для проверки работоспособности установки (в ранге эталона 2-го разряда); 

· катушка фильтра, служащая для намотки ленточного фильтра при его замене на приборе; 

· программное  обеспечение  «Конфигуратор»,  предназначенное  для  оперативного управления  установкой,  поверки  и,  при  необходимости,  настройки  установки  с  помощью ПЭВМ; 

· кабель связи с ПЭВМ, подключаемый к разъёму «RS-232»; 

· кабель питания длиной не менее 1.5м;

· ​блок насосный БН – 01обеспечивающий расход  воздуха о 20 до 60 л/мин;

· трубка силиконовая 10/16 длинной  20м - 2 шт. для подключения к системе вентиляции на "вход" и  на "выход";

· лента фильтр длинной 1200м;

· расходные материалы, комплекты монтажные и ЗИП; 

· ёмкость накопительная используется с установкой для определения объёмной активности 88 Кr  и 138 Хe  по  дочерним  продуктам  распада 88 Rb  и  138 Cs  по  «Методике  контроля  объёмной  активности  88 Кr  и  138 Хe  в  газе  с  помощью  установки  с  накопительной  ёмкостью»; 

· схема  электрическая  соединений,  схема  электрическая  подключений.

1.21 Габаритные размеры установки ………….………....……….….… 389(260(304 мм. 

Масса установки ………….……….….…………….………………….……… 15,6 кг.


	12 месяцев 
	1

	2 
	Установка для измерений объёмной активности радиоактивных газов в воздухе УДГ-1Б, НПП «Доза» (или эквивалент)
	ТУ 4362-008-31867313-2008.

Установка  предназначена  для  непрерывных  измерений  объёмной  активности  бета- излучающих газов (аргон, криптон, ксенон) в контролируемых местах на объектах атомной энергетики и промышленности, на судах с атомными энергетическими установками.

Установка  имеет  возможность  передачи  данных  в  информационные  каналы  связи  и обеспечивает доступ к обработанной информации по линиям связи, организованным на базе интерфейсов Ethernet  IEEE  802.3  (протокол обмена  TCP/IP) или  RS-485 (протокол обмена ModBus),  RS-232  и  может  работать  как  в  автономном  режиме,  так  и  в  составе  систем, комплексов и установок радиационного контроля.

Установка способна работать с установкой контроля объёмной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ ФВКМ.412123.002 с общим насосным блоком БН-01.

Установка может устанавливаться стационарно на  несущих конструкциях с  помощью кронштейна или служить в качестве мобильного средства измерения при совместной работе с

насосным блоком БН-01 ФВКМ.064424.002.

 2 Технические характеристики

2.1 Энергетический диапазон регистрации бета-излучающих газов … от 100 до 3000 кэВ.

2.2 Диапазон измерений объёмной активности

бета-излучающих газов …………………………………….... от 1,0·10
[image: image22.wmf]4

до 6,0·10
[image: image23.wmf]9

Бк/м
[image: image24.wmf]3

.

2.3 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объёмной

активности бета-излучающих газов …….…….……………………………………. 20 %.

2.4 Коэффициент чувствительности установки к бета-излучению:

- 
[image: image25.wmf]90

Sr (
[image: image26.wmf]90

Y) …………...……….…….…………..……… от 1,7·10
[image: image27.wmf]4

-

до 8,5·10
[image: image28.wmf]4

-

част∙м
[image: image29.wmf]3

/Бк∙с;

- 
[image: image30.wmf]85

Kr …………………………………………………….….. от 1·10
[image: image31.wmf]6

-

 до 5·10
[image: image32.wmf]6

-

 имп∙м
[image: image33.wmf]3

/Бк·с.

2.5 Время установления рабочего режима ………………………………... не более 10 мин.

2.6 Нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы ……...…….................. 15 %.

2.7 Собственный фон установки не превышает ...……………………………… 4·10
[image: image34.wmf]3

-

Бк/м
[image: image35.wmf]3

.

2.8 Объёмный расход воздуха ………………...…………...…….…..….. не менее 10 л/мин.

2.9 Установка обеспечивает:

- возможность передачи информации на внешнюю ПЭВМ и самотестирование;

- выдачу информации о превышении пороговой уставки подачей звуковых и световых

сигналов местной тревоги и светового сигнала на центральный пост;

- замыкание/размыкание «сухого контакта» при превышении порогового уровня.

2.10 Электропитание установки осуществляется от однофазной сети переменного тока

напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

2.11 Мощность, потребляемая установкой ...……….…………….....….... не более 300 ВА.

2.12 Рабочие условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур …………………………..….... от минус 10 до плюс 50 °С;

- предельное значение относительной влажности ……….....…………… 98 % при +35 °С;

- атмосферное давление в диапазоне …………………...………..…... от 84,0 до 106,7 кПа;

- содержание в воздухе коррозионно-активных агентов

- соответствует типу атмосферы …………………………………..……..…….. I, II, III.

2.13 Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений объёмной

активности бета-излучающих газов:

- при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий до

предельных рабочих значений ……………………………………………..…±10 %;

- при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35°С  …..…. ±10%.
2.14 В комплекте с установкой поставляются: 

· контрольный источник, располагаемый в держателе и предназначенный для проверки работоспособности установки (рабочий эталон 2-го разряда типа 1СО с внешним выходом в телесном угле 2π 5·10
[image: image36.wmf]3

 бета-частиц/с); контрольный источник хранится в отдельном футляре; 

· держатель  фильтра,  служащий  для установки  фильтра АФА  для  предотвращения  попадания  аэрозолей  и  пыли  в  рабочий  объём камеры при работе без установки УДА-1АБ; 

· фильтры АФА в количестве – 40 шт.;

· для  измерения  объёмной  активности  газовых  смесей,  содержащих  изотопы радиоактивного  йода,  фильтры - поглотители йода; 

· программное  обеспечение  «Конфигуратор»  (далее  –  программа  «Конфигуратор»), предназначенное  для  оперативного  управления  установкой,  при  необходимости  настройки  и поверки установки с помощью ПЭВМ; 

· ​блок насосный БН – 01 обеспечивающий расход  воздуха о 20 до 60 л/мин;

· трубка силиконовая 10/16 длинной  20м - 2 шт. для подключения к системе вентиляции на "вход" и на "выход";

· кабель питания для подключения к сети переменного тока длиной не менее 1.5м; 

· кабель связи с ПЭВМ подключаемый к разъёму «RS-232»; 

· схема  электрическая  соединений,  схема  электрическая  подключений,  схема  внешних соединений.

 2.15 Габаритные размеры …….….……………………………….….……. 395(240(304 мм. 

Масса установки …………………….…..…….…..………………………....... 29,5 кг.


	12 мес
	1


3. Условия поставки


В общую сумму контракта входит НДС, доставка DDP Снежинск, страхование, упаковка, полный комплект документации на русском языке, уплата таможенных пошлин и других обязательных платежей.

4. Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении, Документации, Технической части или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Применяемые в «Технической части» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

Примечание:

1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия ГОСТ Р и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.

3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

5. Требования к упаковке оборудования


Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ,  обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечить полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической  документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации, включая паспорт и сертификат, на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.
В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.
7. Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок работы продукции не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но более 18 месяцев с момента поставки.

2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.

8.  Прочие требования

Средства измерений должны иметь первичную поверку, и включены в реестр разрешенных средств на территории Российской Федерации. Поставляемое оборудование должно быть новым (не ранее 2011 г выпуска), не бывшем в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет при трехсменном режиме. В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

Оборудование должно быть полностью укомплектовано всеми необходимыми блоками, модулями и устройствами и готово к работе. Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при работе по восемь часов пятидневной рабочей недели в течение 12 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию.

9. Место поставки и условия допуска

DDP, Россия, Челябинская обл., город Снежинск, ул. Васильева, д. 13 (согласно «Инкотермс 2000»). 
Въезд на территорию ЗАТО г. Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от14.07.1992 г. №3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г.; № 693.

Процедуры согласования въезда на территорию ЗАТО г. Снежинск в соответствии со статьей 18 Положения №693 от 11.06.1996г., возлагаются на Поставщика.
PAGE  
8

_1424783424.unknown

_1424843125.unknown

_1424843752.unknown

_1424843788.unknown

_1434268053.unknown

_1424843771.unknown

_1424843147.unknown

_1424842945.unknown

_1424842999.unknown

_1424843011.unknown

_1424842980.unknown

_1424842902.unknown

_1424842933.unknown

_1424842882.unknown

_1424782690.unknown

_1424782759.unknown

_1424783387.unknown

_1424782704.unknown

_1424782646.unknown

_1424782670.unknown

_1424781910.unknown

_1424782622.unknown

_1424782593.unknown

_1424781726.unknown

