Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________
С.Г. Гаранин
«  » мая 2015г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________ М.М. Капля


«13» октября 2014 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на оказание услуг по «Калибровке и аттестации средств измерений».
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015г.
Техническое задание

на оказание услуг по калибровке и аттестации средств измерений 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ КАЛИБРУЕМЫХ И АТТЕСТУЕМЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1.
	Датчик частиц аэрозолей Remote 5014
	шт.
	24
	90 дней
	12 мес.

	2.
	Датчик частиц аэрозолей Remote 3014
	шт.
	2
	90 дней
	12 мес.

	3.
	Датчик частиц аэрозолей Remote 5012
	шт.
	2
	90 дней
	12 мес.

	4.
	Датчик частиц аэрозолей Remote 3012
	шт.
	5
	90 дней
	12 мес.


	Подраздел 1.2 Назначение оказания услуг 

	Основным назначением оказания услуг по калибровке и аттестации средств измерений является подтверждение годности или негодности датчиков к применению. Если средство измерений по результатам калибровки и аттестации признано пригодным к применению, то выдается «Свидетельство о калибровке и аттестации». Если средство измерений по результатам калибровки и аттестации признано непригодным к применению, то делается соответствующая запись в технической документации.

	Подраздел 1.3 Сведения о новизне

	Не предъявляются


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Лабораторное помещение. Температура (22±2)(С. Влажность (50±10)%.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 5014:

- Одновременные измерения в 2 каналах (0,5 мкм и 5 мкм)

- Имеет выходы для датчика температуры и относительной влажности.

- Максимальная концентрация: 70000000 част/куб.м.

- Вес: 0,46 кг, размеры: 4,3х10,7х7,6 см

- Выход 4-20mA

- Диапазон измерений 0,5 – 25 мкм.

- Передача данных RS - 232/RS – 485 Modbus или MR Protokol.

- Имеет индикаторы рабочего режима, необходимости сервиса

- Скорость пробоотборов – 2,83 л/мин.

- Корпус: нержавеющая сталь

- Контроль величины воздушного потока: встроенная диафрагма

- внешний источник разрежения: должен обеспечивать разрежение более 457 мм. рт. ст.

- Питание: 24В,  0,62А.

Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 3014:

- Одновременные измерения в 2 каналах (0,3 мкм и 0,5 мкм)

- Имеет выходы для датчика температуры и относительной влажности.

- Максимальная концентрация: 70000000 част/куб.м.

- Вес: 0,44 кг, размеры: 4,3х10,7х7,6 см

- Выход 4-20mA

- Диапазон измерений 0,3 – 10 мкм.

- Передача данных RS - 232/RS – 485 Modbus или MR Protokol.

- Имеет индикаторы рабочего режима, необходимости сервиса

- Скорость пробоотборов – 2,83 л/мин.

- Корпус: нержавеющая сталь

- Контроль величины воздушного потока: встроенная диафрагма

- внешний источник разрежения: должен обеспечивать разрежение более 457 мм. рт. ст.

- Питание: 24В,  0,62А.

Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 3012:

- Одновременные измерения в 2 каналах (0,3 мкм и 0,5 мкм)

- Максимальная концентрация: 70000000 част/куб.м..

- Вес: 0,35 кг, размеры: 4,3 х 10,7 х 6,3 см

- Выход 4-20mA

- Диапазон измерений 0,3 – 25 мкм.

- Передача данных RS - 232/RS – 485 Modbus или MR Protokol.

- Имеет индикаторы рабочего режима, необходимости сервиса

- Скорость пробоотборов – 2,83 л/мин.

- Корпус: нержавеющая сталь

- Контроль величины воздушного потока: встроенная диафрагма

- внешний источник разрежения: должен обеспечивать разрежение более 457 мм. рт. ст.

- Питание: 24В.

Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 5012:

- Одновременные измерения в 2 каналах (0,5 мкм и 5 мкм)

- Максимальная концентрация: 70000000 част/куб.м.

- Вес: 0,35 кг, размеры: 4,3 х 10,7 х 6,3 см

- Выход 4-20mA

- Диапазон измерений 0,5 – 10 мкм.

- Передача данных RS - 232/RS – 485 Modbus или MR Protokol.

- Имеет индикаторы рабочего режима, необходимости сервиса

- Скорость пробоотборов – 2,83 л/мин.

- Корпус: нержавеющая сталь

- Контроль величины воздушного потока: встроенная диафрагма

- внешний источник разрежения: должен обеспечивать разрежение более 457 мм. рт. ст.

- Питание: 24В.



	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Работа датчиков осуществляется за счет обеспечения вакуумным насосом разрежения более 457 мм.рт.ст. 

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Гарантийный срок на выполняемые работы – 12 месяцев со дня проведения калибровки  и аттестации

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 3014:

Вес: 0,44 кг, размеры (Ш х Д х В): 4,3х10,7х7,6 см

Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 5014:

Вес: 0,46 кг, размеры (Ш х Д х В): 4,3х10,7х7,6 см

Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 5012 и 3012:

Вес: 0,35 кг, размеры (Ш х Д х В): 4,3х10,7х6,3 см

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	· Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 3014 – 2 шт.
· Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 5014 – 24 шт.
· Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 5012 – 2 шт.
· Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 3012 – 5 шт.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	В условиях эксплуатации в закрытом лабораторном помещении: температура 22±2 (С, влажность 50±10 % датчики должны обеспечивать обозначенные в паспорте параметры

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	· Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 3014 – входное напряжение 24В
· Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 5014 – входное напряжение 24В
· Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 5012 – входное напряжение 24В
· Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 3012 – входное напряжение 24В

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Приборы должны соответствовать паспортам завода-изготовителя

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	· Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 3014 – 2 шт.
· Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 5014 – 24 шт.
· Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 5012 – 2 шт.
· Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 3012 – 5 шт.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Заводская маркировка с обозначением марки прибора и наименования предприятия-изготовителя, а так же выдается свидетельство о калибровке и аттестации по установленной законодательством форме.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковку проводить в тару предприятия-изготовителя

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	· Паспорт изделия.

· Товарная накладная и счет-фактура.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	· Паспорт изделия.

· Товарная накладная и счет-фактура.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Упаковка датчиков  должна обеспечивать транспортировку любым гражданским видом транспорта.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение в закрытом лабораторном помещении

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполняемые работы – 12 месяцев со дня проведения калибровки  и аттестации

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Калибровка и аттестация  средств измерений должна происходить на эталонном оборудовании, имеющем действующее свидетельство о поверке, в соответствии с утвержденными нормативными документами на методы и средства поверки.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	· Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 3014 – 2 шт.
· Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 5014 – 24 шт.
· Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 5012 – 2 шт.
· Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 3012 – 5 шт.
Срок выполнения работ в течение 90 дней со дня подписания договора


Бнятова Светлана Викторовна 

2-29-86 1 
БС 05.05.2015г.
