РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

заключение договора на поставку гамма - спектрометрического комплекса (AMETEK/ORTEC, США) с электроохлаждением  или аналога  для нужд филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Техническое задание

на поставку гамма - спектрометрического комплекса (AMETEK/ORTEC, США) с электроохлаждением или аналога для нужд филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Наименование поставляемого товара.

Гамма - спектрометрический комплекс (AMETEK/ORTEC, США) или аналог - 1 шт.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Гамма - спектрометрический комплекс (AMETEK/ORTEC, США) с детекторами серии GEM представляют собой коаксиальный детектор на основе кристалла из особо чистого германия (ОЧГ) p-типа и предназначены для спектроскопии гамма-излучений в широком диапазоне энергий. Детекторы серии GMX способны решать задачи гамма - спектроскопии с высоким разрешением и эффективностью..

Назначение:

- измерение и анализ сложных гамма - спектров радионуклидов в счетных образцах; измерения активности проб с расчетом эффективности для геометрий: точка, цилиндр, диск, сосуд Маринелли.

Свойства:

- Эффективность до 100%

- Широкий диапазон энергий регистрируемых гамма - квантов: от 40 кэВ до 10 МэВ

- Отличные временные характеристики детекторов

- Идеальны для гамма - спектроскопии в присутствии Комптоновского рассеяния

- Защита входного транзистора автоматическим отключением высокого напряжения

Технические характеристики:

- Коаксиальный детектор для измерения гамма-излучений на основе кристалла особо чистого германия Р - типа в разъемной с криостатом конфигурации: - относительная эффективность по линии 1332 кэВ - более 20%; - диапазон энергий регистрируемых гамма - квантов -  40 кэВ – 10 МэВ; - энергетическое разрешение по линии  1332 кэВ - лучше 1,85 кэВ; - энергетическое разрешение по линии  122 кэВ - лучше 0,85 кэВ; - отношение пик/комптон - > 50:1.

- Система электромеханического охлаждения детектора: наработка на отказ - более 50000 часов; размеры: 31.8×31.8×28 см; вес: 16.4 кг; энергопотребление: < 400 Вт.

- Цифровой многоканальный анализатор на 16К каналов:  цифровая система обработки и фильтрации входных сигналов с автоматической настройкой параметров электронного тракта;  связь с ПК через USB и компьютерный контроль всех функций;  цифровая стабилизация спектра из 16К каналов по двум пикам;  пропускная способность до 100000 имп/с.

Комплект поставки:

- Коаксиальный детектор для измерения гамма-излучений на основе кристалла особо чистого германия Р - типа в разъемной с криостатом конфигурации - GEM40P4.

- Система электромеханического охлаждения детектора - CFG-X-Cool-230.

- Система микропроцессорного управления питанием электроохладителя для обеспечения соблюдения стандартного термоцикла для германиевого детектора.

- Система профилактической откачки электроохладителя - X-COOL-PK-220.

- Цифровой многоканальный анализатор на 16К каналов - DSPEC-LF-POSGE.

- Низкофоновая защитная камера для полупроводниковых детекторов ОЧГ.

- Программное обеспечение для анализа сложных гамма - спектров - Spectraline GP Nuclide Master+.

- Cтационарный персональный компьютер (процессор Intel i5, DRAM 4 Гб, HDD 320 Гб, DVD-RW); - ЖК - монитор 19"; - лазерный принтер А4; - клавиатура; - оптическая мышь; - операционная система  Windows 7 pro).

- Источник бесперебойного питания для обеспечения не менее 1 часа автономной работы электромеханического охладителя в случае отключения электропитания - UPS 1500VA Smart APC.

- Требования к техническим характеристикам товара:

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

- Условия поставки: DDP (франко – склад Грузополучателя)

В общую сумму договора должны входить НДС, стоимость изготовления и доставка на склад  Грузополучателя, расходы на транспортировку, страхование, упаковку, экспедирование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары  и упаковки.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования к качеству товара:

Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации),  не является образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь  сертификат соответствия и готова к эксплуатации.

- Срок поставки, монтажа и наладки оборудования:

90 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, но не позднее 30.12.2011г.

- Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:

г. Хабаровск, ул. Шимановская, дом 1 А. Филиал «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

9. Начальная (максимальная) цена договора:

4 094 600 (четыре миллиона девяносто четыре тысячи шестьсот) рублей 00 коп., включая НДС, транспортные расходы, монтаж, пусконаладочные работы, инструктажи специалистов, первичные поверки.

10. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки в течение 5 банковских дней после предоставления документов о сертификации товаров, оформленных гарантийных талонов, счета, счета-фактуры, товарно-транспортной накладной.