                   Техническое задание 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки:  Сканирующая электронная система с термоэлектронным источником.
Санкт-Петербург 
2013. 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 
РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Настольный сканирующий электронный микроскоп Phenom G3 proX


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.




РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Основные области применения сканирующего электронного микроскопа:

· визуализация топографии поверхности (при регистрации вторичных электронов)

· фрактографические исследования структуры поверхности излома образцов (Шарпи, COD, ST и др.)

· карты распределения элементов на поверхности и в поверхностных слоях (при регистрации обратно рассеянных электронов, оже-электронов и рентгеновского излучения)

· исследования микроструктур и микротекстур




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Микроскоп предназначен для работы в условиях УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69,т.е. для работы в макроклиматических районах с умеренным климатом в лабораторных помещениях при температуре воздуха от 15 до 35С.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Режимы получения изображения: оптический и электронно-оптический.

Наличие встроенной оптической цветной цифровой навигационной камеры. Диапазон увеличений в оптическом режиме должен быть не менее 20-120х. Светлое и темное поле. Источник освещения при оптическом режиме: светоиндикаторный диод (СИД).

Диапазон увеличений в электронно-оптическом режиме должен быть не менее 80 – 100 000x. Цифровое масштабирование (зум) не менее 12x. Максимальное увеличение 100 000х должно достигаться без применения функции цифрового масштабирования (зума). Разрешение не хуже  17 нм.

Источник освещения при электронно-оптическом режиме: термоэлектронный источник из гексаборида церия CeB6  со временем жизни не менее 1500 часов. Источник должен легко заменяться и не требовать центровки.

Ускоряющее напряжение должно быть регулируемое 5 кВ, 10 кВ, 15 кВ.



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Уровень вакуума в держателе образцов не более 0,1-0,3 мбар. Оборудование должно обеспечивать высокую скорость работы. Время с момента загрузки образца до момента начала работы в оптическом режиме должно составлять не более 5 с; в электронно-оптическом режиме -  не более 30 секунд.

Предметный столик должен быть моторизованный, перемещение по оси X не менее 18 мм и по оси Y не менее 18 мм. Моторизованный предметный столик должен автоматически возвращаться в начальное центральное положение после окончания работы, а также перед началом работы на микроскопе.

Точная центровка элементов изображения должна достигаться за счет:

А) при низких увеличениях – перемещение столика;

Б) при высоких увеличениях - перемещение луча (beam shift).

Использование держателя для изучения токопроводящих залитых в смолу материалографических шлифов.

Использование держателя для исследования нетокопроводящих образцов без необходимости в их дополнительной пробоподготовке (напыление и т.п.) и дополнительной настройке прибора (переключение режимов ускоряющего напряжения, режимов вакуума и т.п.).



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Требования по надежности по ГОСТ 26291-84, ГОСТ 27.002-2009. 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Защитная дверца должна иметь специальные датчики и защитный замок для предотвращения ее открывания во время работы. Наличие стопора-ограничителя высоты загружаемых образцов.



	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Необходимо предусмотреть:

Возможность установки держателя для изучения образцов в температурном интервале не хуже -25°С до +50°С с контролем и регулировкой температуры (нагрев/охлаждение). 

Возможность установки держателя для изучения образцов диаметром до не менее 10 мм и длиной до не менее 100 мм с возможностью наклона и вращения образца. Угол наклона образца не хуже диапазона от -5° до +40°. Угол поворота образца в диапазоне не менее от +35° до - 35°.

Возможность установки моторизованного держателя с возможностью наклона и вращения образца. Угол наклона образца не хуже диапазона от -10° до +40°. Угол поворота образца должен быть непрерывным на 360° с шагом не менее 0,2°.

Возможность установки держателя для изучения нетокопроводящих залитых в смолу материалографических шлифов.

Возможность установки вставки для изучения поперечного сечения образцов максимальным размером не менее 15х25х10 мм. Специальный механизм крепления должен позволять фиксировать образцы без приклеивания, привинчивания или использования дополнительных инструментов и принадлежностей .

Возможность установки вставки для изучения образцов микроэлектроники для образцов размером в диапазоне не менее: от 10х10 мм до 19х19 мм, максимальной толщины не менее 1,5 мм. Уникальный механизм крепления должен обеспечивать фиксацию образца без приклеивания или контакта с поверхностью. 



	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Нет требований.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Источник питания – сеть переменного тока напряжением (220+_22) В,частотой (50+_1,0) Гц.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Система должна быть оснащена высокочувствительным четырёхсегментным детектором обратно рассеянных электронов. Детектор должен позволять работать в композиционном режиме и двух топографических режимах.

Комплекс должен быть оснащен EDS системой, обеспечивающей  превосходный качественный и точный элементный количественный анализ. Диапазон определяемых элементов должен быть от C (углерода) до Am(Америций).
Тип детектора должен быть SSD (безазотное охлаждение). Охлаждение Пельтье.

Энергетическое разрешение  не более 130  эВ. 

Многоканальный анализатор  не менее 2048 каналов.

Площадь  детектора не менее 25 мм2

Скорость счета на входе не менее 300 000 импульсов  в секунду.

Автоматическая индентификация пиков.

Система  элементного анализа должна быть полностью встроенной  в сканирующую электронную систему.
Разрешение изображения должно быть до не менее 2048 x 2048 пикселей. Изображение должно иметь форму квадрата.

Автофокус, авто яркость, авто контраст.

Формат изображения: JPEG, TIFF, BMP.

Разрешающая способность элементов изображения не хуже 1,2 нм при 2048 x 2048 пикселей.

Управление должно осуществляться через интерактивный сенсорный дисплей размером не менее 19", а также с помощью универсальной поворотной кнопки.

Наличие в программном обеспечении двух навигационных окон для легкой и удобной навигации по образцу. Одно навигационное окно должно отображать изображение в оптическом режиме, второе навигационное окно должно отображать изображение в электронно-оптическом режиме при минимальном увеличении.

Наличие окна архива изображений. Проведение линейных измерений на полученных изображениях.

Компьютер должен быть интегрирован в модуль получения изображений. Сохранение данных на флэш-карту памяти USB 2.0, сетевой диск, рабочий компьютер. Возможность подключения к сети Интернет.

Предустановленный программный пакет автоматизированных решений с набором специальных прикладных программ для получения панорамных изображений, для удаленного доступа к сканирующей электронной системе, для элементного анализа в точках; полная совместимость программного пакета автоматизированных решений с программным обеспечением модуля получения изображений (управление модулем получения изображений из специальных прикладных программ, сохранение масштабного фактора изображений и обрабатываемых в программном пакете автоматизированных решений).

Программное обеспечение для рентгеновского картирования. Рентгеновское картирование (в выделенной области) и определение элементного состава по линии.

Возможность установки специализированного программного обеспечения для измерения микро- и нановолокон, измерения шероховатости и получение трехмерных объектов, интерфейса для программирования..

	

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Электронный микроскоп должен включать: 

-модуль получения изображений со встроенным компьютером, 

-модуль для элементного анализа образцов

-сенсорный дисплей c диагональю не менее 19 дюймов, 

-универсальную поворотную кнопку,

-мембранный вакуумный насос,

-источник питания,

-мышь,

-флэш-карту памяти USB 2.0,

-стандартный держатель для образцов различной произвольной формы,

-держатель для нетокопроводящих образцов, для стандартного предметного столика;

-держатель образцов для залитых в смолу металлографических шлифов ;

-один стартовый набор расходных материалов.



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	На микроскопе должен быть награвирован его код, товарный знак предприятия-изготовителя и заводской номер.



	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Изделие поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность изделия на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.   




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В качестве сопроводительной документации поставляются:

паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации завода изготовителя на поставляемое изделие.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Нет требований.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Нет требований.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия стандартная 12 месяцев, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием гарантийного периода. 



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	   Заказчик должен иметь возможность обеспечения гарантийного и послегарантийного обслуживания поставляемого оборудования. Для обеспечения гарантийного и пост гарантийного обслуживания для Заказчика обязательно наличие сервисного центра.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Участник конкурса должен предоставить сертификат от производителя, дающий право сервисному специалисту поставщика проводить пуско-наладочные работы поставляемого оборудования.



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Меры безопасности при работе с микроскопом соответствуют мерам, принимаемым при эксплуатации установок напряжением выше 1000 В в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Корпус источника питания при работе с микроскопом должен быть заземлен.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь документы о сертификации товара, технический паспорт на русском языке или инструкцию по эксплуатации на русском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка продукции и проведение пуско-наладочных работ -  не позднее 20 декабря 2013г.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Сопроводительная и техническая документация должна быть на русском и английском языках.



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение и технический инструктаж персонала Заказчика проводится на территории Заказчика.



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


                  РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	30% после подписания договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.

60% после подписания накладной Торг-12.
10% после подписания Акта проведения пуско-наладочных работ.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ.


РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	Начальная (максимальная) цена: 7000000,40 руб.,т. ч. НДС 18%


Начальник отдела комплектующих изделий: _________________  /_________________/

Технический эксперт:__________________     /_________________/

