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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Расходомер кориолисовый массовый Promass 80A04 DN4 или эквивалент
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в раздел 4: Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели (подраздел 4.2) и Требования по надежности (подраздел 4.3).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	4213001



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Закупаемый товар будет эксплуатироваться  в рабочем состоянии:
В сухом помещении при температуре +10…+45ºС



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Использование кориолисового принципа измерения расхода.	
	1-трубная высокоточная измерительная система для малых расходов с условным проходом DN4.
	Технические характеристики:
- измеряемая среда – вода;
- массовый расход среды до 450 кг/ч;
- рабочее давление среды до 25 МПа;
- рабочая температура среды до 200ºС.
Материал измерительной трубы – нержавеющая сталь на высокое давление.
Подключение к процессу – cajon 4-VCO-4.  
Погрешность измерения – не более 0,15% от измеряемой величины, подтвержденная калибровкой.
Компактное исполнение.
Корпус из алюминия, класс защиты IP67.
Кабельные вводы М20×1,5.
Питание 85-260 VAC.
2-х строчный дисплей с фоновой подсветкой, клавиши управления.
Выходные сигналы: 4-20 мА HART, частотный выход.
Монтажный комплект DK8MS,  подключение к процессу – резьба NPTF 1/4", уплотнение – Kalrez.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Ударопрочность - в соответствии с IEC 68-2-31.
Виброустойчивость - ускорение до 1g, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6. 
Электромагнитная совместимость - в соответствии с IEC/EN 61326.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Закупаемый товар-1шт.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка завода изготовителя

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке.
Закупаемый товар поставляется в жесткой упаковке.
Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль. В соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 20 февраля 2015 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя.
Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1.
Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке оборудования комплект документации на русском языке должен включать в себя: техническое описание и инструкцию по эксплуатации, паспорт, Свидетельство о поверке на  закупаемый товар, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений», свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, текст документов на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика; сертификат калибровки, выданный заводом-изготовителем; копия методики о поверке, выданная заводом-изготовителем.





РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации закупаемого товара не менее 24 месяцев.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Закупаемый товар с номинальным диаметром, меньшим или равным DN 25, подпадают под статью 3(3) европейской директивы 97/23/EC (директива по оборудованию, работающему под давлением) и изготавливаются в соответствии с принятой инженерно-технической практикой.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено.



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Расходомер кориолисовый массовый Promass 80A04 DN4 или эквивалент-1шт.
Срок поставки: 20 февраля 2014г.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	№п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение 
	Предлагаемое участников запроса цен

	1
	Технические требования:
Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели.
Требования по надежности.
	Согласно подразделам 4.2., 4.3. раздела 4, технического задания
	



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	








Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.
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