ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку Детектора гамма-излучения GEM40P4-76 (или эквивалент) для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования для Филиала «Южный территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

1.2 Сведения о новизне

1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры

4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

4.3 Требования по надежности

4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования

4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

4.6  Требования к стабильности

4.7 Требования к электропитанию

4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике 4.9 Требование к комплектности

4.10 Требование к маркировке

4.11 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

- Коаксиальный детектор гамма-излучения - GEM40P4-76

1.2 Сведения о новизне

- Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованием технического задания), не является выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

1.3 Код ОКП

- 42 7600 Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Коаксиальный детектор для измерения гамма-излучения GEM40P4-76 предназначен для измерения энергетических спектров гамма-излучающих радионуклидов и рентгеновских излучателей, а также активности (удельной, объемной) гамма-излучающих радионуклидов в стационарных, полевых условиях, при экспрессном контроле окружающей среды и ядерной безопасности в филиале «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения длительной и надежной эксплуатации необходимо правильно выполнить установку детектора в спектрометр-радиометр цифровой портативный многоканальный гамма и рентгеновского излучения digiDART фирмы «Аметек», торговая марка «ORTEC», США с многоканальным анализатором digiDART-POSGE №10160733. Рабочие условия эксплуатации: - Температура окружающего воздуха, °С………от минус 10 до плюс 60 - Атмосферное давление, кПа…………………...от 84 до 106,7 - Относительная влажность воздуха, %...............от 30 до 80

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры

- размер измерительной головки детектора: диаметр 70 мм, длинна 262мм.

4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

- диапазон регистрируемых энергий фотонов от 40 до 3000 кэВ; - предел относительной погрешности характеристики преобразования (интегральная нелинейность) не более 0,025%; - энергетическое разрешение, кэВ: от 0,85 до 1,5 (на линии 122 кэВ); от 1,75 до 2,4 (на линии 1332 кэВ) - относительная эффективность регистрации в пике полного поглощения на линии 1332 кэВ (Со-60) от 10 до 150%; - максимальная входная статистическая загрузка не менее 1,0×105 с-1.

4.3 Требования по надежности

Средний ресурс до первого капитального ремонта - не менее 10000 ч, средний срок службы до первого капитального ремонта - не менее 6 лет.

4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования

Детектор должен быть установлен в спектрометр-радиометр цифровой портативный многоканальный гамма и рентгеновского излучения digiDART фирмы «Аметек», торговая марка «ORTEC», США с многоканальным анализатором digiDART-POSGE №10160733, настроен и готов к эксплуатации.

4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Перед установкой детектор должен пройти контрольные испытаниякачества, для исключения любых дефектов в материалах и (или) качестве изготовления. Конструкция и материалы покрытий должны обеспечивать возможность дезактивации средств измерений. Метод дезактивации должен быть указан в инструкции по эксплуатации.

4.6 Требования к стабильности

Стабильная эксплуатация, как в лабораторных условиях, так и в полевых.

4.7 Требования к электропитанию

Питание прибора: от встроенной батареи типа SONY NP-F960 напряжением, В………..7,2 от внешнего источника напряжением, В……………………………….12 максимально потребляемый ток, А……………………………………..1,25 потребляемая мощность, ВА…………………………………………….15

4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике

Установка детектора должна определяться в конструкторской документации, исходя из условия безопасности и надежности при эксплуатации. предел относительной погрешности характеристики преобразования (интегральная нелинейность) не более 0,025%;

4.9 Требование к комплектности

Комплектность поставляемого оборудования должна в полном объеме соответствовать со спецификацией заключенного договора на поставляемое оборудование.

4.10 Требование к маркировке

Маркировка товаров должна быть: - четкой и разборчивой, выделяться или размешаться на фоне, контрастном по отношению к цвету упаковки (изделия); - устойчивой к воздействию климатических факторов; - сохраняться в течение всего допустимого срока использования товара; - достаточной для обеспечения безопасного обращения с товарами Маркировка должна содержать следующую информацию: - наименование товара; - наименование страны, производителя, его адрес; -назначение (область использования); - основные свойства и характеристики; - правила и условия эффективного и безопасного использования; - обозначение нормативно-технического документа, на основании которого произведен товар; - информация о подтверждении соответствия. - данные по хранению оборудования, транспортированию и погрузочно-разгрузочным работам:

4.11 Требования к упаковке

Материалы и вещества, применяемые для упаковки и консервации оборудования, должны быть безопасными для людей. Упаковка спектрометра-радиометра, производится согласно требованиям категории КУ3 по ГОСТ23170-78. Внутренняя упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 9.014-78 для группы III вариант защиты В3-0, вариант упаковки ВУ-5. Упаковка должна производиться в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от + 15 до + 40 °С и относительной влажностью воздуха до 80 % при +20 °С и содержанием в воздухе коррозионных агентов, не превышающих установленного для атмосферы типа I ГОСТ 15150-69

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному Договоре, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение №1 к Договору). Отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика. За 5 (Пять) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов). Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (оборудования) Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки по адресу указанном в договоре. Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным, Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества несет Поставщик. По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установленной в Приложении к Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.), а также свидетельства о поверке; б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке; в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода; г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); д) акт приема-передачи Товара (оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Должны выполняться требования безопасности при транспортировании, погрузке-разгрузке, хранении и установке оборудования, указанные на маркировке, в эксплуатационной и сопроводительной документации на оборудование. - Материалы и вещества, применяемые для упаковки и консервации оборудования, должны быть безопасными для людей. - Погрузка, разгрузка, транспортирование и складирование оборудования должны проводиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, навыки и опыт работы, допуск которого к работе с оборудованием определен соответствующими документами.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Спектрометр-радиометр с установленным детектором до введения в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом и вентилируемом складе: - в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40С и относительной влажности до 80% при +25С; - без упаковки в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от +10 до +35С и относительной влажности до 80% при +25С. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на спектрометр. Расположение упаковок на складах и в хранилищах должно обеспечивать свободный доступ к ним. Расстояние между стенами, полом складов и хранилищ и оборудованием должно быть не менее 100 мм. Расстояние между отопительными устройствами складов и хранилищ и оборудованием должно быть не менее 0,5 м.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Изготовитель должен гарантировать соответствие детектора требованиям ГОСТ 27451-87 "Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия" при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок эксплуатации устанавливают должен быть не менее 18 мес с момента ввода спектрометра-радиометра в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Капитальный ремонт и (или) модернизацию оборудования может проводить только организация, зарегистрированная в соответствии с законодательством РФ на ее территории как юридическое или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя. После проведения работ по капитальному ремонту и (или) модернизации оборудования на оборудование должна быть установлена табличка с указанием организации, проводившей капитальный ремонт и (или) модернизацию, вида работ и года их проведения. В случае изменения конструкции оборудования и (или) функциональных возможностей при его ремонте (установке новых деталей и узлов, изменении электрооборудования и т.д.) для данного оборудования должно быть разработано новое руководство по эксплуатации с учетом внесенных изменений. После проведения работ по капитальному ремонту и (или) модернизации оборудования проверка соответствия требованиям безопасности согласно настоящему регламенту должна быть проведена с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

1. Техническое обслуживание оборудования должны производиться обслуживающим персоналом, имеющим необходимую квалификацию, навыки и опыт работы и допущенным к работе в соответствии с действующим порядком. 2. Техническое обслуживание оборудования не должны нарушать работу устройств и механизмов в оборудовании, реализующих меры защиты от соответствующих видов опасностей. 3. Техническое обслуживание оборудования должны производиться в соответствии с требованиями, приведенными в эксплуатационной документации и общими требованиями по техническому обслуживанию оборудования. 4. После проведения работ по текущему ремонту отдельных узлов оборудования они должны быть документировано проверены на соответствие требованиям безопасности согласно настоящему регламенту лицом, владеющим и (или) эксплуатирующим данное оборудование.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие спектрометра-радиометра на окружающую среду не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами (ГОСТ Р ИСО 14001-98. «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению»).

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током спектрометр должен соответствовать классу III ГОСТ 12.2.007.0-75. При эксплуатации и техническом обслуживании спектрометра необходимо выполнение требований, изложенных в СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» и инструкций по безопасности, действующих на предприятии

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование должно быть снабжено эксплуатационной и сопроводительной документацией, содержащей описание основных характеристик оборудования. Эксплуатационная и сопроводительная документация на оборудование должна содержать информацию о влияющих на безопасность оборудования его характеристик и свойств.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предприятие производитель и (или) поставщик оборудования берет на себя полное техническое сопровождение оборудование в течении всего срока эксплуатации

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Детектор должен быть установлен в спектрометр-радиометр цифровой портативный многоканальный гамма и рентгеновского излучения digiDART фирмы «Аметек», торговая марка «ORTEC», США с многоканальным анализатором digiDART-POSGE №10160733, настроен и готов к эксплуатации.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки не позднее 30.12.2013г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информационная продукция входящая в комплект оборудования при передачи заказчику должна быть на русском языке в бумажном и при наличии в электронном виде.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Должен быть проведен инструктаж специалистов Лаборатории радиационного контроля Филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» после пуска и наладки прибора на базе ЛРК Филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по эксплуатации и технике безопасности использования оборудования

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |