Не секретно
Техническое задание на поставку 

стандартного оборудования
Предмет закупки:
«Измерительная лазерная система на базе лазерного трекера»
Санкт-Петербург 

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надёжности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
Подраздел 4.9. Требования к комплектности
Подраздел 4.10. Требования к маркировке
Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 
РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Измерительная лазерная система на базе лазерного трекера

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц, выпуска не ранее 2014 года.

	Подраздел 1.2 Код ОКП

	394330


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Измерительный комплекс применяется для контроля геометрических параметров отклонения формы и взаимного расположения элементов пространственных изделий, изготавливаемых в рамках проекта ИТЭР.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	3.1 Температура окружающего воздуха от -15°C до +50°C.
3.2 Временной градиент температуры не более 5 ˚С/ч.
3.3 Относительная влажность не более 90 % без конденсата.
3.4 Освещённость не нормирована
3.5 Высота от -700м до 2450м от уровня моря.
3.6 Электропитания 220 ± 10% , 50 ± 3 Гц.
3.7 Оборудование будет располагаться в корпусе 7, в помещении 2а, категория пожаро-взрывобезопасности В-2 в соответствии с П-IIA (ПУЭ).


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Габаритные размеры:

Головная часть прибора не более 280x554 мм;
Контроллер не более 282x180x280 мм;
Масса головной части прибора не более 19,5 кг;
Масса контроллера не более 5,2 кг;
Поддерживаемое напряжение сети должно быть 220 ± 10%, 50 ± 3 Гц.
Максимальная потребляемая мощность 0,6 кВ/ч

	Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	4.2.1 Измерение расстояний:
Диапазон

Рабочая зона по горизонтали не менее 360°;

Рабочая зона по вертикали не менее 125°;

Минимальное расстояние до цели от 0м;

Рабочий диапазон:

- не менее 55 м со специальными целями;

- не менее 40м со стандартными целями 1,5" дюйма и 7/8" дюйма;

- не менее 30м со стандартными целями 1/2" дюйма;

4.2.1.1 Принцип измерения: 
- Подвижной Системой Измерения Дистанции (Agile Absolute Distance Meter) - aADM.
Координаты цели определяются путем измерения двух углов и радиального расстояния до цели. Система должна позволять определять координаты цели в условной системе координат как в статике так и в динамике.

4.2.1.2 Характеристики системы измерения расстояний в режиме aADM:

- Разрешение не менее 0,5мкм;

- Mаксимальная частота измерений не менее 1 000 измеренных точек в секунду (с возможностью оператором самостоятельно задавать частоту измерений);

- Погрешность не более ±8мкм + 0,4 мкм/м;

- Параметр R0 не более ±8 мкм;
4.2.1.3 Характеристики системы измерения углов.

- Угловая точность не более ±10мкм + 2,5 мкм/м;

- Максимальная угловая скорость отслеживания цели не менее 180°/сек;

4.2.1.4. Характеристики измерения расстояний в режиме интерферометра.

- Разрешение не менее 0,158 мкм;

- Погрешность не более ±2 мкм + 0,4 мкм/м;

- Макс. скорость луча не менее 4м/сек;



	Подраздел 4.3 Требования по надёжности

	4.3.1 Приобретаемое в соответствии с настоящим техническим заданием оборудование должно сохранять работоспособность в течение всего времени эксплуатации.

4.3.2 Межповерочный и межсервисный интервалы измерительной станции должны составлять не меньше одного года.

	Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования
4.4.1. Конструкция трекера:
- измерительная головка трекера с прецизионным лазерным дальномером (ADM) и лазерным интерферометром с общим оптическим трактом, ориентированным вдоль вертикальной оси вращения измерительной головки; сервоприводами, угломерным устройством и поворотным зеркалом, электронным уровнем;

- регулируемое основание с базовой плитой и быстрозажимным кронштейном для крепления трекера;

- внешний контроллер со встроенной метеостанцией;
- комплект целей (отражателей);
- устройства для установки трекера (тренога, магнитное основание);

- ноутбук;

	

	Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материалы деталей и комплектующих изделий, применяемые в приобретаемом оборудовании, должны отвечать следующим требованиям:
- быть устойчивыми к коррозии и иметь защиту от коррозии;

- быть безопасными для пользователя, не токсичными.

	Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	4.6.1 Измерительный комплекс предназначен для работы в условиях цеха, в том числе и на открытом воздухе. Степень защиты IP 54. 


	Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

	Напряжение сети 220 ± 10%, 50 ± 3 Гц.

	Подраздел 4.8 Требования к мобильной координатно-измерительной системе и Программному обеспечению

	4.8.1 Измерения расстояний в режиме аАDM и в режиме интерферометра;
4.8.2 Возможность программного соединения с мобильными координатно-измерительными системами типа "рука" или трекер и работы в одной измерительной сессии совместно (единовременно) в одной ситеме координат с предоставлением единого протокола;
4.8.3 Возможность отслеживания и фиксирования в реальном времени координаты точки контакта цели с поверхностью в предварительно заданной системе координат;
4.8.4 Измерение геометрических параметров деталей как с использование CAD моделей так и без использования CAD моделей способом построения стандартных геометрических элементов (прямые измерения);
4.8.5 Измерение сложных криволинейных поверхностей;

4.8.6 Измерительная система должна позволять производить сбор облака точек с геометрических элементов и криволинейных поверхностей контактным методом со скоростью до 1000 точек в секунду;

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Комплект поставки:
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
1.
Мобильная координатно-измерительная система трекер со встроенным интерферометром в комплекте:
лазерный трекер с измерительной головкой;
интерферометр;
контроллер; 

встроенный уровень;

встроенная в контроллер метеостанция с датчиком;

комплект кабелей;

комплект установочных дисков с файлами;

ящики для хранения и перевозки;

калибровочный штатив;

сферический отражатель SMR диаметром 1,5 дюйма;                                                                                                                     пульт для дистанционного управления RF;                  небьющийся сферический отражатель диаметром 1,5;    
инструкция;

копия свидетельства о прохождении испытания типа;

копия сертификата о внесении в реестр;

копия методики поверки;     

комп.
1
1.1
Единое программное обеспечение для оценки параметров формы и взаимного расположения геометрических элементов, в том числе и сложных криволинейных поверхностей
комп.
1
1.2
Персональный компьютер с характеристиками не ниже: 
Диагональ дисплея не менее 15";

Разрешение дисплея не менее 2880x1620;

Процессор Intel Core 17;

Видеокарта NVIDIA Quadro K2100M;

Объем RAM не менее16384Mb ;
шт.
1
1.3
Мобильная тренога
шт.
1
1.4
Магнитное основание
шт.
1
1.5
Набор аксессуаров для работы с целями
шт.
1
1.6
Свидетельство о поверке трекера
шт.
1
1.7

Базовый тренинг по работе с оборудованием и программным обеспечением
шт.
1


	4.10 Требования к маркировке

	Маркировка оборудования и его отдельных частей должна содержать:
- товарный знак и наименование предприятия изготовителя.

	4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать сохранность спецоборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка оборудования по количеству, качеству и комплектности будет осуществляться Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним. Поставщик при поставке и передаче измерительной системы  Заказчику обязан провести сборку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплантацию. Поставщик должен провести технический инструктаж и обучение специалистов Заказчика.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировка оборудования может осуществляться любым видом транспорта.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1 При временном хранении измерительной системы и её индивидуальных компонент необходимо соблюдать следующее:

7.1.1 Хранилище должно быть достаточно большим для того, чтобы никакие части не перекрывали друг друга.

7.1.2 Хранилище должно быть сухим. Максимальная допустимая относительная влажность  85%.
7.1.3 Температура хранения от +10°С до  +50°C.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации измерительной системы должен составлять не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Составные части измерительной системы должны быть продуктами серийного производства завода изготовителя и должны подлежать замене в случае необходимости. Ремонт должен осуществлять поставщик по отдельному  договору (в случае истечения гарантийного периода).


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	10.1 Поставщик должен обеспечить возможность послегарантийного обслуживания оборудования по дополнительному договору.
10.2. Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных производителем оборудования.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Нет требований.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Измерительная система должна соответствовать требованиям безопасности, указанным в документации производителем оборудования. Измерительная система должна быть оснащена кнопкой аварийного останова.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Оборудование должно быть включено в госреестр средств измерений РФ.

Оборудование должно иметь оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода. 
Оборудование должно иметь следующие свидетельства и сертификаты:
- заводской сертификат калибровки измерительной системы;

- свидетельство о поверке;


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	14.1 Наличие системы удалённой диагностики и наладки оборудования поставщиком.
14.2 Поставщик обязуется в течение трёх дней с момента возникновения неполадки оборудования принять запрос Покупателя в работу и провести удалённую диагностику измерительной системы. В случае невозможности удалённого устранения неполадок Поставщик обязуется в течение недели направить технического специалиста к Покупателю.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Поставляемый измерительный комплекс удовлетворять следующим требованиям:
15.1 Поставку оборудования может осуществлять только официальный представитель завода-изготовителя в РФ. Поставщик должен иметь собственную сервисную службу, обеспечивающую монтаж, техническое обслуживание, поверку, ввод в эксплуатацию оборудования, технический

 инструктаж и поддержку специалистов заказчика.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка оборудования в количестве 1 шт. Срок поставки не позднее 17.11.2014 года. Пуско-наладка должна осуществляться в течение 2-х недель с момента подписания накладной ТОРГ-12 при условии готовности помещения и персонала заказчика.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Документация предоставляется на бумажном и электронном носителе на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Технический инструктаж должен быть проведен специалистом, аттестованным заводом-изготовителем.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение 
	Расшифровка совращения

	1
	ИТЭР
	Международный термоядерный экспериментальный реактор

	2
	ПО
	Программное обеспечение


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания  договора и  

        предоставления обеспечения возврата аванса.

40% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.
10% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Акта проведения пуско-наладочных работ.



РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641,                        Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3,  ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ.


