Приложение № 1

                                                                           к  контракту    

№ __________________________

от «___» _____________ 2012 г.  
	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Первый заместитель директора по науке ОАО «ВНИИХТ»



	  _____________

 «__»__________2012 г.

М.П.
	_____________  В.И. Никонов

 «__»__________2012 г.

М.П.


Номер ведомственной

регистрации _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательской работы:
«Проведение термо и виброиспытаний уран-оксидных покрытий электродов камер деления с использованием специализированного стенда »
Москва, 2012 г.



1 Цель и задачи проведения НИР


1.1 Цель работы:

Создание и пуск в эксплуатацию на производственной базе ОАО «ВНИИХТ» специализированного стенда для проведения испытаний по определению и проведение испытаний для определения вибрационной и термической стойкости электродов камер деления (ЭКД) на соответствие требованиям к закрытым источникам ионизирующего излучения по ГОСТ 25504-82.

 Работа включает в себя создание приборной, аппаратурной и программной базы для проведения приёмосдаточных испытаний электродов камер деления (ЭКД).
1.2 Основные задачи

1.2.1 Определение резонансных частот плоских и трубчатых ЭКД для случая штатной установки.

1.2.2 Создание испытательных стендов для определения стойкости уран-оксидных покрытий плоских и трубчатых ЭКД к температурному воздействию по 3-4 классу прочности и стойкости к вибрационному воздействию по 3 классу прочности в соответствии с  ГОСТ Р 52241.
1.2.3 Создание программного продукта, обеспечивающего проведение испытаний по п.1.2.2 в полуавтоматическом режиме, учёт полученной  информации для каждого ЭКД в базе данных.

1.2.4 Разработка  паспортов, руководств по эксплуатации стендов и программного обеспечения, методических рекомендаций по проведению испытаний, инструкций по технике безопасности, иной необходимой документации.

1.2.5 Разработка программы и методики испытаний.

1.2.6 Монтаж и наладка комплекса испытательных стендов на территории промплощадки ОАО «ВНИИХТ», пробный пуск в эксплуатацию с проведением испытаний опытной партии ЭКД.
1.2.7 Проведение испытаний ЭКД на прочность согласно классу (3-4)1131 по ГОСТ Р 52241


2 Общее описание НИР
Камеры деления применяются для внутриреакторных измерений потоков нейтронов, соответственно, ЭКД, входящие в их состав, эксплуатируются в условиях интенсивных вибровоздействий, возникающих за счёт прокачки теплоносителя под высоким давлением. Также опасность разрушения уран-оксидного покрытий существует при возникновении нештатной ситуации при транспортировке и хранении ЭКД – пожаре. Из этого следует необходимость проверки ЭКД на стойкость к термическому воздействию. Нормативная документация, регламентирующая правила приемки, транспортировки и хранения для ЭКД отсутствует, в связи с чем целесообразно рассматривать ЭКД как закрытый источник ионизирующего излучения (согласно РМГ 78-2005 «радионуклидный закрытый источник: радионуклидный источник, конструкция которого гарантирует отсутствие загрязнения окружающей среды и оборудования при использовании его в предусмотренных условиях эксплуатации»). Тогда для проведения испытаний ЭКД необходимо руководствоваться ГОСТ Р 52241 «Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Классы прочности и методы испытаний». 


3 Основное содержание работы

3.1. Разработка и изготовление испытательных стендов для определения стойкости плоских и трубчатых электродов камер деления к температурному воздействию по (3-4) классу прочности и стойкости к вибрационному воздействию по 3 классу прочности в соответствии с  ГОСТ Р 52241.

3.2. Создание программного продукта, обеспечивающего проведение испытаний по п.3.1 в полуавтоматическом режиме, и обеспечивающего учёт полученной информации для каждого изделия в базе данных.

3.3. Разработка документации, в т.ч.: паспорта, руководства по эксплуатации стенда и программного обеспечения, методических рекомендаций по проведению измерений, инструкции по технике безопасности, программы и методики испытаний на стенде и пр.

3.4. Проведение испытаний уран-оксидных покрытий ЭКД на изготовленном комплексе, выработка рекомендаций по повышению стойкости покрытий к указанным воздействиям.


4 Основные требования к выполнению работы

4.1. Требования к содержанию работы:

4.1.1. По окончании работы на основании проведённых испытаний должны быть даны рекомендации по повышению стойкости уран-оксидных покрытий ЭКД к рассматриваемым воздействиям.

4.1.2. В ходе работы должен быть создан специальный комплекс стендов для проведения испытаний ЭКД согласно ГОСТ Р 54421, в области термо- и виброиспытаний.
4.2. Конструктивные требования:

4.2.1. В состав комплекса должны входить: испытательные стенды для определения стойкости плоских и трубчатых электродов камер деления к температурному воздействию и стойкости к вибрационному воздействию в соответствии с  ГОСТ Р 52241; модуль дистанционного управления; набор программного обеспечения для проведения компьютерной обработки результатов измерений.

4.2.2. Комплекс должен располагаться на промышленной площадке ОАО «ВНИИХТ»
4.3. Требования к безопасности:

4.3.1. Комплекс стендов должен обеспечивать проведение испытаний и удаление РАО в соответствии с требованиями и нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09). Под РАО подразумеваются отделённые от подложки соединения урана в твёрдой форме или в растворе.

4.3.2. Должно быть обеспечено удобство дезактивации оборудования стендов

5 Квалификационные требования

5.1 Исполнитель должен обладать опытом выполнения работ по теоретическим и экспериментальным исследованиям при разработке устройств детектирования ионизирующих излучений.

5.2 Исполнитель имеет высококвалифицированный персонал, владеющий методиками разработки устройств детектирования ионизирующих излучений.

5.3 Исполнитель имеет публикации (не менее 25) по теме исследований в российских и зарубежных научных изданиях.
6 Перечень этапов, их содержание и сроки выполнения

	№ этапа
	Наименование основных этапов работ
	Срок выполнения работы
	Стоимость этапа, млн.руб.

	1


	Анализ существующих методов, выбор и обоснование выбора метода контроля термо и вибропрочности ЭКД, разработка эскизных проектов испытательных стендов
	Со дня заключения контракта до 20.07.2012г.
	

	
	1.1 Определение резонансных частот плоских и трубчатых ЭКД для проведения виброиспытаний
1.2 Разработка методов контроля целостности уран оксидных покрытий после проведения испытаний
1.3 Разработка эскизных проектов испытательных стендов
	
	

	2


	Создание комплекса испытательных стендов и проведение испытаний ЭКД на термо и вибростойкость
	21.07.2012г.-

10.11.2012г.
	

	
	2.1 Создание комплекса стендов, обеспечивающего проведение испытаний ЭКД по ГОСТ Р 54421 
2.2 Разработка метода аттестации экспериментальных стендов
2.3 Создание программного продукта, обеспечивающего проведение испытаний

2.4 Монтаж и наладка стендов на промплощадке ОАО «ВНИИХТ» 

2.5 Разработка документации, в т.ч.: паспортов, руководств по эксплуатации стендов и программного обеспечения, методических рекомендаций по проведению измерений, инструкции по технике безопасности

2.6 Проведение испытаний основной партии ЭКД
2.7 Выработка рекомендаций по повышению термической и вибростойкости уран-оксидных покрытий ЭКД
	
	

	ИТОГО
	4,366



7 Ожидаемые результаты работы

- Результаты термо- и виброиспытаний уран-оксидных покрытий ЭКД
- Рекомендации по повышению стойкости уран-оксидных покрытий ЭКД к рассматриваемым воздействиям
- Стенд, программа и методика испытаний уран-оксидных покрытий ЭКД
8 Порядок сдачи-приемки работы, включая назначение приемочной комиссии и экспертизы, состав документов, представляемых по окончании работы

Работа принимается комиссией, назначаемой Заказчиком с участием Исполнителя.

По окончании работы (этапов) Заказчику представляются материалы: 
- акты сдачи-приемки НИР по этапам контракта;

- отчеты (промежуточный и заключительный);

- КД на эскизный проект;

- протокол испытаний по определению резонансных частот ЭКД
- протоколы климатических и виброиспытаний ЭКД 

- программа и методика испытаний ЭКД;
- рекомендации по повышению стойкости уран-оксидных покрытий к термическому и вибровоздействию;
- акты сдачи-приемки работы.

- документация по эксплуатации стендов
- документация на ПО

- инструкции по технике безопасности и охране труда

- акты приёмки в эксплуатацию стендов. 

	От Исполнителя


	От Заказчика

	
	Заместитель директора по ИР и ИТ 

___________________ Д.Ф. Колегов



	
	Руководитель Проектного офиса №4

___________________  В.А. Ребриков
Начальник лаб. ВП-4

___________________ П.Б. Басков



	
	Начальник НТО

___________________Л.Г. Соловьева




Приложение № 2

                                                                к  контракту

№ _________________________

от «___» ____________ 2012 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение научно-исследовательской работы:
«Изотопная функционализация, испытания и исследования гибридных стекольных, оптико-волоконных детектирующих и радиационно-стойких материалов в условиях высокоинтенсивных гамма-нейтронных полей»

	№ этапа
	Наименование этапа и его содержание
	Результат работы
	Срок исполнения
	Стоимость (млн. руб.)

	
	
	
	начало
	окончание
	

	1
	Анализ существующих методов, выбор и обоснование выбора метода контроля термо и вибропрочности ЭКД, разработка эскизных проектов испытательных стендов
	Акт сдачи-приемки этапа № 1;

Отчет о НИР (промежуточный), включая:

- КД на эскизный проект;
- Протокол испытаний по определению резонансных частот ЭКД
	Дата подписания контракта 
	20.07.2012г.
	

	
	1.1 Определение резонансных частот плоских и трубчатых ЭКД для проведения виброиспытаний

1.2 Разработка методов контроля целостности уран оксидных покрытий после проведения испытаний

1.3 Разработка эскизных проектов испытательных стендов
	
	
	

	2
	Создание комплекса испытательных стендов и проведение испытаний ЭКД на термо и вибростойкость
	Акт сдачи-приемки НИР;

Отчет о работе (заключительный), включая:

- Протокол термо и виброиспытаний ЭКД;    

- Программу и методику испытаний;

- Программу аттестации комплекса стендов;

- Рекомендации по повышению стойкости уран-оксидных покрытий к термическому и вибровоздействию;

- КД на испытательный комплекс
- Документацию на ПО

- Инструкции по технике безопасности и охране труда

- Акты приёмки в эксплуатацию стендов 


	21.07.2012г.
	10.11.2012г.
	

	
	2.1 Создание комплекса стендов, обеспечивающего проведение испытаний ЭКД по ГОСТ Р 54421
2.2 Разработка метода аттестации экспериментального комплекса стендов
2.3 Создание программного продукта, обеспечивающего проведение испытаний

2.4 Монтаж и наладка стендов на промплощадке ОАО «ВНИИХТ» 

2.5 Разработка документации, в т.ч.: паспортов, руководств по эксплуатации стендов и программного обеспечения, методических рекомендаций по проведению измерений, инструкций по технике безопасности

2.6 Проведение испытаний основной партии ЭКД

2.7 Выработка рекомендаций по повышению термической и вибростойкости уран-оксидных покрытий ЭКД
	
	
	

	ИТОГО
	4,366


	Исполнитель
	Заказчик

	
	Первый заместитель директора

 по науке ОАО «ВНИИХТ»



	_______________ 

«__»__________2012 г.

М.П.
	_______________ В.И. Никонов

«__»__________2012 г.

М.П.


2

