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Общие характеристики для датчиков давления серии 150:

Технические характеристики

1. Измеряемые среды: жидкости (в т.ч. нефтепродукты), пар, газ, газовые смеси
2. Выходные сигналы 4-20 мА с HART протоколом
3. Основная приведенная погрешность ±0,075% (±0,2% для датчиков с кодом РА)
4. Диапазон температур окружающей среды от -40 до 85С
5. Перенастройка диапазона до 100:1
6. Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 лет
7. Межповерочный интервал не менее 4 лет
8. Должны быть внесены в Госреестр средств измерений
9. Наличие электронного демпфирования выходного сигнала (значение времени демпфирования 0,5 с)
10. Время готовности датчика, измеряемое ка время от включения питания датчика до установления аналогового выходного сигнала не более 2с при минимальном установленном времени демпфирования
11. Нестабильность начального значения выходного сигнала за год эксплуатации не должно превышать предела допускаемой основной приведенной погрешности при изменении температуры окружающей среды (23±20)С для нормальных климатических условий
12. Нестабильность характеристики выходного сигнала за 3 года эксплуатации не должна превышать  предела допускаемой основной приведенной погрешности при изменении температуры окружающей среды от -40 до 80С при нормальных климатических условиях


Эксплуатационные характеристики:

1. Датчики должны быть устойчивы к воздействию атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (ГОСТ 12997)
2. Датчики, в том числе с установленными ЖКИ должны быть устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне от -40 до+80С. 
3. Датчики должны быть устойчивы к воздействию относительной влажности окружающего воздуха 100% при температуре 35С и более низких температурах с конденсацией влаги.
4. Степень защиты от воздействия пыли и воды IP66 по ГОСТ 14254
5. Дополнительная погрешность от воздействия внешнего магнитного поля напряженностью 400А/м не должна превышать ±0,1 от диапазона изменений выходного сигнала.
6. Датчики должны иметь встроенный блок защиты от переходных процессов в линии связи, вызванных разрядами молний, работой сварочного оборудования
7. Датчики должны соответствовать нормам помехоэмиссии, установленным для класса Б в соответствии с ГОСТ Р 51318.22
8. Настройка датчиков должна осуществляться с помощью встроенного ЖКИ с клавиатурой (или с помощью коммуникатора – для датчиков с кодом МА)

Надежность датчиков давления:

1. Средний срок службы датчиков не менее 12 лет.
2. Средняя наработка датчика на отказ не менее 150 000 ч.


Общие характеристики для датчиков давления серии 55:

Технические характеристики

1. Измеряемые среды: жидкости, пар, газ (в т.ч. газообразный кислород)
2. Выходные сигналы 4-20 мА
3. Основная приведенная погрешность ±0,5%
4. Потребляемая мощность не более 1 Вт
5. Масса не более 0,6 кг.
6. Диапазон температур окружающей среды от -40 до 70С
7. Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 лет
8. Межповерочный интервал не менее 3 лет
9. Должны быть внесены в Госреестр средств измерений


Эксплуатационные характеристики:

1. Датчики должны быть устойчивы к воздействию атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (ГОСТ 12997)
2. Датчики должны быть устойчивы к воздействию относительной влажности окружающего воздуха 95±3% при температуре 35С и более низких температурах без конденсациии влаги.
3. Степень защиты от воздействия пыли и воды – IP65 по ГОСТ 14254
4. Датчики должны выдерживать воздействие перегрузки испытательным давлением в 1,25 раза больше верхнего предела измерений (без изменения характеристик после воздействия)

Надежность датчиков:

1. Средний срок службы датчиков не менее 12 лет.
2. Средняя наработка датчика на отказ не менее 150 000 ч

.

Общие характеристики для клапанных блоков:

1. Рабочая среда: жидкость, пар, газ
2. Давление рабочей среды до 68МПа
3. Температура рабочей среды от -55 до 400С
4. Температура окружающего воздуха при эксплуатации от -55 до 85С


Общие характеристики для термопреобразователей серии 206:

1. Термопреобразователи сопротивления платиновые
2. Измерение температуры жидких и газообразных химически неагрессивных сред, а также агрессивных, не разрушающих материал защитной арматуры
3. Степень защиты от воздействия пыли и воды: IP65 по ГОСТ 14254
4. Периодичность поверки – не реже одного раза в 2 года, методика поверки – в соответствии с ГОСТ 8.461
5. Средний срок службы не менее 5 лет
6. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
7. Должны быть внесены в Госреестр средств измерений
8. Материал соединительной головки – алюминиевый сплав.
9. НСХ: 100П
10. Необходимо наличие госповерки

Общие характеристики для термопреобразователей серии 204:

1. Термопреобразователи сопротивления медные
2. Измерение температуры воздуха в различных помещениях
3. Степень защиты от воздействия пыли и воды: IP65 по ГОСТ 14254
4. Периодичность поверки – не реже одного раза в 2 года, методика поверки – в соответствии с ГОСТ 8.461
5. Средний срок службы не менее 5 лет
6. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
7. Должны быть внесены в Госреестр средств измерений
8. Материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т.
9. НСХ: 100М
10. Показатель тепловой инерции – не более 20с
11. Необходимо наличие госповерки

Общие характеристики для термопреобразователей серии 274:

1. Аналоговый цифровой преобразователь температуры
2. Измерение температуры нейтральных и агрессивных сред, по отношению к которым материал защитной арматуры является коррозионностойким
3. Степень защиты от воздействия пыли и воды: IP65 по ГОСТ 14254
4. Виброустойчивость – группа исполнения V1 по ГОСТ 12997
5. Напряжение питания от 18 до 42В постоянного тока
6. Потребляемая мощность не более 0,9 Вт
7. Материал головки – полиамид Технамид А-СВ-Л
8. Периодичность поверки – не реже одного раза в 4 года
9. Средний срок службы не менее 5 лет
10. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
11. Должны быть внесены в Госреестр средств измерений
12. Материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т.
13. Необходимо наличие госповерки 

Общие характеристики для блоков питания:

1. Предназначение – преобразование сетевого напряжения 220В в стабилизированное напряжение 24 (36) В.
2. Необходимо, чтобы каналы БП были гальванически развязаны
3. Каждый канал должен иметь схему электронной защиты от перегрузок и коротких замыканий
4. Наличие светодиодной индикации включения БП по каждому каналу
5. БП для монтажа на DIN-рейку должны быть выполнены в Евростандарте DIN 43700
6. Степень защиты от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254: IP30 (для щитового монтажа), IP20 (для монтажа на рейке DIN)
7. Класс стабилизации выходного напряжения – 0,2
8. Пульсация выходного напряжения не более ±0,1% от номинального значения напряжения
9. Электрическая изоляция между выходными цепями и клеммой защитного заземления не более 20Мом при напряжении 100 В
10. Климатическое исполнение УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150
11. Средний срок службы не менее 12 лет
12. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию


	№
п/п
	Наименование, комплектация товара (выполняемых работ, оказываемых услуг),
торговая марка производителя, страна изготовления, зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым соответствует товар

	Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара.
Описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг)


	1
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
150TG2(0-6 КГС/СМ2) 2G 2 1 А М5 2F 2 SC2 С1

	Стандартный диапазон измерений от -101,3 до 1000кПа
Диапазон перенастройки датчика от 20 до 1000кПа (Предельно допускаемое рабочее избыточное давление 10МПа)
TG – Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения)
2- Стандартный диапазон измерений от -101,3 до 1000кПа
(0-6кгс/см2) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе) 
2G – технологическое соединение – М20х1,5
2 – материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой – нерж. сталь 316 
1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло
A – выходной сигнал – 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART
М5 – встроенный ЖКИ с клавиатурой
2F – монтажные части – ниппель с накидной гайкой М20х1,5
2 – материал монтажных частей – сталь 12Х18Н10Т
SC2 – электрический разъем вилка 2РМ22Б4Ш3В1 (розетка 2РМ22КПН4Г3В1)
С1 – настройка датчика на заводе-изготовителе под нестандартный диапазон измерений.

	2
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
150TG3(0-16 КГС/СМ2) 2G 2 1 А М5 2F 2 SC2 С1

	Стандартный диапазон измерений от -101,3 до 1000кПа
Диапазон перенастройки датчика от 120 до 6000кПа (Предельно допускаемое рабочее избыточное давление 10МПа)
TG – Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения)
3- Стандартный диапазон измерений от -101,3 до 6000кПа
(0-16кгс/см2) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе) 
2G – технологическое соединение – М20х1,5
2 – материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой – нерж. сталь 316 
1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло
A – выходной сигнал – 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART
М5 – встроенный ЖКИ с клавиатурой
2F – монтажные части – ниппель с накидной гайкой М20х1,5
2 – материал монтажных частей – сталь 12Х18Н10Т
SC2 – электрический разъем вилка 2РМ22Б4Ш3В1 (розетка 2РМ22КПН4Г3В1)
С1 – настройка датчика на заводе-изготовителе под нестандартный диапазон измерений.

	3
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
150TG3(0-25 КГС/СМ2) 2G 2 1 А М5 2F 2 SC2 С1

	Стандартный диапазон измерений от -101,3 до 1000кПа
Диапазон перенастройки датчика от 120 до 6000кПа (Предельно допускаемое рабочее избыточное давление 10МПа)
TG – Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения)
3- Стандартный диапазон измерений от -101,3 до 6000кПа
(0-25кгс/см2) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе) 
2G – технологическое соединение – М20х1,5
2 – материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой – нерж. сталь 316 
1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло
A – выходной сигнал – 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART
М5 – встроенный ЖКИ с клавиатурой
2F – монтажные части – ниппель с накидной гайкой М20х1,5
2 – материал монтажных частей – сталь 12Х18Н10Т
SC2 – электрический разъем вилка 2РМ22Б4Ш3В1 (розетка 2РМ22КПН4Г3В1)
С1 – настройка датчика на заводе-изготовителе под нестандартный диапазон измерений.

	4
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 150CD2(0-16 КПА) 2 2 1 1 L3 В M5 S5 B1 SC2 

	Стандартный диапазон измерений от 0 до 63кПа
Диапазон перенастройки датчика от 1,25 до 63кПа (Предельно допускаемое рабочее избыточное давление 25МПа)
CD – Датчик разности давлений (фланцевого исполнения)
2- Стандартный диапазон измерений от 0 до 63кПа
(0-16кПа) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе)
2 – материал деталей, контактирующих с рабочей средой (тип соединения) – нерж. сталь 316 (традиционное соединение)
2 – материал разделительной мембраны – нерж. сталь 316
1 – материал уплотнительных колец – резина
1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло
L3 – материал крепежных деталей – сталь 35ХГСА
В – выходной сигнал – 0-5мА
М5 – встроенный ЖКИ с клавиатурой
S5 – в сборе с клапанным блоком
B1 – монтажный кронштейн из углеродистой стали с покрытием для крепления датчика на трубе 55мм
SC2 – электрический разъем вилка 2РМ22Б4Ш3В1 (розетка 2РМ22КПН4Г3В1)

	4.1
	БЛОК КЛАПАННЫЙ 
0104 М W 3 2 C 1 1 D0 3 L4

	0104 Клапанный блок 
М – производитель Метран
W - компактный (соединение «фланец-фланец»)
3 -  трехвентильный
2 – материал корпуса - нержавеющая сталь.
С - соединение с процессом – резьбовое М20х1,5 наружная
1 - материал уплотнительных колец и уплотнения вентиля – фторопласт (температурный предел до 200С)
1 - тип датчика для подсоединения – с традиционным фланцем.
D0 3 - монтажные части – ниппель с накидной гайкой М20х1,5 из углеродистой стали с покрытием.
L4 - в комплекте болт SST с резьбой М10

	5
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 150CD2(0-25 КПА) 2 2 1 1 L3 В M5 S5 B1 SC2 

	Стандартный диапазон измерений от 0 до 63кПа
Диапазон перенастройки датчика от 1,25 до 63кПа (Предельно допускаемое рабочее избыточное давление 25МПа)
CD – Датчик разности давлений (фланцевого исполнения)
2- Стандартный диапазон измерений от 0 до 63кПа
(0-25кПа) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе)
2 – материал деталей, контактирующих с рабочей средой (тип соединения) – нерж. сталь 316 (традиционное соединение)
2 – материал разделительной мембраны – нерж. сталь 316
1 – материал уплотнительных колец – резина
1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло
L3 – материал крепежных деталей – сталь 35ХГСА
В – выходной сигнал – 0-5мА
М5 – встроенный ЖКИ с клавиатурой
S5 – в сборе с клапанным блоком
B1 – монтажный кронштейн из углеродистой стали с покрытием для крепления датчика на трубе 55мм
SC2 – электрический разъем вилка 2РМ22Б4Ш3В1 (розетка 2РМ22КПН4Г3В1)

	5.1
	БЛОК КЛАПАННЫЙ 
0104 М W 3 2 C 1 1 D0 3 L4

	0104 Клапанный блок 
М – производитель Метран
W - компактный (соединение «фланец-фланец»)
3 -  трехвентильный
2 – материал корпуса - нержавеющая сталь.
С - соединение с процессом – резьбовое М20х1,5 наружная
1 - материал уплотнительных колец и уплотнения вентиля – фторопласт (температурный предел до 200С)
1 - тип датчика для подсоединения – с традиционным фланцем.
D0 3 - монтажные части – ниппель с накидной гайкой М20х1,5 из углеродистой стали с покрытием.
L4 - в комплекте болт SST с резьбой М10

	6
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 150CG0(-3,15-3,15 КГС/М2) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 SC2 C1

	Стандартный диапазон измерений от -0,63 до 0,63кПа
Диапазон перенастройки датчика от 0,025 до 0,63кПа (Давление перегрузки 4МПа)
CG – Датчик избыточного давления (фланцевого исполнения)
0- Стандартный диапазон измерений от -0,63 до 0,63кПа
(-3,15-3,15кгс/м2) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе)
2 – материал деталей, контактирующих с рабочей средой (тип соединения) – нерж. сталь 316 (традиционное соединение)
2 – материал разделительной мембраны – нерж. сталь 316
1 – материал уплотнительных колец – резина
1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло
L3 – материал крепежных деталей – сталь 35ХГСА
A – выходной сигнал – 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART
М5 – встроенный ЖКИ с клавиатурой
D5 – монтажные части – ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14мм
2 – материал монтажных частей –сталь 12Х18Н10Т
B1 – монтажный кронштейн из углеродистой стали с покрытием для крепления датчика на трубе 55мм
SC2 – электрический разъем вилка 2РМ22Б4Ш3В1 (розетка 2РМ22КПН4Г3В1)
С1 – настройка датчика на заводе-изготовителе под нестандартный диапазон измерений. 
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	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 150CG0(-50-50 КГС/М2) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 SC2 C1

	Стандартный диапазон измерений от -0,63 до 0,63кПа
Диапазон перенастройки датчика от 0,025 до 0,63кПа (Давление перегрузки 4МПа)
CG – Датчик избыточного давления (фланцевого исполнения)
0- Стандартный диапазон измерений от -0,63 до 0,63кПа
(-50-50кгс/м2) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе)
2 – материал деталей, контактирующих с рабочей средой (тип соединения) – нерж. сталь 316 (традиционное соединение)
2 – материал разделительной мембраны – нерж. сталь 316
1 – материал уплотнительных колец – резина
1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло
L3 – материал крепежных деталей – сталь 35ХГСА
A – выходной сигнал – 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART
М5 – встроенный ЖКИ с клавиатурой
D5 – монтажные части – ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14мм
2 – материал монтажных частей –сталь 12Х18Н10Т
B1 – монтажный кронштейн из углеродистой стали с покрытием для крепления датчика на трубе 55мм
SC2 – электрический разъем вилка 2РМ22Б4Ш3В1 (розетка 2РМ22КПН4Г3В1)
С1 – настройка датчика на заводе-изготовителе под нестандартный диапазон измерений. 
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	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 150CG1(-500-500 КГС/М2) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 4 B1 SC2 C1

	Стандартный диапазон измерений от 0 до 6,3кПа
Диапазон перенастройки датчика от 0,25 до 6,3кПа (Давление перегрузки 10МПа)
CG – Датчик избыточного давления (фланцевого исполнения)
1- Стандартный диапазон измерений от 0 до 6,3кПа
(-500-500кгс/м2) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе)
2 – материал деталей, контактирующих с рабочей средой (тип соединения) – нерж. сталь 316 (традиционное соединение)
2 – материал разделительной мембраны – нерж. сталь 316
1 – материал уплотнительных колец – резина
1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло
L3 – материал крепежных деталей – сталь 35ХГСА
A – выходной сигнал – 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART
М5 – встроенный ЖКИ с клавиатурой
D5 – монтажные части – ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14мм
4 – материал монтажных частей – углеродистая сталь с покрытием
B1 – монтажный кронштейн из углеродистой стали с покрытием для крепления датчика на трубе 55мм
SC2 – электрический разъем вилка 2РМ22Б4Ш3В1 (розетка 2РМ22КПН4Г3В1)
С1 – настройка датчика на заводе-изготовителе под нестандартный диапазон измерений. 
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	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
150TG1(-1-0 КГС/СМ2) 2G 2 1 А М5 2F 2 SC2 С1

	Стандартный диапазон измерений от -101,3 до 160кПа
Диапазон перенастройки датчика от 3,2 до 160кПа (Предельно допускаемое рабочее избыточное давление 4МПа)
TG – Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения)
1- Стандартный диапазон измерений от -101,3 до 160кПа
(-1-0кгс/см2) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе) 
2G – технологическое соединение – М20х1,5
2 – материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой – нерж. сталь 316 
1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло
A – выходной сигнал – 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART
М5 – встроенный ЖКИ с клавиатурой
2F – монтажные части – ниппель с накидной гайкой М20х1,5
2 – материал монтажных частей – сталь 12Х18Н10Т
SC2 – электрический разъем вилка 2РМ22Б4Ш3В1 (розетка 2РМ22КПН4Г3В1)
С1 – настройка датчика на заводе-изготовителе под нестандартный диапазон измерений.
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	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 55-ДИ-515-МП-t10-050-1,6МПА-42-ШР-М20-КР
	Датчик избыточного давления
Перенастройка датчика по ряду верхних пределов (0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5)МПа
Нижний предел измерения – 0МПа
515-ДИ – измеряемое давление – избыточное
МП – микропроцессорный электронный преобразователь
t10 -  климатическое исполнение У2 (-40…70)С
050 – предельно-допускаемая основная приведенная погрешность 0,5%
1,6МПа – настройка верхнего предела диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе)
42 – выходной сигнал 4-20 мА
ШР – электрическое присоединение – штепсельный разъем 2РМГ14Б4Ш1Е2Б
М20 – ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14мм
КР – кронштейн крепления датчика к стене или опоре.
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	БЛОК ПИТАНИЯ 604-024-50-01
	Блок питания четырехканальный
024 – номинальное значение выходного напряжения – 24В
50 – Максимальный ток нагрузки на каждый канал – 50мА
01 – щитовой монтаж
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	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 150CGR3(0-63 КПА) 0 2 1 1 L3 A MА FE K02 PA

	Стандартный диапазон измерений от -97,85 до 250кПа
Диапазон перенастройки датчика от 2,5 до 250кПа (Давление перегрузки 25МПа)
CGR – Датчик избыточного давления (копланарного или фланцевого исполнения)
3- Стандартный диапазон измерений от -97,85 до 250кПа
(0-63кПа) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе)
0 – без монтажного фланца (с фланцем уровня)
2 – материал разделительной мембраны – нерж. сталь 316
1 – материал уплотнительных колец – резина
1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло
L3 – материал крепежных деталей – сталь 35ХГСА
A – выходной сигнал – 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART
МА – встроенный ЖКИ без клавиатуры
FE – фланец уровня 50мм из стали 12Х18Н10Т, ГОСТ 12815, Ру=4 МПа, вертикальное крепление
К02 – кабельный ввод из нерж. стали под небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм
РА – основная приведенная погрешность ±0,2%. 
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	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 150CGR3(0-125 КПА) 0 2 1 1 L3 A MА FE С1 K02 PA

	Стандартный диапазон измерений от -97,85 до 250кПа
Диапазон перенастройки датчика от 2,5 до 250кПа (Давление перегрузки 25МПа)
CGR – Датчик избыточного давления (копланарного или фланцевого исполнения)
3- Стандартный диапазон измерений от -97,85 до 250кПа
(0-125кПа) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе)
0 – без монтажного фланца (с фланцем уровня)
2 – материал разделительной мембраны – нерж. сталь 316
1 – материал уплотнительных колец – резина
1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло
L3 – материал крепежных деталей – сталь 35ХГСА
A – выходной сигнал – 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART
МА – встроенный ЖКИ без клавиатуры
FE – фланец уровня 50мм из стали 12Х18Н10Т, ГОСТ 12815, Ру=4 МПа, вертикальное крепление
С1 - настройка датчика на заводе-изготовителе под нестандартный диапазон измерений.
К02 – кабельный ввод из нерж. стали под небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм
РА – основная приведенная погрешность ±0,2%. 
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	БЛОК ПИТАНИЯ 602-024-50-DIN
	Блок питания двухканальный
024 – номинальное значение выходного напряжения – 24В
50 – Максимальный ток нагрузки на каждый канал – 50мА
DIN –монтаж на DIN-рейку
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	БЛОК ПИТАНИЯ 604-024-80-DIN
	Блок питания четырехканальный
024 – номинальное значение выходного напряжения – 24В
80 – Максимальный ток нагрузки на каждый канал – 80мА
DIN –монтаж на DIN-рейку
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	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 55-ДИ-515-МП-t10-050-1МПА-42-ШР-М20-КР
	Датчик избыточного давления
Перенастройка датчика по ряду верхних пределов (0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5)МПа
Нижний предел измерения – 0МПа
515-ДИ – измеряемое давление – избыточное
МП – микропроцессорный электронный преобразователь
t10 -  климатическое исполнение У2 (-40…70)С
050 – предельно-допускаемая основная приведенная погрешность 0,5%
1МПа – настройка верхнего предела диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе)
42 – выходной сигнал 4-20 мА
ШР – электрическое присоединение – штепсельный разъем 2РМГ14Б4Ш1Е2Б
М20 – ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14мм
КР – кронштейн крепления датчика к стене или опоре.
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	БЛОК ПИТАНИЯ 602-024-50-01К
	Блок питания двухканальный
024 – номинальное значение выходного напряжения – 24В
50 – Максимальный ток нагрузки на каждый канал – 50мА
01К – щитовой монтаж (с размером лицевой панели 76х170)
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	БЛОК ПИТАНИЯ 604-036-80-DIN
	Блок питания четырехканальный
036 – номинальное значение выходного напряжения – 36В
80 – Максимальный ток нагрузки на каждый канал – 80мА
DIN –монтаж на DIN-рейку
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	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСП 206-33-120-А-3-1-Н10-(-50+500)С-У1.1-ГП
	Термопреобразователь сопротивления платиновый
НСХ – 100П
Материал соединительной головки – алюминиевый сплав (подвижный штуцер)
120 – длина монтажной части 120 мм
А – класс допуска А
3 – схема соединений – трехпроводная
1 – количество чувствительных элементов – 1
Н10 – материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т
Диапазон измеряемых температур (-50+500)С
У1.1 – Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – температура окр. среды при эксплуатации (-45…+60)С
ГП - Госповерка
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	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСП 206-32-80-А-3-1-Н10-(-50+500)С-У1.1-ГП
	Термопреобразователь сопротивления платиновый
НСХ – 100П
Материал соединительной головки – алюминиевый сплав (подвижный штуцер)
80 – длина монтажной части 80 мм
А – класс допуска А
3 – схема соединений – трехпроводная
1 – количество чувствительных элементов – 1
Н10 – материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т
Диапазон измеряемых температур (-50+500)С
У1.1 – Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – температура окр. среды при эксплуатации (-45…+60)С
ГП - Госповерка
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	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСП 206-32-80-А-3-1-Н10-(-50+500)С-У1.1-ГП
	Термопреобразователь сопротивления платиновый
НСХ – 100П
Материал соединительной головки – алюминиевый сплав (подвижный штуцер)
80 – длина монтажной части 80 мм
А – класс допуска А
3 – схема соединений – трехпроводная
1 – количество чувствительных элементов – 1
Н10 – материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т
Диапазон измеряемых температур (-50+500)С
У1.1 – Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – температура окр. среды при эксплуатации (-45…+60)С
ГП - Госповерка
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	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 274-02(100М)-250-0,25-Н10-(0+100)С-4-20МА-У1.1-ГП
	ТСМУ-274 Аналоговый преобразователь температуры с унифицированным выходным сигналом с подвижным штуцером
НСХ – 100М
250 – длина монтажной части – 250мм
0,25 – абсолютное значение предела допускаемой основной приведенной погрешности – 0,25%
Н10 – материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т
Диапазон преобразуемых температур (0…100)С
4-20мА – выходной сигнал
У1.1 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – (-45…70)С
ГП - Госповерка
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	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ 204-04-100-В-4-1-Н10-У1.1-ГП
	Термопреобразователь сопротивления медный
Диапазон измеряемых температур от -50 до 150С
НСХ – 100М
100 – длина монтажной части 100 мм
В – класс допуска В
4 – схема соединений – четырехпроводная
1 – количество чувствительных элементов – 1
Н10 – материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т
У1.1 – Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – температура окр. среды при эксплуатации (-45…+60)С
ГП - Госповерка
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	БЛОК ПИТАНИЯ 608-036-50-01К
	Блок питания восьмиканальный
036 – номинальное значение выходного напряжения – 36В
50 – Максимальный ток нагрузки на каждый канал – 50мА
01К – щитовой монтаж 
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Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè äëÿ äàò÷èêîâ

 

äàâëåíèÿ

 

ñåðèè 150

:

 

 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

 

 

1.

 

Èçìåðÿåìûå ñðåäû: æèäêîñòè (â ò.÷. íåôòåïðîäóêòû), ïàð, ãàç, ãàçîâûå ñìåñè

 

2.

 

Âûõîäíûå ñèãíàëû 4

-

20 ìÀ ñ 

HART

 

ïðîòîêîëîì

 

3.

 

Îñíîâíàÿ ïðèâåäåííàÿ ïîãðåøíîñòü ±0,075%

 

(

±0,

2

%

 

äëÿ äàò

÷èêîâ ñ êîäîì ÐÀ)

 

4.

 

Äèàïàçîí òåìïåðàòóð îêðóæàþùåé ñðåäû îò 

-

40 äî 85Ñ

 

5.

 

Ïåðåíàñòðîéêà äèàïàçîíà äî 100:1

 

6.

 

Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè íå ìåíåå 3 ëåò

 

7.

 

Ìåæïîâåðî÷íûé èíòåðâàë íå ìåíåå 4 ëåò

 

8.

 

Äîëæíû áûòü âíåñåíû â Ãîñðååñòð ñðåäñòâ èçìåðåíèé

 

9.

 

Íàëè÷èå ýëåêòðîííîãî 

äåìïôèðîâàíèÿ âûõîäíîãî ñèãíàëà (çíà÷åíèå âðåìåíè äåìïôèðîâàíèÿ 

0,5 ñ)

 

10.

 

Âðåìÿ ãîòîâíîñòè äàò÷èêà, èçìåðÿåìîå

 

êà âðåìÿ îò âêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ äàò÷èêà äî óñòàíîâëåíèÿ 

àíàëîãîâîãî âûõîäíîãî ñèãíàëà íå áîëåå 2ñ ïðè ìèíèìàëüíîì óñòàíîâëåííîì âðåìåíè 

äåìïôèðîâàíèÿ

 

11.

 

Íåñòàáèëüíîñòü íà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ âûõîäíîãî ñèãíàëà çà ãîä ýêñïëóàòàöèè íå äîëæíî 

ïðåâûøàòü ïðåäåëà äîïóñêàåìîé îñíîâíîé ïðèâåäåííîé ïîãðåøíîñòè ïðè èçìåíåíèè 

òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû (23±20)Ñ äëÿ íîðìàëüíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé

 

12.

 

Íåñòàáèëüíîñòü õàðàêò

åðèñòèêè âûõîäíîãî ñèãíàëà çà 3 ãîäà ýêñïëóàòàöèè íå äîëæíà 

ïðåâûøàòü 

 

ïðåäåëà äîïóñêàåìîé îñíîâíîé ïðèâåäåííîé ïîãðåøíîñòè ïðè èçìåíåíèè 

òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû îò 

-

40 äî 80Ñ ïðè íîðìàëüíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ

 

 

 

Ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè:

 

 

1.

 

Ä

àò÷èêè äîëæíû áûòü óñòîé÷èâû ê âîçäåéñòâèþ àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ îò 84,0 äî 106,7 êÏà 

(ÃÎÑÒ 12997)

 

2.

 

Äàò÷èêè, â òîì ÷èñëå ñ óñòàíîâëåííûìè ÆÊÈ äîëæíû áûòü óñòîé÷èâû ê âîçäåéñòâèþ 

òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåãî âîçäóõà â ðàáî÷åì äèàïàçîíå îò 

-

40 äî+80Ñ

. 

 

3.

 

Äàò÷èêè äîë

æíû áûòü óñòîé÷èâû ê âîçäåéñòâèþ îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè îêðóæàþùåãî 

âîçäóõà 100% ïðè òåìïåðàòóðå 35Ñ è áîëåå íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ ñ êîíäåíñàöèåé âëàãè.

 

4.

 

Ñòåïåíü çàùèòû îò âîçäåéñòâèÿ ïûëè è âîäû 

IP

66 ïî ÃÎÑÒ 14254

 

5.

 

Äîïîëíèòåëüíàÿ ïîãðåøíîñòü îò âîçäåéñòâèÿ â

íåøíåãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ íàïðÿæåííîñòüþ 

400À/ì íå äîëæíà ïðåâûøàòü ±0,1 îò äèàïàçîíà èçìåíåíèé âûõîäíîãî ñèãíàëà.

 

6.

 

Äàò÷èêè äîëæíû èìåòü âñòðîåííûé áëîê çàùèòû îò ïåðåõîäíûõ ïðîöåññîâ â ëèíèè ñâÿçè

, 

âûçâàííûõ ðàçðÿäàìè ìîëíèé, ðàáîòîé ñâàðî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ

 

7.

 

Äàò÷èêè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàì ïîìåõîýìèññèè, óñòàíîâëåííûì äëÿ êëàññà Á â 

ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ Ð 51318.22

 

8.

 

Íàñòðîéêà äàò÷èêîâ äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïîìîùüþ âñòðîåííîãî ÆÊÈ ñ êëàâèàòóðîé

 

(èëè ñ 

ïîìîùüþ êîììóíèêàòîðà 

–

 

äëÿ äàò÷èêîâ ñ êîäîì ÌÀ)

 

 

Íàäåæ

íîñòü

 

äàò÷èêîâ äàâëåíèÿ

:

 

