ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку

АЭРОЗОЛЬНОГО АЛЬФА – РАДИОМЕТРА  РАА-3-01 «Альфа АЭРО»

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

1.1. Аэрозольный альфа-радиометр РАА-3-01 «Альфа АЭРО», приобретается для  Самостоятельной Службы Радиационной Безопасности. Оборудование выпускается по техническим условиям АЖНС 412123.001ТУ. Поставка аналога, согласно п.12.2.2 «в»  ЕОСЗ, не допускается, основанием для приобретения РАА-3-01 «Альфа АЭРО» являются указания комиссии Государственной Корпорации (ГК) по атомной энергии «Росатом», отраженные в п.50 Акта №1.4-04-05/16 целевой инспекционной проверки обеспечения безопасности в ОАО «ППГХО»; Приказ ОАО «ППГХО»    №572«в»   о реализации «Плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных и отмеченных в акте №1.4-04-05/16 от 03.06.2011г.»  целевой  инспекционной  проверки обеспечения безопасности в ОАО «ППГХО»  комиссией ГК по атомной энергии «Росатом»; п.50  Плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных и отмеченных в акте №1.4-04-05/16. Указанный перечень документов прилагается к Т.З. (техническому заданию).

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Единственный сертифицированный прибор, исполнение которого позволяет проводить радиационный контроль в подземных условиях.

2.2. Назначение:

-измерение эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона-222 и радона-220 (торона) в воздухе;

-оценка  объемной активности (ОА)  радона и среднегодового значения эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов радона  в воздухе закрытых помещений.

2.3. Комплект поставки:

| №п/п | Перечень наименований комплекта | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аэрозольный альфа-радиометр РАА-3-01 «Альфа АЭРО» | шт | 3 |
| 2 | Зарядное устройство, адаптированное к сети 220В/50Гц | шт | 3 |
| 3 | Коммуникационный кабель USB | шт | 3 |
| 4 | Аналитические фильтры АФА-РСП-3 (ТУ 95 7183-76) | шт | 300 |
| 5 | Сумка для переноски | шт | 3 |
| 6 | Программное обеспечение совместимое с OS Windows 7 (CD-диск) | шт | 3 |
| 7 | Упаковка для проб | шт | 300 |
| 8 | Самоклеющаяся лента для маркировки проб | шт | 3 |
| 9 | Свидетельство о поверке | шт | 3 |
| 10 | Паспорт на контрольный источник | шт | 3 |
| 11 | Руководство по эксплуатации | шт | 3 |

2.4.Основные технические характеристики:

Табл. №1

| № п/п | Параметры, единицы измерения | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон измерений ОА радона и ЭРОА радона и торона в воздухе Бк/м3 | От 1 до 106 |
| 2 | Неопределенность измерения (рассчитывается при Р=0,95) ЭРОА радона и торона, % | От 15 до 30 |
| 3 | Неопределенность измерения (рассчитывается при Р=0,95) ОА радона, % | От 20 до 40 |
| 4 | Неопределенность измерения (рассчитывается при Р=0,95) среднегодового значения ЭРОА радона в режиме «пробоотбор-измерение», не более % | 70 |
| 5 | Неопределенность измерения (рассчитывается при Р=0,95) среднегодового значения ЭРОА радона в режиме «монитор», не более % | 50 |
| 6 | Продолжительность оценки в режиме «пробоотбор-измерение» при ЭРОА радона на уровне 100 Бк/м3 ОА и ЭРОА радона, не более мин. | 5 |
| 7 | Продолжительность оценки в режиме «пробоотбор-измерение» при ЭРОА радона на уровне 100 Бк/м3 среднегодового значения ЭРОА радона, не более мин. | 10 |
| 8 | Рабочий диапазон значений температуры окружающего воздуха, °С | от 5 до 40 |
| 9 | Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха при температуре +30°С, до % | 95 |
| 10 | Продолжительность работы в автономном режиме, не менее ч | 24 |
| 11 | Габаритные размеры, мм | 175*150*150 |
| 12 | Масса, не более кг | 2,0 |

3. 3. Требования к гарантиям поставщика:

3.1. Поставщик гарантирует Заказчику предоставление действующей на момент поставки документации на русском языке: копии сертификата об утверждении типа средств измерений в Государственном реестре с приложением описание типа средства измерения с разделом методика поверки, паспорта, руководства по эксплуатации, свидетельства о поверке. Разрешение к производству, продаже и применению на территории РФ.

3.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что   оборудование новое, не снятое с производства,  изготовленное в 2012г. Не изготовлено из восстановленных узлов и не поставлено из выставочных образцов.

3.3. Поставщик гарантирует Заказчику время непрерывной работы в автономном режиме не менее 24 час.

3.4. Поставщик гарантирует Заказчику функцию вывода информации с прибора на компьютер с OS Windows 7.

4.Требования к функциональным  характеристикам  и потребительским свойствам.

4.1. Аэрозольный альфа-радиометр РАА-3-01 «Альфа АЭРО»  должен обладать следующими свойствами:

-  возможностью индикации результатов измерений;

- возможностью диалогового режима управления;

- функцией подключения к компьютеру.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг.

5.1. Согласно  Приложения  № 1 к договору (Спецификация),  в соответствии с п.2.3. комплекта поставки.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара.

6.1. Поставщик гарантирует сохранность оборудования при транспортировке

6.2. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки,  согласно  гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

8.Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: 674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск. ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение".

9. Требования к результатам работ.

9.1. Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставленного оборудования, в течение  гарантийного срока, указанного в документации, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и не менее 18 месяцев со дня поставки. На период гарантии сервисное обслуживание за счет Поставщика.

10. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара.

10.1. Качество оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ 27451-87 (Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия (Т.У.)), ГОСТ 28271-89 (Приборы радиометрические и дозиметрические носимые. Общие технические требования и методы испытаний.), ГОСТ 12997-84 (Изделия ГСП (государственной системы промышленных приборов). Общие Т.У.).

11.Требования к потенциальному участнику:

11.1. Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя, лицензию на право ведения данного рода деятельности, справку о  завершенных  договорах сопоставимого характера.

Инициатор закупки 							М.М.Шайхутдинов

Начальник ССРБ								 В.В. Марковец

(30245)3-16-45Email: ssrbppgho@mail.ru

Руководитель проекта							М.М.Алфёрова

СОГЛАСОВАНО:

Главный  механик ОАО «ППГХО»					 А.Т. Зинкевич

М.М.Алфёрова

3-10-46