Приложение № 2 

к извещению о проведении запроса котировок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку
шкафа химического вытяжного
1. Назначение
Шкаф вытяжной ЭП 821-12К предназначен для выполнения работ по химической обработке кремниевых непланарных 3D-структур.
2. Состав оборудования установки и характеристики 
Шкаф вытяжной ЭП 821-12К должен иметь следующие характеристики:
2.1. Размеры: 1500×840×2200 мм.
2.2. Техническое описание: Вытяжной шкаф представляет собой металлоконструкцию с внутренним силовым каркасом из профильных металлических труб, сечением 40×25×1,5  и 25×25×1,5 мм, облицованную панелями из листового металла, толщиной 0,8 и 1,2 мм. Лицевые, боковые, задние панели и стенки, полки дверки, противовесы изготовлены из стали и покрыты эпоксиполиэфирной порошковой эмалью.

Рабочая камера устанавливается на двухдверную тумбу, внутри которой расположена выдвижная полка из листового металла 1,2 мм. Дверцы закрываются на замок. На передней панели тумбы размещается дополнительный выдвижной столик. Защитное подъёмное стекло армировано ударопрочной защитной плёнкой и устанавливается в пластиковые направляющие. Подъём/опускание стекла производится посредством двух ручек, которые крепятся в нижней части защитного стекла. Ручки дверей тумбы и защитного стекла – металлические с хромированным покрытием. Рабочая поверхность шкафа покрыта керамогранитными плитками, швы между плитками заполнены специальным кислотоупорным клеем с добавлением жидкого стекла, типа «Химфлекс». 

Конструкция рабочей камеры вытяжного шкафа предусматривает разделение воздушных потоков для удаления воздуха из верхней и нижней части рабочей камеры, а также вентиляцию нижней тумбы.

Для обеспечения безопасности персонала люминесцентный светильник типа «Армстронг» вынесен из рабочей зоны и отделён от неё защитным стеклом. На лицевой стороне (на правой панели) установлены двойные розетки с прозрачной крышкой (типа «Шнайдер электрик»), выключатель и два автомата защиты сети (АЗС). На левой лицевой панели установлен специальный лабораторный фронтальный вентиль управления выпуском воды  фирмы «Far» . В комплект поставки также входит сливная раковина из полипропилена, гибкие подводки к кранам; сифон с гофротрубой. 
Обслуживание водо-газовых и электрических коммуникаций производится через съёмные боковые панели рабочей камеры вытяжного шкафа. Обслуживание сливных коммуникаций производится через съёмную заднюю панель тумбы. Для подключения к вытяжной вентиляции в крышке камеры установлен патрубок диаметром 200 мм. Изделие должно иметь регулировку по высоте для обеспечения возможности установки рабочих поверхностей в строго горизонтальном положении при неровности пола до 20 мм внутри проекции изделия.
3. Дополнительные требования

3.1 Поставка товара должна осуществляться на условиях DDP согласно ИНКОТЕРМС-2000 по адресу: 105064 Москва, переулок Обуха, д. 3-1/12, строение 6.
3.2 Требования к гарантийному обслуживанию: 
Срок гарантийного обслуживания - не менее 12 месяцев.
3.3 Требования к сервисному и постгарантийному обслуживанию: 

Изготовителем оснастки должна быть представлена контактная информация (телефон и адрес электронной почты), по которым можно решить вопросы гарантийного обслуживания. 

4. Порядок сдачи-приемки установки и сроки поставки
Исполнитель обязан поставить полный комплект оборудования не позднее 5 рабочих дней после подписания договора поставок шкафа химического вытяжного в количестве 1 шт.
По результатам испытаний составляется двусторонний акт сдачи - приемки.
5. Стоимость оборудования – 100 000 (сто тысяч) рублей. 


6. Порядок расчетов: аванс 50% от суммы договора перечисляется заказчиком в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора; полная оплата осуществляется в течение 5-ти банковских дней после поставки оборудования на склад заказчика и подписания акта сдачи-приемки оборудования.
