Техническое задание к заявке № 12-30/1199-7 от 14.10.2014
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	Ед.

Изм
	Ко-личество

	1
	Расходомер ультразвуковой 
Типа

«Tokio Keiki» 

UFP-20
(Япония)

или эквивалент.
	1. Расходомер ультразвуковой  , портативный, переносной;
2. Рабочие жидкости:  

Типы: Однородные и акустически прозрачные (вода, сточные воды, техническая вода, морская вода, питьевая вода, масла, водный раствор этиленгликоля и т.п.)
Диапазон измерений: Преобразованная скорость потока от -30 до +30 м/с
Метод измерения: Измерение разности времени прохождения ультразвукового сигнала
3. Трубы

Диаметр условного прохода Ду: 13÷5000 мм;
Типы Материалы, допускающие устойчивое прохождение ультразвукового сигнала, такие как углеродистая сталь, нержавеющая сталь, литейный чугун, пластмасса, медь, ковкий чугун и т.п.(Примечание: подходящий диаметр условного прохода зависит от материала трубы.)
Облицовка Без облицовки, битумноэпоксидное покрытие, огнеупоры и т.п.
Преобразователи                    Диаметр условного прохода       Диапазон   температур измер.  жидкости           

Для труб малого диаметра
Ду 13-50 мм                           от -20°С до +120°С
Для труб среднего диаметра
Ду 65-500 мм(Ду 20-50 мм)*              от -20°С до +120°С

Для труб большого диаметра                Ду 300-5 000 мм                             от -20°С до +80°С
Погрешность измерений      
(от показания)              При скорости более 1 м/с    При скорости менее 1 м/с   

Ду 13*2-90 мм(Ду 20-50 мм)              ±2,0%(±2,0-5%)*1            ±0,02 м/с(±0,02-0,05 м/с)
Ду 100-250 мм                                     ±1,5%                                      ±0,015 м/с
Ду 300-5 000 мм                                  ±1,0%                                      ±0,01 м/с
4. Регистрация данных около 165 000 единиц данных (время измерений, мгновенные значения величин расхода, суммарные значения величин расхода в прямом/обратном направлениях, коды ошибок и т.п.) (по выбору оператора).Возможность переноса данных из встроенной памяти прибора с помощью флеш накопителя USB в виде файлов значений с разделителями-запятыми.
5. Ввод данных о температуре  4 платиновых термопреобразователя сопротивления с номинальной статической характеристикой
преобразования 100П (Pt100)

6. Аналоговый выход 1 токовый выход, 4-20 мА, макс. допустимое сопротивление нагрузки 550 

7. Дисплей :Матричный ЖК-дисплей 320 × 240 точек с подсветкой
8. Функции : Число каналов измерения: 2; 
 Двухканальное / двухлучевое измерение расхода (при использовании   дополнительной пары ПЭА)Удобный интерфейс с мастером установки
 Функция толщиномера (диапазон толщин: 1-100 мм; погрешность: ±0,1        мм или ±1,5% от показания)

 Функция измерения скорости ультразвука (дтапазон: 500-3 000 м/с;       погрешность: ±5%)
         Функция контроля принимаемого эхо-сигнала

        Поддержка 8 языков интерфейса, включая русский

Размерность измерений в метрической / британской системе мер на  выбор оператора

        Отсечка низкого значения величины расхода

           Коррекция ухода нуля / поправка на предел измерения

           Самотестирование

           Фильтрация данных
9.  Сигнальный кабель7м(Стандартная длина 7 м (максимальная длина – 157 м)
10.  Конструкция корпуса соответствует требованиям стандарта МЭК 60529 и имеет степень защиты IP65
11.  Электропитание  источник электропитания 10-30 В постоянного тока / Сетевой блок питания с входным напряжением
90-264 В перем. тока, 47/63 Гц
12.  Аккумулятор время непрерывной работы 8 часов / Быстрая зарядка в течение 4 часов
13. Диапазон рабочих температур от -10°С до +50°С (электронный блок)
14.  Габаритные размеры и масса электронного блока 135 × 250 × 68 мм / около 1,3 кг (с аккумулятором) 

15. C комплектом датчиков2 (Для DN20÷500мм):2 шт

16. C комплектом датчиков5 (Для DN13÷50мм):1 шт
17. Зонд для измерения толщины:1 шт

18. В комплекте с кейсом для переноски стандартных составляющих

19. Вещество ,обеспечивающее акустический контакт: 3 шт

20. Запасная батарея (Ni-MH):1 шт

21. Удлинительный кабель 50м,1 пара: 2 шт

22. Первичная поверка в комплекте с датчиками DN20 и DN13
23. Методикой поверки;

24. Наличие паспорта на прибор;

25. Руководство по эксплуатации.
26. Прибор должен быть включен в государственный реестр средств измерений России.

[image: image1.jpg][~}
]
o
w
-
5
j
4
S
g
£
S

KEiRi






	шт.
	1


Начальник  ИКАР





А. В. Демидов

Начальник  отдела  12.07




И. С. Орлов
