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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку калибраторов 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка калибраторов для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Калибратор  осциллографов Fluke 9500B/1.1 (или эквивалент)

	Калибратор осциллографов с комплектом активных головок (формирователей импульса) (далее калибратор) должен быть предназначен для воспроизведения постоянного напряжения и импульсных сигналов с нормированными метрологическими характеристиками.   

          Принцип действия калибратора должен быть основан на воспроизведении прецизионных испытательных сигналов, формируемых с использованием встроенной образцовой меры постоянного напряжения и кварцевого генератора частоты синусоидальных колебаний.   Калибратор должен быть выполнен в виде моноблока.

           На передней панели калибратора должно быть  расположено табло для отображения режимов работы и значений воспроизводимых параметров испытательных напряжений; ряд кнопок, обеспечивающих выбор режима работы и установку параметров. Калибратор должен быть  оснащен 1  выносным формирователем импульсов 9510 (или эквивалентом). На задней панели должны быть  разъемы интерфейсов КОП  и RS-232, позволяющие работать в составе автоматизированной системы по поверке  осциллографов с полосой до 1,1 ГГц.  

По устойчивости к климатическим и механическим воздействиям калибратор должен соответствовать 3 группе ГОСТ 22261-94.
Характеристики товара:

     1.Режим воспроизведения напряжения:

Параметры

Напряжение постоянного тока

Прямоугольный сигнал [1]

Нагрузка 50 Ом

Нагрузка 1 МОм

Нагрузка 1 МОм

Нагрузка 50 Ом

Амплитудные характеристики

Диапазон

±1мВ до ±5В

±1мВ до ± 200В

40 мкВ до 200В

[2]

40 мкВ до 5В

[2]

Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения, В, не более:
± (0,00025 х Uвых + 25х10-6)

где Uвых- установленное напряжение, В

Uвых >1мВ: ± (0,001 х Uвых + 10х10-6)

Uвых <1мВ: ± (0,01 х Uвых + 10х10-6)

Частотные характеристики

Диапазон

10 Гц до 100 кГц

Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты прямоугольного сигнала, %, не более
± 2,5 х 10-5
Параметры формы импульса

Время нарастания/спада

Uвых <100В: tф.с.< 150 нс

Uвых >100В: tф.с.< 200 нс

Выброс и неравномерность вершины импульса

До 500 нс: < 0,02хU
[1] Положительной или отрицательной полярности

[2] Пиковые значения напряжения

         2. Режим формирования сигнала с малым временем нарастания:

Параметры

Режим 500пс на нагрузках                          1МОм и 50 Ом 

Режим высоковольтный на нагрузке 1 МОм

Амплитуда
5 мВ – 3 В пик_пик,

1 мВ – 220 В пик_пик[1]
Время нарастания /спада           (от 10% до90%)

500 пс

< 100 В  < 150 нс

≥ 100В   < 200 нс

Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения времени нарастания/ спада

+50…-150(пс)

Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения амплитуды, %, не более:
± 2

Выброс и неравномерность вершины импульса, В

До 10 нс:

<±0,02хU

До 200 нс

<±0,02хU
Скважность

10%

50%

Частота

10Гц…2МГц

10Гц…100кГц

Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты, %, не более:
±2,5х10-5
             3. Режим генератора синусоидального напряжения:

Параметры

9500/1100
Диапазон частот

0,1Гц…1,1ГГЦ

Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты, %, не более:
>12кГц: ± 2,5х10-5

<12кГц: ± 3х10-4
Амплитуда (при нагрузке 50 Ом)

0,1Гц…550МГц:5мВ до 5В

550МГц…1,1ГГц:  5мВ до 3В
Пределы допускаемой относительной погрешности установки амплитуды в диапазоне частот 50кГц-10МГц, не более:
                               ± 1,5%

Неравномерность АЧХ относительного опорного диапазона частот на нагрузке с КСВН=1,6 (1,2), не более:
0,1 Гц…300 МГц: ± 2%

300 МГц…550 МГц: ± 3% (±2,5%)

550МГц…1,1ГГц: ± 4% (±3,5%)

            4. Режим формирования временных маркеров:

Форма сигнала

Меандр

Прямоугольный  имп.

Треугольный

Синусоидальный

Период

9,0091нс

до 55 с

900,91 нс

до 55с

900,91 нс

до 55с

450,5 пс

до 9,009 нс

Пределы допускаемой относительной погрешности установки периода, %, не более:
± 2,5 х 10-5

Время нарастания /спада           

1нс тип.

1нс тип.

2,5% периода

Н/А

Амплитуда

От 100 мВ до 1 В пик-пик

         5. Режим генератора импульсов:

Длительность импульса (τ)

От 1 нс до 100 нс

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длительности импульса, пс, не более:
± (0,05х τ  +200), где τ- в пс

Время нарастания/среза

Не более 450 пс

Выброс и неравномерность вершины импульса

Не более 0,05 х U
Частота

От 1 кГц до 1 МГц

Амплитуда (на нагрузке 50 Ом)

Не более 1 В

           6. Вход/выход опорной частоты:

Параметры

Вход для внешней опорной частоты

Выход опорной частоты

Диапазон частот, не менее:
От 1 МГц до 20МГц с шагом 1 МГц
От 1 МГц до 10 МГц

Уровень сигнала, не менее:
90 мВ-1 В

1 В на нагрузке 50 Ом

2 В на нагрузке 1 МОм

           7. Режим измерения сопротивления:

Диапазон

10-40 Ом

40-90 Ом

90-150 Ом

50-800 кОм

800-1200 кОм

1,2-12 МОм

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения сопротивления, %, не более:
± 0,5

±0,1

± 0,5

± 0,5

± 0,1

± 0,5

            8. Режим измерения емкости:
Диапазон

1-35 пФ (1)

35-95 пФ (1)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения емкости, пФ

± (0,02хС+0,25)

± (0,03 х С+0,25)

(1) - где С - измеренное значение в пФ  , не более
                                             Общие технические характеристики:
Наименование характеристик

Значения характеристик

Напряжение питания сети переменного тока, В, не  менее 

От 95 до 264

Частота сети питания, Гц, не менее 

От 48 до 63

Потребляемая мощность, В А, не более

400

Габаритные размеры калибратора (длина, ширина, высота), мм, не более

133 х 427 х 420

Габаритные размеры формирователя (длина, ширина, высота) ,мм, не более

65 х 31 х 140

Масса калибратора, кг, не более

12,0

Масса формирователей , кг, не более

0,45

В комплект поставки должно входить:
-калибратор 

-формирователь импульсов 9510 (или эквивалент)

-руководство по эксплуатации (на русском языке).


	12 месяцев
	1
	шт.

	2
	Калибратор сопротивления КС-100К5Т (или эквивалент)


	 Калибратор электрического сопротивления  должен быть предназначен для воспроизведения и задания меры сопротивления электроизоляции.   

Калибратор должен применяться как эталонное средство для поверки всех современных типов мегаомометров, терраометров, мультиметров и других приборов, измеряющих высокоомные сопротивления.

По устойчивости к климатическим и механическим воздействиям калибратор должен соответствовать 3 группе ГОСТ 22261-94.
Технические характеристики калибратора электрического сопротивления:

Наименование ТХ

Требования к ТХ
Диапазон сопротивлений, не менее
100 кОм ( 5 ТОм
Разрешение, не более
0,1 МОм
Основная погрешность, не более
1,5%
Класс точности, не более
1,5
Рабочий диапазон температур, не менее
от 10 до 30 (С
Рабочий диапазон относительной влажности, не менее

от 25 до 80%

Рабочий диапазон атмосферного давления, не менее

от 630 до 800 мм рт. ст.

Максимальное рабочее напряжение , не более
5 кВ
Максимальный рабочий ток, не более
1,3 мА
Обеспечение автоматической программы поверки

+

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более

540х450х200

Масса, кг, не более

15


	1 год
	1
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена поставляемого оборудования  должна включать  уплату таможенных пошлин, первичную поверку или сертификат о калибровке действующий в РФ, доставку  до заказчика, гарантийное обслуживание и ремонт, а так же все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Оборудование должно поставляться только  в штатной заводской упаковке, обеспечивающей полную сохранность товара от повреждений при перевозке всеми видами транспорта с учётом нескольких перегрузок в пути   и хранении при соответствующей температуре окружающего воздуха, защищает от попадания пыли, грязи и атмосферных осадков и возникновения  коррозии. Если производителем товара предусмотрена специальная упаковка (тара), то товар должен  передаваться только в упаковке (таре) производителя. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия.              
 6. Требования к технической документации
Для калибратора  осциллографов Fluke 9500B/1.1 (или эквивалент) должно быть руководство по эксплуатации (на русском языке) в количестве 1 штуки, а для калибратора сопротивления КС-100К5Т (или эквивалент) должно быть руководство по эксплуатации (на русском языке) в количестве 1 штуки. 
 7. Место поставки продукции и условия допуска:

Склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
   8. Сроки поставки продукции:

Не позднее чем через 14 недель, после  даты  подписания договора.
   9. Дополнительные условия:
Характеристики необходимого оборудования (или эквивалента) должны соответствовать или превышать требования, предъявляемые к функциональным и качественным характеристикам товара, изложенным в данном техническом задании. В случае несоответствия поданных предложений одному или более параметров настоящего технического задания, заявка участника подлежит отклонению как несоответствующая техническому заданию.
Необходимое оборудование должно быть серийно выпускаемым, поверенным, соответствовать техническим требованиям производителя, удовлетворять требованиям стандартов качества, безопасности функционирования, санитарным и гигиеническим нормам.

Необходимое оборудование должно быть средством измерений утвержденного типа, должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений и разрешено к применению на территории РФ. Необходимое оборудование должно быть поверено в установленном законодательством РФ порядке и иметь действующее свидетельство о первичной поверке до ввода в эксплуатацию с протоколом поверки в соответствии с положением Федерального закона от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Все поставляемое оборудование должно быть изготовлено из современных материалов с применением современных технологий производства, не должно быть бывшим в употреблении, не из ремонта, не восстановленным, выпуска не ранее IV кв. 2012 г. (датой выпуска считается дата калибровки в заводском сертификате калибровки).
Безопасность  поставляемого оборудования должна соответствовать ГОСТам, ОСТам и др. нормативной документации.
             Ремонт и сервисное обслуживание в гарантийный период  должны  осуществляться за счет Поставщика. Монтаж и наладка товара в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар, осуществляется за счет Поставщика  в согласованные сроки.

             Поставщик  за свой счет должен проводить инструктаж представителям заказчика по пользованию оборудованием в случае необходимости.
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                     ______________________/___________________________                                             

                                                                                                                                                               подпись                                         ФИО
Начальник подразделение 
А.Н.Богушевский
