Том 2 «Техническая часть»

для размещения закупки 

( запрос цен в электронной форме)
для нужд  ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Генератор имитации  электростатических разрядов 
Типа ИГЭ 15.2А или эквивалент.
	Технические характеристики:

а) Разрядное сопротивление: 330 Ом ±5%.
б) Зарядное сопротивление: 50 МОм.

в) Общая емкость (СН+СР): 150 пФ ±10%.
г) Номинальное выходное (испытательное напряжение):
· контактный разряд – 2,4,6,7,8 кВ ±5%;
· воздушный разряд – 2,4,6,8,14,15 кВ ±5%.
д) Параметры генерируемых импульсов соответствуют ГОСТ Р 51317.4.2.

е) Полярность подаваемых импульсов: положительная/ отрицательная.

ж) Погрешность индикации выходного напряжения: ±5%.

з) Время удержания: не менее 5 с.

и) Режимы работы: однократный/ с частотой 1 Гц/ с частотой 5 Гц.

к) Габаритные размеры:

· разрядный пистолет: не более 248х156х63 мм;

· блок питания: не более 68х111х53 мм.

л) Потребляемая мощность: не более 6 Вт.

м) Масса разрядного пистолета: не более 1 кг
	шт.
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);
· гарантийный срок  – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2015 года;

· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

