











Том 2 «Техническая часть»



Предмет закупки            КОМПАРАТОР МАССЫ 


















Сосновый Бор
2015
Техническое задание
на поставку компаратора массы 
для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Подраздел 1.3 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Подраздел 4.3. Требования по надежности
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования
Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
Подраздел 4.9. Требования к комплектности
Подраздел 4.10. Требования к маркировке
Подраздел 4.11. Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	 Компаратор массы
Типа  МС-10К или эквивалент.
ГОСТ 8.021-2005 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы».

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным,,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	427470



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Выполнение работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Относительная влажность до 85 %
Диапазон температур от плюс 5°C до плюс 40°C
Электрическое питание – от сети переменного тока с параметрами: напряжение от 187 до 242 В, частота от 49 до 51 Гц



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Габаритные размеры весов  не более 300х355х11 мм
Масса не более 9,3 кг
Размер чашки, 270×210 мм

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Максимальное значение сравниваемых масс 10.1  кг
Дискретность, d, 0,0001 г
Среднее квадратическое отклонение показаний (СКО), до 10 кг - 0,005, до 5 кг - 0,004, до 2 кг - 0,015 г.
Время стабилизации показаний 1,5 с
Номинальные значения массы и классы точности поверяемых компаратором гирь: Класс точности поверяемых гирь по ГОСТ 7328-01: 
- F1 от 2 кг до 10 кг вкл., 
- F2 от 1 кг до 10 кг вкл., 
- M1 от 200 г до 10 кг вкл., 
- M2 от 50 г до 10 кг вкл.

	Компаратор снабжен следующими устройствами:
- устройство установки по уровню;
- полуавтоматическое устройство установки нуля;
Весы оснащены последовательным интерфейсом передачи данных RS232C.
Весы снабжены следующими функциями:
- подсчет количества образцов;
- управление временем компарирования;
- внутренняя калибровка.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	соответствие требованиям класса вычислительных устройств в соответствии с Подразделом J Части 15 норм FCC.
Устройство способно подавлять радиопомехи и регулировать уровень безопасности в соответствии с нормами действующих директив ЕС 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Степень защиты корпуса - IP65

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Возможные опции компаратора массы (не входят в к-т поставки)
- GX-04K - выход компаратора со звуковым сигналом RS-232C/токовая петля;
- GX-06K - аналоговый выход/токовая петля;
- GX-07K - влагозащищённый кабель RS-232C (5 м);
- GXK-012 - платформа для взвешивания животных;
- GXK-015 - кейс для переноски.
* опции GX-04K, GX-06K, и стандартный интерфейс RS-232C не могут использоваться одновременно. Класс защиты IP65 не поддерживается при использовании этих опций.
Возможные  аксессуары (не входят в к-т поставки)
- AD-1682 - перезаряжаемая аккумуляторная батарея;
- AD-1683 - устройство для снятия статического заряда;
- AD-1684 - измеритель электростатического поля;
- AD-1688 - регистратор данных взвешивания;
- AD-1689 - пинцет для работы с калибровочными гирями;
- AD-8121B - компактный принтер;
- AD-8920A - удалённый дисплей;
- AD-8922A - устройство дистанционного управления;
- AD-8526 - Ethernet конвертер;
- AD-8527 - адаптер USB;
- AX-KO1710-200 - кабель RS-232C (25P-9P, 2 м);
- AX-SW128 - ножной выключатель;
- AX-USB-25P - USB конвертер;
- AX-MC10K/30KPAN - автоцентрируемая чашка.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	отсутствуют

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Электрическое питание – от сети переменного тока с параметрами: напряжение от 187 до 242 В, частота от 49 до 51 Гц

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Поверка компаратора осуществляется согласно документу МП 50151-12 «Компараторы массы МС. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС».
Номинальные значения массы и классы точности поверяемых компаратором гирь: Класс точности поверяемых гирь по ГОСТ 7328-01: 
- F1 от 2 кг до 10 кг вкл., 
- F2 от 1 кг до 10 кг вкл., 
- M1 от 200 г до 10 кг вкл., 
- M2 от 50 г до 10 кг вкл.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	1. Компаратор - 1 шт.
2. Ветрозащитный кожух - 1 шт.
3. Адаптер сетевого питания - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
5. Методика поверки - 1 экз.
6. Свидетельство о первичной поверке – 1 шт.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку, распо-ложенную на корпусе компаратора и типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Используйте оригинальный упаковочный материал при транспортировке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Отсутствуют-

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Методика поверки - 1 экз.
Свидетельство о первичной поверке - 1 экз.
Сопроводительная документация (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная)



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Используйте оригинальный упаковочный материал при транспортировке.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Отсутствуют



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок не менее установленного заводом изготовителем



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	отсутствуют



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	отсутствуют



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	отсутствуют



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	отсутствуют




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	отсутствуют



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	отсутствуют



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Компаратор должен быть внесен в государственный реестр средств измерений



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество – 1 комплект
Срок поставки – не более 45 дней с момента заключения договора



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся сопроводительная документация на русском языке.



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Отсутствуют



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	





