Том 2 «Техническая часть»

Предмет закупки            КОМПАРАТОР МАССЫ

# Сосновый Бор

2015
Техническое задание

на поставку компаратора массы

для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Компаратор массы Типа МС-10К или эквивалент. ГОСТ 8.021-2005 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы».

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным,, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

427470

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Выполнение работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Относительная влажность до 85 % Диапазон температур от плюс 5°C до плюс 40°C Электрическое питание – от сети переменного тока с параметрами: напряжение от 187 до 242 В, частота от 49 до 51 Гц

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры весов не более 300х355х11 мм Масса не более 9,3 кг Размер чашки, 270×210 мм

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели Максимальное значение сравниваемых масс 10.1 кг Дискретность, d, 0,0001 г Среднее квадратическое отклонение показаний (СКО), до 10 кг - 0,005, до 5 кг - 0,004, до 2 кг - 0,015 г. Время стабилизации показаний 1,5 с Номинальные значения массы и классы точности поверяемых компаратором гирь: Класс точности поверяемых гирь по ГОСТ 7328-01: - F1 от 2 кг до 10 кг вкл., - F2 от 1 кг до 10 кг вкл., - M1 от 200 г до 10 кг вкл., - M2 от 50 г до 10 кг вкл.

Компаратор снабжен следующими устройствами: - устройство установки по уровню; - полуавтоматическое устройство установки нуля; Весы оснащены последовательным интерфейсом передачи данных RS232C. Весы снабжены следующими функциями: - подсчет количества образцов; - управление временем компарирования; - внутренняя калибровка.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

соответствие требованиям класса вычислительных устройств в соответствии с Подразделом J Части 15 норм FCC. Устройство способно подавлять радиопомехи и регулировать уровень безопасности в соответствии с нормами действующих директив ЕС

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Степень защиты корпуса - IP65

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Возможные опции компаратора массы (не входят в к-т поставки) - GX-04K - выход компаратора со звуковым сигналом RS-232C/токовая петля; - GX-06K - аналоговый выход/токовая петля; - GX-07K - влагозащищённый кабель RS-232C (5 м); - GXK-012 - платформа для взвешивания животных; - GXK-015 - кейс для переноски. * опции GX-04K, GX-06K, и стандартный интерфейс RS-232C не могут использоваться одновременно. Класс защиты IP65 не поддерживается при использовании этих опций. Возможные аксессуары (не входят в к-т поставки) - AD-1682 - перезаряжаемая аккумуляторная батарея; - AD-1683 - устройство для снятия статического заряда; - AD-1684 - измеритель электростатического поля; - AD-1688 - регистратор данных взвешивания; - AD-1689 - пинцет для работы с калибровочными гирями; - AD-8121B - компактный принтер; - AD-8920A - удалённый дисплей; - AD-8922A - устройство дистанционного управления; - AD-8526 - Ethernet конвертер; - AD-8527 - адаптер USB; - AX-KO1710-200 - кабель RS-232C (25P-9P, 2 м); - AX-SW128 - ножной выключатель; - AX-USB-25P - USB конвертер; - AX-MC10K/30KPAN - автоцентрируемая чашка.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

отсутствуют

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Электрическое питание – от сети переменного тока с параметрами: напряжение от 187 до 242 В, частота от 49 до 51 Гц

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Поверка компаратора осуществляется согласно документу МП 50151-12 «Компараторы массы МС. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС». Номинальные значения массы и классы точности поверяемых компаратором гирь: Класс точности поверяемых гирь по ГОСТ 7328-01: - F1 от 2 кг до 10 кг вкл., - F2 от 1 кг до 10 кг вкл., - M1 от 200 г до 10 кг вкл., - M2 от 50 г до 10 кг вкл.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

1. Компаратор - 1 шт. 2. Ветрозащитный кожух - 1 шт. 3. Адаптер сетевого питания - 1 шт. 4. Руководство по эксплуатации - 1 экз. 5. Методика поверки - 1 экз. 6. Свидетельство о первичной поверке – 1 шт.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку, распо-ложенную на корпусе компаратора и типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Используйте оригинальный упаковочный материал при транспортировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Отсутствуют-

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Руководство по эксплуатации - 1 экз. Методика поверки - 1 экз. Свидетельство о первичной поверке - 1 экз. Сопроводительная документация (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная)

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Используйте оригинальный упаковочный материал при транспортировке.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок не менее установленного заводом изготовителем

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

отсутствуют

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

отсутствуют

# РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

отсутствуют

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

отсутствуют

# РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Компаратор должен быть внесен в государственный реестр средств измерений

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество – 1 комплект Срок поставки – не более 45 дней с момента заключения договора

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся сопроводительная документация на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют

# РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

# РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |