Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку многофункционального измерителя параметров электроустановок
Снежинск
2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Многофункциональный измеритель параметров электроустановок EurotestXA  MI 3105 в соответствии с международным стандартом IEC / EN 61557
(или аналог) (далее - «оборудование»), в количестве 1 шт.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации (хранении), не восстановленным, не являться выставочным образцом, экспериментальной партией, а также не должно быть собрано из восстановленных узлов и агрегатов, свободным от  прав третьих лиц.

Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации, находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
Год выпуска не ранее 2015 года.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	3120157


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	          Оборудование позволяет производить: измерение сопротивления изоляции постоянному току; проверка целостности защитных проводников; измерение полного сопротивления линии и контура со встроенной таблицей характеристик предохранителя; автоматический расчет тока короткого замыкания; проверка параметров УЗО; контроль последовательности чередования фаз в трехфазных системах; измерение сопротивления заземления по 3-х проводной схеме, по 3-х проводной схеме с использованием одних клещей, а также с помощью метода 2-х клещей; измерение и отображение напряжения в режиме реального времени; измерение действующего значения тока (TRMS); обнаружение скрытых коммуникаций, кабелей, предохранителей; измерение удельного сопротивления грунта; измерение освещенности с помощью дополнительного датчика.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	- Температура эксплуатации – от - 10°С до +55°С;

- Относительная влажность – не более 80%;


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Технические характеристики:

1. Сопротивление изоляции 

U=50 В,100 В,250 В:  0,01MОм  ±(5% от измер. + 5 емр)

 R: 0,00 …19,99 MОм  0,1 МОм    ±(10 % от измер.)

 20,0 … 99,9 Мом   0,1 МОм   ±(20 % от измер.)

100,0 … 199,9 МОм

U= 500 В, 1 кВ: 0,01MОм ±(5% от измер. + 3 емр)  

 R: 0,00 …19,99 MОм    0,1 МОм    ±(10 % от измер.)  

20,0 … 199,9 МОм   1 МОм     ±(10 % от измер.)

200 … 299 МОм  1 МОм    ±(20 % от измер.)

 300 … 1000 МОм

2. Целостность защитного проводника при токе 200 мA  (R200мА)

0,00 …19,99 Ом   0,01 Ом   ±(3 % от измер. + 3 емр)

20,0 … 199,9 Ом   0,1 Ом   ±(5 % от измер.)

200 … 1999 Ом   1 Ом    ±(5 % от измер.) 

3. Целостность защитного проводника при токе 7 мA  (R7мА)

(непрерывное измерение)

0,0 …19,9 Ом  0,1 Ом  ±(5% от измер. + 3 емр)

20 … 1999 Ом  1 Ом  ±(5% от измер. + 3 емр) 

4. Полное сопротивление линии 

0,00 … 9,99 Ом   0,01 Ом  ±(5 % от измер.+ 5 емр)

10,0… 99,9 Ом    0,1 Ом    ±(5 % от измер.+ 5 емр)

100 … 999 Ом    1 Ом        ±(5 % от измер.+ 5 емр)

1,00 … 9,99 кОм   10 Ом    ±(5 % от измер.+ 5 емр)

10,0 …19,9 кОм    100  Ом   ±(5 % от измер.+ 5 емр)

5. Полное сопротивление контура

0,00 … 9,99 Ом   0,01 Ом  ±(5 % от измер.+ 5 емр)

10,0 …99,9 Ом     0,1 Ом    ±(5 % от измер.+ 5 емр)

100 …19999 Ом    1 Ом        ±(5 % от измер.+ 5 емр)

6 Напряжение

0 В … 550 В  1 В    ±(2 % от измер.+ 2 емр)

Частота

0,00 Гц … 999,99 Гц   0,01 Гц   ±(0,2 % от измер.+ 1 емр)

7. Чередование фаз

1.2.3 или 3.2.1 

8. Параметры УЗО  Номинальный ток I∆N

10 мA, 30 мA, 100 мA, 300 мA, 500 мA, 1 A
9. Напряжение прикосновения Uс

0, 0 …19,9 В   0,1 В  (-0%/+15%) от измер. ± 10 емр

20,0…99,9 В   0,1 В   (-0%/+15%) от измер.

10. Время срабатывания

0,0 … 40,0 мс  0,1 мс  ±1 мс

40,1 … 2000 мс   0,1 мс   ±3 мс 

11. Ток срабатывания

0,2 x I∆N …1,1 x I∆N (тип AC)  0,05 x I∆N  ±0,1 x I∆N

0,2 x I∆N …1,5 x I∆N (тип A, I∆N ≥30 мA)   0,05 x I∆N  ±0,1 x I∆N

0,2 x I∆N …2,2 x I∆N (тип A,I∆N <30 мA)    0,05 x I∆N  ±0,1 x I∆N

0,2 x I∆N …2,2 x I∆N (тип B)     0,05 x I∆N  ±0,1 x I∆N

12.  Сопротивление заземления (3-проводный метод, 3-проводный метод с использованием одних клещей)

0,00…19,99 Ом    0,01 Ом   ±(3 % от измер. + 3 емр)

20,0…199,9 Ом    1 Ом   ±(3 % от измер. + 3 емр)

200 …1999 Ом  1 Ом   ± 5 % от измер.

2000 …9999 Ом    1 Ом   ± 10 % от измер.

13. Сопротивление заземления (метод двух клещей)

0,00 …19,99 Ом  0,01 Ом  ±(10 % от измер. + 10 емр)

20,0 …30,0 Ом  0,1 Ом  ± 20 % от измер.

30,1 …39,9 Ом  0,1 Ом   ± 30 % от измер.

14. Удельное сопротивление грунта

0,0 … 99,9 Ом∙м   0,1 Ом∙м   ± 5 % от измер

100 … 999 Ом∙м    1 Ом∙м      ± 5 % от измер

1,00 … 9,99 Ом∙м    0,01кОм∙м    ± 5 % от измер.; ± 10 % от измер.

10,0 … 99,9 Ом∙м   0,1 кОм∙м   ± 10 % от измер.; ± 20 % от измер.

>100 Ом∙м   1 кОм∙м   ± 20 % от измер.

15. Освещенность

0,00 …19,99   лк   0,01 лк    ±(5 % от измер. + 2 емр)

20,0 …199,9    лк  0,1 лк   ±(5 % от измер. + 2 емр)

200 …1999 лк   1 лк     ±(5 % от измер. + 2 емр)

2,00 …19,99 клк  10 лк   ±(5 % от измер. + 2 емр)

Ток TRMS

0,0 мA…99,9 мA    0,1 мA   ±(3 % от измер. + 3 емр) 

100 мA…999 мA    1 мA    ±(3 % от измер. + 3 емр) 

1,00 A .…19,99 A    0,01 A    ±(3 % от измер. + 3 емр) 

16. Тестирование варистора

0 … 625 В перем.тока; 0 … 1000 9В пост.тока     1 В   ±(3 % от измер. + 3 емр)

17. Питание  

6 x1,5В AA алкал. батарей или 6x1,2В аккумул. батарей 

18. Категория перенапряжения  -  600 V CAT III; 300 V CAT IV
19. Степень защиты    -   Двойная изоляция 

20. Подключение к ПК  -  RS 232 и USB

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и

эксплуатационные показатели.

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности.

	Средний срок службы прибора не менее 5 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования.

	Степень защиты IP 30 по ГОСТ 14254-96.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования.

	Поставщик должен гарантировать, что при изготовлении оборудования были применены высококачественные материалы и  обеспечены высококлассная сборка и техническое исполнение оборудования.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров

при воздействии факторов внешней среды.

	Технические параметры и эксплуатационные показатели оборудования должны сохраняться при температуре от -10°С до +55°С и относительной влажности не более 80%.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию.

	Возможность подключения к сети с глухозаземлённой нейтралью (тип заземления  TN-S  по ГОСТ 30331.2-95/ГОСТ Р 50571.2-94) промышленного назначения.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике.

	Защита от максимальных и минимальных токов

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности.

	Стандартная комплектация включает:

Прибор Eurotest XA MI 3105 (или аналог). Щуп «commander» с вилкой Шуко, 1,5 м. Универсальный измерительный кабель, 1,5 м.  Адаптер сетевого напряжения + 6 NiMh АА аккумуляторов. Измерительные наконечники, 3 шт. (синий, черный, зеленый) Зажим типа “крокодил”, 3 шт. Кабель RS232/PC. Кабель USB. Мягкая сумка для переноски. Мягкий ремень для переноски. Программное обеспечение SW Eurolink PRO (или аналог) на CD. Краткая инструкция по эксплуатации. Полная инструкция по эксплуатации на CD. Книга “Measurements on electric installations” (или аналог) на CD.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке.

	Поставляемое оборудование должно быть промаркировано в соответствии с технической документацией фирмы изготовителя с соблюдением требований ГОСТ 14192 – 96.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке.

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения в условиях, оговоренных в разделе  7. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования. 

Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки.

	Приемка поставленного оборудования осуществляется покупателем с учетом соответствия наименования, количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на месте поставки.

Приемка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). 

По факту приемки оборудования соответствующего по количеству, качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям договора, уполномоченный представитель покупателя подписывает товарную накладную (по форме ТОРГ-12) и заверяет ее печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и

иных документов при поставке товаров.

	При поставке оборудования поставщик предоставляет покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.) и свидетельство о поверке;

б) полный комплект технической документации, в том числе технический паспорт на оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) оборудования на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD диске. В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации, установленный изготовителем. В случае, если оборудование состоит из отдельных покупных изделий, то в комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации должно иметь сертификат соответствия;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока;

г) счет, счет-фактуру;

д) товарную накладную (по форме ТОРГ-12) в 2-х экз. (один экземпляр для покупателя и один экземпляр для поставщика);

е) транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для покупателя и один экземпляр для поставщика).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставка оборудования осуществляется поставщиком на условиях доставки оборудования покупателю по адресу: г. Снежинск, Челябинской области.

Поставщик поставляет оборудование собственным транспортом, или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или за его счет.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение оборудования должно производиться в закрытых, сухих складских помещениях, защищённых от  воздействия едких паров и газов при температуре от минус 450С до плюс 400С и относительной влажности не более 80%.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ

СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на поставленное оборудование составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Гарантийное и сервисное обслуживание оборудования должно быть доступно на территории РФ.

Ремонтопригодность должна соответствовать требованиям ГОСТ 23660-79.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Запасные, расходные части и элементы должны быть коммерчески доступны на территории РФ.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Не допускается поставка оборудования с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого оборудования.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И

СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Многофункциональный измеритель параметров электроустановок EurotestXA  MI 3105 (или аналог) в количестве 1 шт.
Поставка оборудования осуществляется в срок: с момента заключения договора поставки до 30.08.2015г. включительно, поставка одной партией.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ

ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Техническая документация предоставляется в полном объеме на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD диске.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП
	общероссийский классификатор продукции


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	нет
	


РАЗДЕЛ 21. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. № 3297-1, и Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки на условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в  г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


PAGE  
6

