Информация не секретная

Типовая форма технического задания 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки «Вакуумное двухкамерное хранилище»
Санкт-Петербург 

2014

 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 

РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Вакуумное двухкамерное хранилище

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым, не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	344880


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Для обеспечения непрерывного процесса пайки серийных компонентов ИТЭР.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	- - Место эксплуатации материала – ОАО «НИИЭФА», НТЦ «Синтез», корпус 60Б/2, помещение стенда «СИМ».

- Система предназначена для работы в лабораторных помещениях при температуре воздуха от 5 до 40оС и влажности не более 95 %.

- категория пожаропасности помещения-В4   


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Характеристики вакуумных камер: 

Характеристики камер в вакуумном хранилище-одинаковые. Корпус камер и крышек изготавливается из нержавеющей стали.  Камера- горизонтальные цилиндрические, Внутренние размеры: диаметр 500 мм, глубина 1100 мм., Загрузка камеры – фронтальная, через поворотную (вбок) дверцу, целиком, уплотнение крышки - витон, проверка на герметичность гелиевым течеискателем, обработка поверхности дробеструйным аппаратом стеклянными шариками. Поток натекания не менее 1х10-8 мбар*л/c. Температура прогрева не более 150 град С. Оборудована портами для подключения форвакуумной магистрали, вакуумметра,  клапана напуска атмосферы, фланцем с заглушкой для подключения опционального турбомолекулярного насоса. В комплекте с клапанами напуска атмосферы. 

В камерах установлены 2 сплошные горизонтальные съемные полки из нержавеющей стали, полки можно крепить сверку и снизу, грузоподъёмность полок не менее 60 кг. Схематичный вид камеры приведен на рисунке 1 Приложение 1.
 Характеристики системы откачки: 

Система откачки на базе форвакуумного сухого винтового насоса с характеристиками: 

- Производительность (максимальная): не менее1000 л/мин; 

- Производительность (при атмосфере):не менее 800 л/мин; 

- Предельное остаточное давление (газобалласт закрыт):не более 1 Па; 

- Предельное остаточное давление (газобалласт открыт):не более 2 Па 

- Максимальное давление на всасывании: не более 1 атм; 

- Максимальный поток водяного пара в откачиваемом воздухе: не более 500 г/час; 

- Мощность на предельном давлении: не более 1,1 кВт; 

- Максимальная потребляемая мощность:не более  1,3 кВт; 

- Вес: не более 75 кг; 

- Система охлаждения: воздушная. 

- Обратный клапан на выхлопе: встроенный;

- Синхронизация роторов: магнитная муфта;

- Клапан газобалласта: встроенный;

- Тип газа подаваемого через клапан газового балласта: сухой воздух или азот;

Соединение камеры с насосом:

Сильфон вакуумный из нержавеющей стали с высоковакуумным отсекающим клапаном и необходимым комплектом присоединительной арматуры.

Опорная конструкция для камеры:

Сварная конструкция рамного типа, обеспечивающая расположение продольной оси камеры на высоте 700-800 мм от пола;

Окраска порошковой краской.

Компоновка хранилища:

Требуется максимально компактная в плане конструкция (насос должен располагаться под камерой)



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Режим нормальной эксплуатации

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	· Интервал между техническими обслуживаниями не менее 2 лет;

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	· Температура окружающего воздуха: от +50С до + 360С;

· Уровень шума дБ(А): не более 58;

· Интервал между техническими обслуживаниями, лет: не менее 2;

· Расход газобалласта: не более 8,4 Па*м3/с (при атмосферном давлении);

· Тип газа подаваемого через клапан газового балласта: сухой воздух или азот;

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В соответствие с пунктом 4.1.



	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Требований нет.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	-Источник питания:

Поддерживаемое напряжение сети должно быть 220В (±10 %) , 50Гц (± 2 Гц). 

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Компактные вакуумметры  для измерения давления в камерах должны быть конвекционного типа и обладать следующими характеристиками: 
- должен включать в себя конвекционный датчик вакуума и дисплей, интегрированные в единый блок, обеспечивать диапазон измерений величины давления  не хуже чем 760 -  1 х 10-3 Торр (абс.), обеспечивать цифровую индикацию давления с помощью встроенного дисплея в единицах давления Торр (мм.рт.ст.).

- наличие логарифмического аналогового выхода 0-10В

- присоединительный фланец 

- должен иметь встроенную функцию реле вакуума, 24В 

- масса комплектного прибора не более 500 г

- должен быть зарегистрирован в Государственном Реестре Средств Измерений

РФ.

-должен иметь время отклика <500 миллисекунд

- должен выдерживать избыточное давление: не менее 10 Бар

- должен иметь электропитаниe: 24В, 100мА

- блок питания вакуумметра должен работать от сети 220В +/- 10%, 50Гц+2 Гц.

- Точность должна быть не хуже:

+/-1x10-3 – 0…10-2Torr

+/- 10% - 10-2…10Torr

+/- 20% - 10…100 Torr

+/- 10% - 100…1000Torr

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Двухкамерное вакуумное хранилище должно представлять собой интегрированное устройство, расположенное на единой опорной конструкции с колёсиками, состоящие из:

- Вакуумная камера размером D500мм L 1100мм.-2 шт.;

 - Системы откачки на базе сухого форвакуумного насоса-1 шт.;

 - Вакуметр (для контроля давления в камере) - 2шт; 

- Ручные вакуумные клапана и соединительной арматуры-1 компл.; 

- Рамы-1 компл.; 


	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка должна быть нанесена непосредственно на поставляемое оборудование и на упаковке оборудования;

 Маркировка должна содержать:

- наименование или фирменный знак производителя;

-заводской номер дающие возможность произвести идентификацию поставляемого оборудования  с сертификатом соответствия;

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования при транспортировке всеми видами транспорта.

Упаковка должна быть промаркирована в соответствии с п. 4.10.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование, поставляемое в соответствии с настоящим техническим заданием, должен  быть укомплектован  эксплуатационной документацией на русском языке в следующем составе:

- гарантийное свидетельство в котором указан срок и условия гарантии на оборудование (допускается указывать в техническом паспорте);

- руководство по эксплуатации;

- каталог деталей и сборочных единиц (допускается указывать в руководстве по эксплуатации);

- ведомость комплекта запасных частей и материалов (допускается указывать в руководстве по эксплуатации);

- сертификат соответствия;

            - иная документация, поставляемая фирмой изготовителем.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При транспортировке  должна  быть обеспечена сохранность и отсутствие повреждений  оборудования. Допускается транспортировка любым видом транспорта.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Требований нет.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Требований нет.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставляемое оборудование должно быть обеспечен гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования.

Поставляемое оборудование должно поставляться с комплектом расходных материалов,  необходимых для запуска оборудования.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требований нет.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	- Наличие встроенного измерительного блока, состоящего из тумблера защиты цепи питания, фильтра подавления помех и источника сигналов управления; 

- Наличие системы контроля питания электродвигателя;

- Для обеспечения надежности работы вакуумного насоса должна быть предусмотрена система защиты, которая должна формировать сигналы тревоги двух уровней: «предупреждение» (о значительном падении питающего напряжения, или другой нештатной ситуации, при которой работоспособность насоса сохраняется) и «тревога» (при аварийном отключении насоса);

- Непрерывный режим работы насоса должен поддерживаться в случае падения питающего напряжения до 85 В на протяжении 1с

Все сигналы предупреждения и тревоги должны отображаться на передней панели.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Наличие сертификата соответствия оборудования заявленным характеристикам , подтвержденным протоколом испытаний.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Требований нет.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требований нет.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	16.1. Поставка сопровождается передачей Покупателю Оборудования в собранном виде, одной партией. Вакуумное двухкамерное хранилище – 1 шт.
16.2. Срок поставки Оборудования – не позднее 28 ноября 2014 года.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация предоставляется на бумажном и электронном носителе на русском и английском языках.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требований нет.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Оборудование
	Двухкамерное вакуумное хранилище.


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Схема расположения полок в камере, рис.1
	10

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
	50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора и предоставления обеспечения возврата аванса.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
	В общую сумму договора должны входить расходы на перевозку до склада Покупателя по адресу: 196641, г. Санкт-Петербург,  п.  Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3, страхование, уплату таможенных пошлин (при необходимости), налогов и других обязательных платежей.


Приложение 1.

  

[image: image1.jpg]



Рисунок 1.

