ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку стандартного промышленного оборудования
Предмет закупки: поставка аппаратно-программного комплекса капиллярного электрофореза для количественного определения изотопных масс легких металлов
СОДЕРЖАНИЕ

50РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


52РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ


52РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ


52РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ


52РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


53РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


53РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


53РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ


53РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


53РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


53РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


53РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.


53РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


54РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


54РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ




РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1 
	Аппаратно-программный комплекс капиллярного электрофореза для количественного определения изотопных масс легких металлов на базе прибора «Капель 105М»
(или аналог, или эквивалент)
	Критерии определения аналога, эквивалента

Состав: система капиллярного электрофореза, персональный компьютер с пакетом программного обеспечения для получения и обработки аналитической информации, система для получения особо чистой воды, комплект образцов для поверки и калибровки, наборы для анализа. 

Технические характеристики.

Система капиллярного электрофореза.

Источник света - дейтериевая лампа, диспергирующий элемент - дифракционный монохроматор со спектральным диапазоном 190-380 нм и шириной спектрального интервала 20 нм. 

Конструкция кассеты с капилляром, позволяющая еще быстрее и надежнее проводить замену капилляра.

Возможность регистрации спектров поглощения компонентов анализируемой пробы.

Источник высокого напряжения с переключаемой полярностью.

Опционная возможность промывки капилляра при 2 атм. для осуществления режима гель-электрофореза.

Охлаждение капилляра – жидкостное. Выбор температуры теплоносителя зависит от температуры окружающей среды и возможен в диапазоне от минус 10 °С до +30 °С от температуры окружающей среды, но не ниже +5 °С и не выше +50 °С.

 Способ ввода пробы – давлением или электрокинетический.

Автосемплер на 10 входных и 10 выходных пробирок.

Диапазон рабочих длин волны детектирования, нм от 190 до  380

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки рабочей длины волны, нм±5

Диапазон изменения рабочего напряжения на капилляре, Кв от 1 до  25

Предел обнаружения бензойной кислоты (при положительной полярности высоковольтного блока) при отношении сигнал/шум 3:1, мкг/cм3, не более 0,8

Предел обнаружения хлорид-ионов (при отрицательной полярности высоковольтного блока) при отношении сигнал/шум 3:1, мкг/cм3, не более 0,5

Предел допускаемого   относительного  среднего  квадратического  отклонения (СКО) выходного сигнала по площади пика, % 5

Предел допускаемого   относительного  среднего  квадратического  отклонения (СКО) выходного сигнала за 8 часов работы, % 6,5

Время установления рабочего режима, мин, не более 30

Электропитание систем от сети переменного тока напряжением (220 ±22) В, частотой (50 ±1) Гц.

Потребляемая мощность, потребляемая системой, В×А, не более: 220

Габаритные размеры (Д´Ш´В), мм, не более 420х570х360

Масса, кг, не более 25

Условия эксплуатации:

  температура окружающего воздуха, °C от 10 до 35

  относительная влажность (при 25 °C), %, не более 80

  атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 2500

Средний срок службы, лет, не менее 5.

Персональный компьютер с пакетом программного обеспечения для получения и обработки аналитической информации.

Процессор:  Intel® Core™ i7 3630QM, частота процессора (МГц)  2400, кол-во ядер процессора  4, Кэш L2 (Кб)  1024, Кэш L3 (Кб) 6144

Память: тип оперативной памяти  DDR3, оперативная память (Мб)  8192, частота оперативной памяти (Мгц) 1600, количество слотов оперативной памяти 2, емкость HDD (Гб) 1000, емкость SSD (Гб) 256

Экран и видеокарта: диагональ дисплея (дюйм)  17.3, разрешение дисплея (пикс)  1920х1080, видеокарта  NVIDIA GeForce GT 740M, видеопамять (Мб)  2048

Привод CD/DVD: привод CD/DVD : Blu-ray/CD/DVD-RW

Интерфейсы: количество USB-портов  4.

Система для получения особо чистой воды.

Объем заливаемой воды в бак, не менее 1,5 л

Удельная электропроводность получаемой воды, не менее 0,1 мкСм/см

Производительность л/ч, не менее 6

Ресурс фильтров, л 700.

Комплект образцов для поверки и калибровки.

Для решения предлагаемых задач.

Наборы для анализа.

Для решения предлагаемых задач.
	К-т
	1
	4 месяца  с момента заключения договора
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года,             (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. Не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемое оборудование должно иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку и непосредственно на оборудование


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на складе Заказчика.

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостачи оборудования, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приёмки оборудования по количеству.

Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования.

Если Акт приемки оборудования по количеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура - в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 на поставляемое оборудование с указанием цен – в двух экз;

- оригинал счета, и счета-фактуры на поставляемое оборудование;

- документы о сертификации оборудования;

- технический паспорт оборудования на русском языке и инструкцию пользователя оборудованием на русском языке; техническая документация может быть на английском языке;
- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных номеров) оборудования и гарантийного периода;


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Адрес поставки: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37, склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк».

Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. Доставка оборудования Заказчику должна осуществляться гражданами Российской Федерации


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соблюдение норм и правил Федерального закона РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Соблюдение САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМЫ СанПиН 2.2.2.540-96 Минздрав России  Москва 1997 года


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, руководство по эксплуатации и т.п.). Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

	Предоставить Заказчику всю нормативную документацию по поставляемому оборудованию


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке; техническая документация может быть на английском языке


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку продукции до места назначения, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей. 
Безналичный расчет. По факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг



