
Приложение № 3 
к извещению о проведении 
запроса котировок цен 
Техническое задание

на изготовление, поставку и пусконаладочные работы спецоборудования для научных (экспериментальных) работ для нужд ФГУП «ГНЦ РФ -ФЭИ» согласно следующей спецификации:

Единичный канал системы контроля концентрации водорода
(ЕК СККВ)
Единичный канал обеспечивает:

- измерение концентрации водорода в двух точках контроля в диапазонах 0 –5 %, 0 – 10 %, 0 – 25 % и 0 – 100 %;

- измерение концентрации водорода в анализируемой среде при температурах в диапазоне от 15 до 250 °С и избыточном давлении в диапазоне от 0,1 до 0,5 мПа

- пересчет измеренного парциального давления водорода в его объемную концентрацию;

- регистрацию и отображение измеренных данных в виде мнемонической таблицы и диаграммы Шапиро – Моффетти;

- архивирование полученных данных.

Единичный канал обязан содержать в своем составе газоанализаторы водорода (датчики водорода и их измерительные блоки), кабельные каналы связи, интерфейсную аппаратуру и средства регистрации измерений.
Назначение и основные 

эксплуатационно-технические характеристики ЕК СККВ,

Назначение:

Единичный канал предназначен для измерения концентрации водорода в паровоздушной среде испытательной емкости установки измерительной для испытаний систем водородной безопасности (УИИСВБ).

Состав ЕК:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, шифр
	№ ТУ, чертежа, технических требований и др.
	Единица измерения
	Кол -во

	1
	Газоанализатор водорода
	ГВ-01
	ТУ4215-001-46603590-2003
	шт.
	2

	2
	Анализатор АПА
	АПА
	Э.091.7040 ТУ
	шт.
	1

	3
	Блок обработки сигналов (БОС)
	БОС
	Э.045.7025 ТУ
	шт.
	1

	4
	Жаропрочные кабели:

КПЭТИнг FR HF 2х2х0,35

КПоПЭнг FR HF 4х1,0

КПЭТИнг FR HF ХА 1х2х0,7
	КП
	ТУ 16.К71-307-2001

ТУ 16-505.302-81

ТУ 16.К71-307-2001
	м
	20

20

20


1. Газоанализатор водорода

1.1 Тип датчика газоанализатора

Кондуктометрический, использующий конвекционный способ получения пробы и передачу электрического сигнала о величине измеренного парциального давления водорода из испытательного объема в измерительную аппаратуру.

1.2. Технические характеристики:

· датчик водорода обеспечивает проведение измерений при наличии в составе анализируемой среды следующих компонент, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

	Состав среды, %
	Значение

	-водяной пар

-воздух

-СО2, не более

-СО, не более

- Н2
	до 100

от 10 до 100

10

5

от 0 до 100

	
	


· газоанализатор обеспечивает измерение парциального давления водорода в четырех диапазонах (0 - 5)%, (0 - 10)%, (0 - 25)%, (0 - 100)%;
· пределы основной допускаемой абсолютной погрешности измерения парциального давления водорода составляют не более, %:
-
для диапазона измерений концентраций (0 - 5)% об


( 0,25;

· для диапазона измерений концентраций (0 - 10)%


( 0,5;

· для диапазона измерений концентраций (0 - 25)%


( 1,25;

· для диапазона измерений концентраций (0 - 100)%


( 10.

Дополнительная погрешность измерения при изменении температуры в защитной оболочке, при изменении содержания в воздухе сухого насыщенного водяного пара, при наличии в воздухе СО2 ,при наличии в воздухе СО, не превышаются пределы основной допускаемой абсолютной погрешности измерения.

· показатель инерции (инерционность) газоанализатора не превышают:
- для диапазона 0-5 %, 0-10 %, 0-25 %




35 сек;

- для диапазона 0-100%






20 сек.

· предельные рабочие условия датчика газоанализатора соответствуют значениям,  приведенным в таблице 2
Таблица 2

	- температура
	до 165оС - длительно

	
	250оС, длительно (до 24 часов),

	
	750оС, кратковременно (до 250 сек.)

	 - давление абсолютное
	до 0.7  Мпа

	 - относительная влажность
	до 100 %


· Измерительный блок газоанализатора выполняется в виде отдельного автономного блока;

· Рабочие условия эксплуатации измерительного блока газоанализатора соответствуют значениям, приведенным в таблице 3:
Таблица 3

	температура воздуха рабочего помещения, 0С
	от +5 до +50

	относительная влажность при 25 0С, %, не более
	80

	атмосферное давление, мм.рт.ст.
	от 630 до 800


· Газоанализатор водорода допускает круглосуточную работу.
2. Интерфейсное оборудование

2.1. Тип интерфейсного оборудования

Интерфейсное оборудование выполняется в виде каркаса, имеющего магистрально-модульную структуру.

2.2 Технические требования к интерфейсному оборудованию

· интерфейс содержит в своем составе модули ввода информации от газоанализаторов водорода и датчика давления;

· интерфейс имеет возможность функционального расширения путем включения в его состав модулей различного назначения;

· интерфейс обеспечивает пересчет значений парциального давления водорода и кислорода с учетом информации от датчиков давления, в виде сигнала сформированного соответствующими газоанализаторами, в объемные концентрации водорода, выраженные в процентах.

· интерфейс располагается в обслуживаемом помещении с нормальными условиями функционирования
3. Регистрирующее оборудование

3.1. Тип регистрирующего оборудования

Регистрирующее оборудование выполняется в виде компьютера, с заложенными в него необходимыми функциями, и включает в свой состав ноутбук, источник бесперебойного питания и аттестованное в установленном порядке программное обеспечение.

3.2. Функции регистрирующего оборудования.

· осуществлять сбор данных от интерфейсного оборудования;

· производить обработку и хранение измеренных значений объемных концентраций парогазовой среды в испытательном объеме УИИСВБ;

Метрологическое обеспечение
Измерительное оборудование СККВ (газоанализаторы) обязано иметь сертификат об утверждении типа и регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений РФ.

Требования надежности
· оборудование СККВ относятся к восстанавливаемым, обслуживаемым техническим средствам систем длительного пользования.

· среднее время наработки на отказ не менее 20000 часов.

· средний срок службы СККВ в целом не менее 10 лет

Специальные требования

· Оборудование системы поставляется во взрывозащитном исполнении.

· Оборудование системы обязано иметь свидетельства по электромагнитной совместимости технических средств.

· Специальных требований по сейсмостойкости, эргономики, пожарной безопасности, техники безопасности к оборудованию СККВ данного исполнения не требуется.

Комплект эксплуатационных документов

Газоанализатор водорода: паспорт, руководство по эксплуатации, схемы электрических соединений;

Интерфейсное оборудование: паспорт, руководство по эксплуатации, схемы электрических соединений

Средство регистрации и отображения информации: паспорт, руководство по эксплуатации, схемы электрических соединений, тестовое программное обеспечение
Безопасность 

 Исполнитель обязан поставить оборудование, соответствующее требованиям нормативной документации:

1
Продукция производственно-технического назначения ГОСТ Р 15.201-2000.

2
Изделия ГСП. Общие технические условия ГОСТ 12997-84.

3
Системы ядерного приборостроения для атомных станций. Общие требования ГОСТ 29075-91.

4
Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.007-75.

5
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон. ГОСТ Р5 1330.9-99.

6
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах. ГОСТ Р5 1330.13-99.

7
Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных электростанций. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р50746-99.

8
Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования. ГОСТ 12.1.019-79.

9
Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования. ГОСТ 12.02.003-74.

10
Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.007-75.

11
Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.3.002-75.

12
Приборы и средства автоматизации для атомных станций. Общие технические требования ОТТ 08042462.

Требования к поставщику
Поставщик обязан иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право конструирования и изготовления оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенными для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов.

Транспортировка 
Оборудования на территорию Заказчика производится транспортом Поставщика.

Контактное лицо: Лукьянов Александр Александрович, т. 81-15
Зайцев Алексей Александрович, т. 57-45
Богданов Сергей Владимирович, т. 48-42
Руководитель работ А.А. Зайцев
PAGE  
2

