
УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер

_______________ Г.В. Кондратьев

«_____» _______________ 2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку средств измерений
1. Наименование лота: комплект средств измерений.
	Наименование
	Срок гарантии
	Кол-во

	Комплект средств измерений
	не менее 12 месяцев 
	1 к-т

	Назначение

	Комплект предназначен для калибровочного изменения ослабления СВЧ-сигнала в волноводных трактах миллиметрового диапазона волн и для панорамных измерений как в автоматическом, так и в ручном режимах работы, в лабораторных и промышленных условиях при разработке, производстве и ремонте различных узлов и систем миллиметрового диапазона волн

	Состав комплекта

	1. Аттенюатор АП-19
	2 к-та

	2. Генератор ВЧ Г4-161/1
	3 к-та

	3. Свидетельство о первичной поверке каждого средства измерения
	5 шт.

	1. Аттенюатор АП-19

	Назначение

	Аттенюатор предназначен для калибровочного изменения ослабления СВЧ-сигнала в волноводных трактах миллиметрового диапазона волн

	Технические характеристики

	Точность установки ослабления (А – установленное ослабление), диапазон, дБ, не более
	± 0,2 для А=0÷10дБ, 

± 0,02·А для А=10÷50дБ,

± (1+0,08·(А-50))дБ для А=50÷60дБ

	Диапазон ослаблений, дБ, не менее
	0 ÷ 60дБ

	Максимально допустимая входная мощность, В, не менее
	0,1

	Диапазон частот, ГГц, не менее
	118,1 … 178,4

	Размеры волновода, мм
	1,6х0,8

	Вносимые потери, не более
	2

	КСВН, не более
	1,3

	 Габаритные размеры, мм, не более
	90×87×150

	Масса, кг, не более
	1,1

	2. Генератор ВЧ Г4-161/1

	Назначение

	Генератор для панорамных измерений как в автоматическом, так и в ручном режимах работы, в лабораторных и промышленных условиях при разработке, производстве и ремонте различных узлов и систем миллиметрового диапазона волн

	Технические характеристики

	Диапазон частот, ГГц, не менее
	129,2-142,8

	Точность установки частоты, %, не менее
	±0,2

	Нестабильность частоты (15 мин), не более
	±2·10-4

	Паразитная девиация частоты, не более
	2·10-5

	Мин./ср. выходная мощность, мВт не менее
	10

	КСВН выхода, не менее
	1,5

	Внутренняя модуляция меандром с частотой, кГц
	1, 100

	Время свипирования, сек
	0.08, 1.0, 40

	Модуляция с внешним запуском:

-длительность импульса, нс, не менее
-частота повторения, кГц, не менее
	50

1-10

	Внешняя модуляция меандром с частотой, диапазон, кГц, не менее
	0,3-10

	Диапазон рабочих температур, ºС, не менее
	5-40

	Питание от сети
	200±20В, 50-60, 400 Гц

	Потребляемая мощность, ВА, не более
	250

	Габаритные размеры, мм, не более
	342 х 140 х 360

	Масса, кг, не более
	10


2. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000») DDP, склад Заказчика.

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, обязательные расходы на проведение первичной поверки, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке и каталог запасных частей, копию сертификата об утверждении типа средств измерений и допуске к  применению  в Российской Федерации, свидетельство о первичной поверке 
средства измерения, методику поверки средства измерения, а также документы, подтверждающие безопасность применения и утилизации рабочих материалов. 

5. Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

В комплект оборудования должны входить рекомендованные производителем расходные материалы необходимые для работы оборудования в гарантийный период.

6. Место поставки и условия допуска

Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира д.1.

Поставщик должен осуществлять сервисное обслуживание в гарантийный и после гарантийный период, специалистами гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно законодательству РФ.
7. Условия оплаты 

30% аванс,70-по факту поставки на склад заказчика

8. Срок поставки
30 дней после получения авансового платежа

Начальник цеха № 09
Д.В. Дарьин

Главный технолог
В.А. Белов

Начальник ОКС






       В.В. Колмогорцев





	СОГЛАСОВАНО

Начальник отд. № 16

________________ А.А. Ефимов

«____» _________________ 2014


Овчинников Дмитрий Александрович

37-80

PAGE  
3

