Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры
по поставке дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М.

1. Наименование поставляемого товара.
  1.1. Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М.
Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Оборудование для АСФ ОВГСО.
Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.
  Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М - 1 шт.
	Показатель
	Значение показателя

	Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалета дозы рентгеновского и гамма-излучения 
	  

	БОИ, БОИ2 (счетчик Г-М) 
	10 мкЗв/ч - 100 мЗв/ч 

	БДКР-01 (NaI(TI) ø9x2 мм) 
	0,05 - 100 мкЗв/ч 

	БДКГ-01 (счетчик Г-М) 
	0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч 

	БДКГ-03 (NaI(TI) ø25х40 мм) 
	0,03 - 300 мкЗв/ч 

	БДКГ-04 (сцинтилляционная пластмасса ø30х15 мм) 
	0,05 мкЗв/ч - 10 Зв/ч 

	БДКГ-05 (NaI(TI) ø40х40 мм) 
	0,03 - 100 мкЗв/ч 

	БДКГ-17 (счетчик Г-М) 
	1 мЗв/ч - 100 Зв/ч 

	БДПС-02 (счетчик Г-М) 
	0,1 мкЗв/ч - 30 мЗв/ч 

	нейтронного излучения 
	  

	БДКН-01 (от Pu-Be источников) 
	0,1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч 

	БДКН-03 (0,025 эВ - 14 МэВ) 
	0,1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч 

	экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучения 
	  

	БДКГ-03 
	3 мкР/ч - 30 мР/ч 

	Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения 
	  

	БОИ, БОИ2 
	10 мкЗв - 1 Зв 

	БДКР-01 
	0,05 мкЗв - 5 мЗв 

	БДКГ-01 
	0,1 мкЗв - 10 Зв 

	БДКГ-03 
	0,03 мкЗв - 1 Зв 

	БДКГ-04 
	0,05 мкЗв - 10 Зв 

	БДКГ-05 
	0,03 мкЗв - 0,3 мЗв 

	БДКГ-17 
	1 мкЗв - 100 Зв 

	БДПС-02 
	0,1 мкЗв - 1 Зв 

	нейтронного излучения 
	  

	БДКН-01 (от Pu-Be источников) 
	0,1 мкЗв - 10 мЗв 

	БДКН-03 (0,025 эВ - 14 МэВ) 
	0,1 мкЗв - 10 мЗв 

	экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучения 
	  

	БДКГ-03 
	3 мкР/ч - 100 Р/ч 

	Продолжение таблицы

	Диапазон измерения плотности потока нейтронов 
	  

	БДКН-01, БДКН-03 (счетчик Не-3) 
	0,1 - 104 нейтр/(с·см2) 

	БДКН-05 (2 счетчика Не-3) 
	0,1 - 5·103 нейтр/(с·см2) 

	Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц с поверхности 
	  

	БДПА-01 
	0,1 - 105 част./(мин·см2) 

	БДПС-02 
	2,4 - 106 част./(мин·см2) 

	Диапазон измерения плотности потока бета-частиц с поверхности 
	  

	БДПБ-01 
	1 - 5·105 част./(мин·см2) 

	БДПС-02 
	6 - 106 част./(мин·см2) 

	Диапазон измерения поверхностной активности 
	  

	альфа-излучения (239Pu) БДПА-01 
	3,4·10-3 - 3,4·103 Бк·см2 

	бета-излучение (90Sr+90Y) БДПБ-01 
	4,4·10-2 - 2,2·104 Бк·см2 

	Диапазон энергии рентгеновского и гамма-излучения 
	  

	БДКР-01 
	5 - 160 кэВ 

	БОИ, БОИ2, БДКГ-01, БДКГ-17 
	60 кэВ - 3 МэВ 

	БДКГ-01 
	60 кэВ - 3 МэВ 

	БДКГ-04 
	15 кэВ - 3 МэВ 

	БДКГ-03, БДКГ-05 
	50 кэВ - 3 Мэв 

	БДПС-02 
	20 кэВ - 3 МэВ 

	Диапазон энергии регистрируемых альфа-частиц 
	  

	БДПС-02 
	4 - 7 МэВ 

	БДПА-01 
	3 - 7 МэВ 

	Диапазон энергии регистрируемых бета-частиц 
	  

	БДПС-02, БДПБ-01 
	155 кэВ - 3,5 МэВ 

	Диапазон энергии регистрируемых нейтронов 
	  

	БДКН-01, БДКН-03, БДКН-05 
	0,025 эВ - 14 МэВ 

	Энергетическая зависимость при измерении 
	  

	мощности дозы относительно 137Cs 
	не более +35 % ÷ -25 % 

	плотности потока относительно 90Sr+90Y 
	не более ± 50 % 

	Основная погрешность измерения 
	  

	мощности дозы и плотности потока 
	не более ± 20 % 

	Чувствительность по 137Cs 
	  

	БОИ, БОИ2 
	0,3 имп·с-1/мкЗв·ч-1 

	БДКГ-01 
	4,0 имп·с-1/мкЗв·ч-1 

	БДКГ-03 
	350 имп·с-1/мкЗв·ч-1 

	БДКГ-04 
	70 имп·с-1/мкЗв·ч-1 

	БДКГ-05 
	900 имп·с-1/мкЗв·ч-1 

	БДКГ-17 
	1,1 имп·с-1/мЗв·ч-1 

	БДПС-02 
	6,6 имп·с-1/мкЗв·ч-1 

	к гамма-излучению источника 241Am 
	  

	Продолжение таблицы

	БДКР-01 
	400 имп·с-1/мкЗв·ч-1 

	к альфа-излучению источника 239Pu 
	  

	БДПА-01 
	0,15 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) 

	БДПС-02 
	0,015 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) 

	к бета-излучению источника 90Sr+90Y 
	  

	БДПА-01 
	0,3 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) 

	БДПС-02 
	0,12 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) 

	к нейтронному излучению Pu-Be источника 
	  

	БДКН-01 
	1,15 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) 

	БДКН-03 
	1,5 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) 

	БДКН-05 
	9 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) 

	Диапазон рабочих температур 
	- 30 - + 50°С 

	Относительная влажность воздуха
при температуре 35°С 
	до 95 % 

	Класс защиты 
	IP64 

	Напряжение питания 
	  

	блок Ni-MH аккумуляторов 
	6 В 

	сеть переменного тока, частота 50 Гц 
	220 В 

	сеть постоянного тока 
	12 В 

	Время непрерывной работы 
	  

	от сети переменного или постоянного тока 
	не менее 24 ч 

	от полностью заряженного блока аккумуляторов 
	не менее 24 ч 

	Уровень индустриальных радиопомех 
	СТБ ЕН 55022-2006 

	Электромагнитная совместимость 
	СТБ ГОСТ Р 51522-2001 

	Масса, не более 
	  

	БОИ 
	1,1 кг 

	БОИ2, БДПА-01, БДПБ-01, БДКР-01, БДКГ-04 
	0,5 кг 

	БДПС-02, БДКГ-17 
	0,3 кг 

	БДКГ-01 
	0,4 кг 

	БДКГ-03 
	0,6 кг 

	БДКГ-05 
	1,2 кг 

	БДКН-01 
	2 кг 

	БДКН-03 
	7,8 кг 

	БДКН-05 
	3,4 кг 

	Габаритные размеры 
	  

	БОИ 
	177х85х124 мм 

	БОИ2 
	200х85х36 мм 

	БДПС-02 
	138x86х60 мм 

	БДПА-01, БДПБ-01 
	ø80х196 мм 

	БДКГ-01 
	ø54х255 мм 

	БДКР-01 
	ø60х260 мм 

	БДКГ-03 
	ø 60х295 мм 

	БДКГ-04 
	ø 60х200 мм 

	Продолжение таблицы

	БДКГ-05 
	ø 60х320 мм 

	БДКГ-17 
	ø 54х167 мм 

	БДКН-01 
	ø90х290 мм 

	БДКН-03 
	314х220х263 мм 

	БДКН-05 
	375х110х100 мм 

	Комплектация:

	- Блок обработки информации БОИ или БОИ2 без блоков детектирования;
- сетевой адаптер;
- ремень плечевой;
- ремень поясной;
- руководство по эксплуатации;
- футляр для дозиметра-радиометра и принадлежностей (дипломат).

	Дополнительные  требования:

	- Кабель для подключения дозиметра-радиометра к источнику «+12В»;
- Штанга телескопическая 1.1 м и 3.1 м со встроенным кабелем;
- Головной телефон;
- Комплект принадлежностей для подключения БД к USB-порту ПЭВМ (адаптер USB-БД, кабель USB, ПО);
- кабель БД (прямой) до 25м: 1м с разъемами



2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.
3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее декабря 2011г.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.  
10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ.
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
	
	

	
	

	
	

	Руководитель проекта/
Командир ОВГСО
	                       И.Г. Мудрак



	
	                                             

 

	 
	                       


12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 
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