Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М.

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для АСФ ОВГСО.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М - 1 шт.

| Показатель | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалета дозы рентгеновского и гамма-излучения |  |  |
| БОИ, БОИ2 (счетчик Г-М) | 10 мкЗв/ч - 100 мЗв/ч |  |
| БДКР-01 (NaI(TI) ø9x2 мм) | 0,05 - 100 мкЗв/ч |  |
| БДКГ-01 (счетчик Г-М) | 0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч |  |
| БДКГ-03 (NaI(TI) ø25х40 мм) | 0,03 - 300 мкЗв/ч |  |
| БДКГ-04 (сцинтилляционная пластмасса ø30х15 мм) | 0,05 мкЗв/ч - 10 Зв/ч |  |
| БДКГ-05 (NaI(TI) ø40х40 мм) | 0,03 - 100 мкЗв/ч |  |
| БДКГ-17 (счетчик Г-М) | 1 мЗв/ч - 100 Зв/ч |  |
| БДПС-02 (счетчик Г-М) | 0,1 мкЗв/ч - 30 мЗв/ч |  |
| нейтронного излучения |  |  |
| БДКН-01 (от Pu-Be источников) | 0,1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч |  |
| БДКН-03 (0,025 эВ - 14 МэВ) | 0,1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч |  |
| экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучения |  |  |
| БДКГ-03 | 3 мкР/ч - 30 мР/ч |  |
| Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения |  |  |
| БОИ, БОИ2 | 10 мкЗв - 1 Зв |  |
| БДКР-01 | 0,05 мкЗв - 5 мЗв |  |
| БДКГ-01 | 0,1 мкЗв - 10 Зв |  |
| БДКГ-03 | 0,03 мкЗв - 1 Зв |  |
| БДКГ-04 | 0,05 мкЗв - 10 Зв |  |
| БДКГ-05 | 0,03 мкЗв - 0,3 мЗв |  |
| БДКГ-17 | 1 мкЗв - 100 Зв |  |
| БДПС-02 |  | 0,1 мкЗв - 1 Зв |
| нейтронного излучения |  |  |
| БДКН-01 (от Pu-Be источников) |  | 0,1 мкЗв - 10 мЗв |
| БДКН-03 (0,025 эВ - 14 МэВ) |  | 0,1 мкЗв - 10 мЗв |
| экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучения |  |  |
| БДКГ-03 |  | 3 мкР/ч - 100 Р/ч |
| Продолжение таблицы |  |  |
| Диапазон измерения плотности потока нейтронов |  |  |
| БДКН-01, БДКН-03 (счетчик Не-3) |  | 0,1 - 104 нейтр/(с·см2) |
| БДКН-05 (2 счетчика Не-3) |  | 0,1 - 5·103 нейтр/(с·см2) |
| Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц с поверхности |  |  |
| БДПА-01 |  | 0,1 - 105 част./(мин·см2) |
| БДПС-02 |  | 2,4 - 106 част./(мин·см2) |
| Диапазон измерения плотности потока бета-частиц с поверхности |  |  |
| БДПБ-01 |  | 1 - 5·105 част./(мин·см2) |
| БДПС-02 |  | 6 - 106 част./(мин·см2) |
| Диапазон измерения поверхностной активности |  |  |
| альфа-излучения (239Pu) БДПА-01 |  | 3,4·10-3 - 3,4·103 Бк·см2 |
| бета-излучение (90Sr+90Y) БДПБ-01 |  | 4,4·10-2 - 2,2·104 Бк·см2 |
| Диапазон энергии рентгеновского и гамма-излучения |  |  |
| БДКР-01 |  | 5 - 160 кэВ |
| БОИ, БОИ2, БДКГ-01, БДКГ-17 |  | 60 кэВ - 3 МэВ |
| БДКГ-01 |  | 60 кэВ - 3 МэВ |
| БДКГ-04 |  | 15 кэВ - 3 МэВ |
| БДКГ-03, БДКГ-05 |  | 50 кэВ - 3 Мэв |
| БДПС-02 |  | 20 кэВ - 3 МэВ |
| Диапазон энергии регистрируемых альфа-частиц |  |  |
| БДПС-02 |  | 4 - 7 МэВ |
| БДПА-01 |  | 3 - 7 МэВ |
| Диапазон энергии регистрируемых бета-частиц |  |  |
| БДПС-02, БДПБ-01 |  | 155 кэВ - 3,5 МэВ |
| Диапазон энергии регистрируемых нейтронов |  |  |
| БДКН-01, БДКН-03, БДКН-05 |  | 0,025 эВ - 14 МэВ |
| Энергетическая зависимость при измерении |  |  |
| мощности дозы относительно 137Cs |  | не более +35 % ÷ -25 % |
| плотности потока относительно 90Sr+90Y |  | не более ± 50 % |
| Основная погрешность измерения |  |  |
| мощности дозы и плотности потока |  | не более ± 20 % |
| Чувствительность по 137Cs |  |  |
| БОИ, БОИ2 |  | 0,3 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| БДКГ-01 |  | 4,0 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| БДКГ-03 |  | 350 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| БДКГ-04 |  | 70 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| БДКГ-05 |  | 900 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| БДКГ-17 |  | 1,1 имп·с-1/мЗв·ч-1 |
| БДПС-02 |  | 6,6 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| к гамма-излучению источника 241Am |  |  |
| Продолжение таблицы |  |  |
| БДКР-01 |  | 400 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| к альфа-излучению источника 239Pu |  |  |
| БДПА-01 |  | 0,15 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
| БДПС-02 |  | 0,015 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
| к бета-излучению источника 90Sr+90Y |  |  |
| БДПА-01 |  | 0,3 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
| БДПС-02 |  | 0,12 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
| к нейтронному излучению Pu-Be источника |  |  |
| БДКН-01 |  | 1,15 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
| БДКН-03 |  | 1,5 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
| БДКН-05 |  | 9 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
| Диапазон рабочих температур |  | - 30 - + 50°С |
| Относительная влажность воздуха при температуре 35°С |  | до 95 % |
| Класс защиты |  | IP64 |
| Напряжение питания |  |  |
| блок Ni-MH аккумуляторов |  | 6 В |
| сеть переменного тока, частота 50 Гц |  | 220 В |
| сеть постоянного тока |  | 12 В |
| Время непрерывной работы |  |  |
| от сети переменного или постоянного тока |  | не менее 24 ч |
| от полностью заряженного блока аккумуляторов |  | не менее 24 ч |
| Уровень индустриальных радиопомех |  | СТБ ЕН 55022-2006 |
| Электромагнитная совместимость |  | СТБ ГОСТ Р 51522-2001 |
| Масса, не более |  |  |
| БОИ |  | 1,1 кг |
| БОИ2, БДПА-01, БДПБ-01, БДКР-01, БДКГ-04 |  | 0,5 кг |
| БДПС-02, БДКГ-17 |  | 0,3 кг |
| БДКГ-01 |  | 0,4 кг |
| БДКГ-03 |  | 0,6 кг |
| БДКГ-05 |  | 1,2 кг |
| БДКН-01 |  | 2 кг |
| БДКН-03 |  | 7,8 кг |
| БДКН-05 |  | 3,4 кг |
| Габаритные размеры |  |  |
| БОИ |  | 177х85х124 мм |
| БОИ2 |  | 200х85х36 мм |
| БДПС-02 |  | 138x86х60 мм |
| БДПА-01, БДПБ-01 |  | ø80х196 мм |
| БДКГ-01 |  | ø54х255 мм |
| БДКР-01 |  | ø60х260 мм |
| БДКГ-03 |  | ø 60х295 мм |
| БДКГ-04 |  | ø 60х200 мм |
| Продолжение таблицы |  |  |
| БДКГ-05 |  | ø 60х320 мм |
| БДКГ-17 |  | ø 54х167 мм |
| БДКН-01 |  | ø90х290 мм |
| БДКН-03 |  | 314х220х263 мм |
| БДКН-05 |  | 375х110х100 мм |
| Комплектация: |  |  |
| - Блок обработки информации БОИ или БОИ2 без блоков детектирования; - сетевой адаптер; - ремень плечевой; - ремень поясной; - руководство по эксплуатации; - футляр для дозиметра-радиометра и принадлежностей (дипломат). |  |  |
| Дополнительные требования: |  |  |
| - Кабель для подключения дозиметра-радиометра к источнику «+12В»; - Штанга телескопическая 1.1 м и 3.1 м со встроенным кабелем; - Головной телефон; - Комплект принадлежностей для подключения БД к USB-порту ПЭВМ (адаптер USB-БД, кабель USB, ПО); - кабель БД (прямой) до 25м: 1м с разъемами |  |  |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее декабря 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

| Руководитель проекта/ Командир ОВГСО | И.Г. Мудрак |
| --- | --- |

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.