# Техническое  задание

Основные требования применения: для детального углеводородного анализа бензина по ГОСТ Р 52714 (метод Б).

| № п.п. | Технические требования | Требуемый параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общая характеристика комплекса |  |
| 1.1. | Поставляемая техника должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовлена не ранее 2012 года. | Наличие |
| 1.2. | Сертификат об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии | Наличие |
| 1.3. | Сертификат соответствия производства и обслуживания требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 (ИСО 9001:2000) | Наличие |
| 1.4. | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | Наличие |
| 1.5. | Санитарно-Эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 1.6. | Все представленные технические характеристики поставляемого оборудования должны быть подтверждены официальными документами завода-производителя (свидетельство и описание типа средств измерений, эксплуатационные документы) | Наличие |
| 1.7. | Эксплуатационная и техническая документация на русском языке | Наличие |
| 1.9. | Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (для медицинских изделий) или ГОСТ Р 51522.1-2011 (для лабораторного оборудования) подтвержденное протоколом испытаний испытательного центра, аккредитованного на право проведения соответствующих испытаний | Наличие |
| 2. | Технические характеристики: |  |
| 2.1. | Газовый хроматограф | 1шт. |
| 2.1.1. | Общие характеристики хроматографа |  |
| 2.1.1.1 | Возможность подключения внешней полнофункциональной клавиатуры с четырехстрочным дисплеем, обеспечивающей задание и контроль любых параметров конфигурации и метода, диагностику изменение параметров хроматографа | наличие |
| 2.1.1.2 | Встроенный контроллер, обеспечивающий возможность автономной работы прибора, в том числе без персонального компьютера | наличие |
| 2.1.1.3 | Связь с компьютером по интерфейсам Ethernet, USB, RS232 | наличие |
| 2.1.1.4 | Не менее тринадцати независимых нагреваемых зон | наличие |
| 2.1.1.5 | Функция «Сон» (автономное включение хроматографа в заданное время) | наличие |
| 2.1.1.6 | Все элементы газовой схемы (пневматические узлы) доступны при открывании верхней крышки прибора. Не необходимости снимать боковые и задние крышки прибора | наличие |
| 2.1.1.7 | Автономный запуск режима анализа хроматографа после включения | наличие |
| 2.1.1.8 | Одновременное размещение в хроматографе трех детекторов и трех испарителей | наличие |
| 2.1.1.9 | Возможность установки или замены детекторов с универсальным посадочным местом в любой последовательности без замены аналитической части (модуля) | наличие |
| 2.1.1.10 | Хроматограф должен иметь возможность присоединения квадрупольного масс-спектрометрического детектора с чувствительностью не менее 450:1 (при вводе 1 мкл пробы октафторнафталина с концентрацией 1пг/мкл в режиме TIC), для будущего оснащения | наличие |
| 2.1.2 | Электронное регулирование газовых потоков | наличие |
| 2.1.2.1 | Количество каналов, не менее | 5 |
| 2.1.2.2 | Максимальное давление газа-носителя на входе в хроматограф | 1,25 МПа |
| 2.1.2.3 | диапазон задания и измерения расхода газа, не менее | 0-500 мл/мин |
| 2.1.2.4 | диапазон задания и измерения давления, не менее | 0-1000 кПа |
| 2.1.2.5 | Задание параметров регулятора для каждого канала в отдельности | наличие |
| 2.1.3 | Термостат колонок |  |
| # 2.1.3.1 | # объем термостата, не менее | 12.3л |
| 2.1.3.2 | # диапазон рабочих температур, не менее | от (Т окр. среды + 4°С) до 450°С с дискретн. установки 0,1 °С |
| 2.1.3.3 | # Максимальная скорость программирования, не менее | до 120 °С/мин с дискретн. установки 0,1 °С/мин |
| 2.1.3.4 | # Скорость охлаждения с 400 °С до 50 °С, не более | 5,5мин |
| 2.1.3.5 | # количество изотерм | 20 |
| 2.1.3.6 | # Отклонение среднего установившегося значения температуры термостатов от заданного значения, %, не более | 1,5 |
| 2.1.4. | Детектор пламенно- ионизационный (ПИД) | 1 шт. |
| 2.1.4.1 | Предел детектирования (по гептану), не более | 2х10-12 г/с |
| 2.1.4.2 | Линейный диапазон, не менее | 0,5* 107 |
| 2.1.4.3 | Максимальная температура, не менее | 450оС |
| 2.1.4.4 | Электронное управление потоков, автоматический контроль поджига | Наличие |
| 2.1.4.5 | Комплект гаек и муфт для подключения колонок | Наличие |
| 2.1.5 | Испаритель капиллярный | 1 шт. |
| 2.1.5.1 | Возможность работы в режимах с делением потока (Split) или без деления потока (Splitless) | Наличие |
| 2.1.5.2 | Максимальная температура, не менее | 450оС |
| 2.1.5.3 | Возможность работы капиллярного испарителя с насадочными колонками | Наличие |
| 2.1.5.4 | Быстрая замена лайнера (вставки) | Наличие |
| 2.1.5.5 | Функция экономии газа-носителя | Наличие |
| 2.1.5.6 | Автоматический контроль герметичности капиллярного испарителя | Наличие |
| 2.2 | Колонки, входящие в поставку комплекса: |  |
| 2.2.1 | Колонка DB-1, 100m*0.25mm*0.5mkm, Cat.N 122-10AE или эквивалент | 1шт. |
| 2.3 | Программное обеспечение для управления хроматографом, сбора и обработки хроматографических данных | 1шт. |
| 2.3.1. | Должно функционировать под управлением операционных систем Microsoft Windows 98/XP/Windows 7 | Наличие |
| 2.3.2. | Язык интерфейса программы: русский/английский | Наличие |
| 2.3.3. | Возможность создания учетных записей пользователей с паролями, позволяющих разграничить доступ к программе для пользователей, имеющих разную квалификацию | Наличие |
| 2.3.4. | Возможность автоматизации выполнения серии анализов с гибкими настройками времени и условий выполнения каждого анализа с автоматической обработкой и выдачей результатов, как с участием, так и без участия оператора | Наличие |
| 2.3.5. | Программное управление и контроль всех рабочих параметров хроматографа и внешних устройств | Наличие |
| 2.3.6. | Автоматическая и ручная разметка пиков, различные методы градуировки и количественной обработки данных, усреднение результатов нескольких измерений, печать отчетов, создание автоматических последовательностей для обработки данных с гибкими настройками для каждого метода | Наличие |
| 2.3.7. | Возможность обработки хроматограммы и выдачи результата после выхода интересующих пиков, не дожидаясь окончания анализа | Наличие |
| 2.3.8. | Выявление и идентификация неограниченного количества соединений | Наличие |
| 2.3.9. | Построение многоточечной градуировки с неограниченным количеством уровней | Наличие |
| 2.3.10 | Ведение журнала, регистрирующего все действия оператора в программе обработки в соответствии с требованиями GLP | Наличие |
| 2.4. | Специализированное программное обеспечение для обработки и идентификации компонентов при детальном углеводородном анализе бензина «DHA». | 1 шт. |
| 2.5. | Персональный компьютер должен иметь конфигурацию не ниже: процессор Intel Core i3-550; MB ASUS P7P55D; Ethernet 1Gb; DDR3 4Gb; HDD 750 Gb; PCI-E ASUS 1Gb; DVD+RW; ПО Windows 7 Home Basic Russian; монитор 21,5'' LG E2250T TFT; принтер HP Laser Jet P1102 | 1 шт. |
| 2.6. | Дозатор автоматический жидкостный или эквивалент | 1 шт. |
| 2.6.1. | # объем контейнера с пробой | от 0,1 до 2 мл |
| 2.6.2. | # Объем вводимой пробы | от 0,1 до 10 мкл |
| 2.6.3. | # Количество виал для слива промывочной жидкости | 3 |
| 2.6.4. | # Количество инжекций из одной виалы | От 1 до 99 |
| 2.6.5. | # Количество контейнеров | 14 |
| 2.6.6. | # возможность установки шприцев 0,5; 1; 5; 10 мкл | Наличие |
| 2.6.7. | # два алгоритма промывки шприца, различные варианты ввода пробы | Наличие |
| 2.6.8. | управление из программы хроматографа или компьютера, задание переменных параметров алгоритмов промывки и ввода пробы | Наличие |
| 2.6.9. | хранение рабочих параметров дозатора в методе | Наличие |
| 2.6.10. | комплект ЗиП (запасной комплект виал и уплотнительных септ, микрошприцы для установки в дозатор, монтажные элементы и электрические кабели для подключения дозатора, комплект мембран испарителя). | Наличие |
| 2.7. | Фильтр каталитической очистки воздуха от органических примесей и очистки газа-носителя от кислорода | 1шт. |
| 2.7.1. | Два независимых канала: очистка газа-носителя от кислорода (1), очистка воздуха от органических примесей(2) | Наличие |
| 2.7.2. | рабочая температура реактора | 550 С |
| 2.7.3. | расход очищаемого воздуха не менее | 600 мл/мин |
| 2.7.4. | содержание органических примесей в очищенном воздухе в пересчете на метан, не более | 0,1мг/м3 |
| 2.7.5. | расход очищаемого газа-носителя (очистка от кислорода), не менее | 150 мл/мин |
| 2.7.6. | содержание кислорода в очищенном газе, не более | 5 ppmv |
| 2.7.7. | емкость по кислороду, не менее | 5 л. |
| 2.7.8. | Возможность регенерации реактора (очистка от кислорода) | наличие |
| 2.8. | Генератор водорода | 1 шт. |
| 2.8.1. | Производительность, не менее | 6 л/час |
| 2.8.2. | выходное давление, не менее | 140кПа |
| 2.8.3. | Возможность дозаправки водой генератора водорода без сбрасывания давления вырабатываемого водорода | Наличие |
| 2.8.4. | Встроенная система удаления кислорода | Наличие |
| 2.9. | Компрессор воздуха | 1 шт. |
| 2.9.1. | Производительность, не менее | 3,0 л/мин |
| 2.9.2. | номинальное рабочее давление, не менее | 1,8 атм |
| 2.9.3. | уровень звукового давления, не более | 63 дБА |
| 2.9.4. | точность поддержания давления на выходе компрессора | ±0,75КПа |
| 2.9.5. | безмасляный | Наличие |
| 2.10. | Система захолаживания термостата колонок | 1 шт. |
| 2.10.1. | Полная программная интеграция с хроматографом | Наличие |
| 2.10.2. | Возможность задания температуры термостата колонок хроматографа от 0°С | Наличие |
| 2.10.3. | Не требует дополнительных хладоагентов при работе | Наличие |
| 2.11. | Газовая арматура для лаборатории | 1 шт. |
| 2.11.1 | Медный трубопровод 3мм (в комплекте), не менее | 6 метров |
| 2.11.2 | Двухступенчатый баллонный регулятор давления газа-носителя с инертной металлической мембраной | Наличие |
| 2.11.3 | Регулятор давления баллонный должен соответствовать требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования (подтверждается сертификатом) | Наличие |
| 2.11.4 | Скобы для крепления трубопроводов | Наличие |
| 2.11.5 | Хомут для крепления баллонов | Наличие |
| 2.12. | Дополнительное оборудование и расходные материалы |  |
| 2.12.1 | Блок фильтров (три канала газа с адсорбционными фильтрами и стабилизирующими регуляторами давления) | 1шт. |
| 2.12.2 | Комплект коммутационный 4.069.007 (8 портов) | 1шт. |
| 2.12.3 | Мембрана 7.010.019-01 | 100шт. |
| 2.12.4 | Тройник 6.454.022-01 (с гайками и муфтами) | 3шт. |
| 2.12.5 | Трубка медная капиллярная | 3м. |
| 2.12.6 | Фильтр универсальный для очистки гелия (подсоединения 1/8'') (Cat.N RMSH-2, Agilent) | 2шт. |
| 2.12.7 | Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа на аппаратно-программном комплексе. Бензины автомобильные. Определение индивидуального и группового углеводородного состава по ГОСТ Р 52714 – 2007. Расчет физико-химических свойств бензина по СТБ 1276 – 2001. | 1шт. |
| 3. | Дополнительные требования |  |
| 3.1. | Обеспечение стандартными комплектами ЗИП и расходными материалами | Наличие |
| 3.2. | Государственная метрологическая поверка | Наличие |
| 3.3. | Для каждой единицы оборудования должны быть указаны: Фирма-изготовитель, Марка оборудования, Каталожный номер. | Наличие |
| 4. | Сервис и техническая поддержка |  |
| 4.1. | Доставка оборудования до г.Москва | Наличие |
| 4.2. | Пуско-наладочные работы, обучение операторов, гарантийное обслуживание (не менее 18 месяцев после ввода прибора в эксплуатацию) осуществляется сервис-нженерами, сертифицированными фирмой изготовителем. | Наличие |
| 4.3. | Послегарантийное обслуживание осуществляется сервис-инженерами, сертифицированными фирмой изготовителем | Наличие |