ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»




Утверждаю

Заместитель директора по общим вопросам
ОАО «ГНЦ НИИАР»

_____________ С. П. Колотьев

                                                                          по доверенности № 124 от 05.04.2011 г. 
ИЗВЕЩЕНИЕ №  102012/507
о проведении  понижающего редукциона в электронной форме

на поставку «Дозиметрической продукции для ОАО «ГНЦ НИИАР»
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru
и ЭТП http://www.a-k-d.ru/
Димитровград

2011г

Процедура проводится в соответствии с ЕОСЗ Госкорпорации «РОСАТОМ» (в ред. От  24.08.2011 №1/709-П)
Организатор размещения заказа: ОАО  «ГНЦ НИИАР»  

Место нахождения и почтовый адрес Организатора размещения заказа: Россия, 433510, Ульяновская обл. г. Димитровград-10

Адрес электронной почты Организатора размещения заказа: naa@niiar.ru
Номер контактного телефона/факса Организатора размещения заказа: (84235) 6-55-89
Контактное лицо: Гордиенова Александра Владимировна
Адрес электронной торговой площадки: www.a-k-d.ru
1. Форма процедуры закупки: понижающий редукцион в электронной форме
2. Предмет договора: поставка дозиметрической продукции
3. Наименование, технические характеристики и объем поставляемых товаров:

	НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА, ГОСТ, ТУ
 


	ед
	кол-
	Цена
	Сумма

	
	изм
	во
	руб.
	руб.

	Блок детектирования БДАС-03П-01 (или аналог)          (Предназначен для измерения объемной активности искусственных аэрозолей, дисперсная фаза которых содержит альфа- и бета- активные радионуклиды (альфа- и бета- активные аэрозоли). Диапазон измерения (предельные значения): объемной активности альфа-аэрозолей не более ≤8*10-2….не менее ≥ 3*104 Бк/м3,  объемной активности бета-аэрозолей не более ≤25,0….не менее ≥1,0*105 Бк/м3; минимально измеряемая объемная активность при времени отбора пробы 24часа и объемном расходе пробы 1,2м3/ч: альфа-аэрозолей 1*10-3Бк/м3  , 3,57*10-2Бк/м3 ,  бета-аэрозолей 1,2*10-1Бк/м3 ).
	шт
	2
	687825,00
	1375650,00

	Устройство накопления и обработки УНО-02И2 (или аналог) (Предназначено для сбора информации об объемной активности альфа- и бета- активных аэрозолей, поступающей от блоков детектирования БДАС-03П-01 в виде потоков статистически распределенных во времени импульсов; устройство осуществляет накопление, обработку, отображение и выдачу информации о значениях объемной активности альфа- и бета- активных аэрозолей на устройства верхнего уровня; количество подключаемых блоков БДАС-03П-01 – 4; диапазон преобразования, по одному каналу, статистически распределенных импульсов от блока детектирования (в соответствии с характеристикой преобразования) – от 2*10-2 до 1*104 с-1;  отклонение преобразования средних частот случайных импульсных потоков в значение контролируемого параметра – не более ± 0,1%; цифровой выход RS-485 (Modbus RTU).
	шт
	1
	679687,50
	679687,50

	Устройство накопления и обработки УНО-03И  (или аналог)     (Предназначено для накопления, обработки поступающих от блока детектирования БДГБ-02И нормированных электрических импульсов и отображения информации о значениях контролируемой бета-активности газов и выдачи ее на устройства верхнего уровня. Совместно с блоком детектирования БДГБ-02И образует измерительный канал объемной активности бета- активных газов. Осуществляет преобразование нормированных импульсов от блока детектирования БДГБ-02И, длительность которых обратно пропорциональна значению объемной активности нуклидов газа, в значение физической величины контролируемого параметра. Режимы накопления информации:- за установленное время накопления (1,10,100,1000)с, - за последнюю смену (8,12,24)ч. Хранение информации об измерениях: - в суточном архиве (за каждые 100с в течение суток), - в сменном архиве (за последнюю 1000с или усредненное значение за смену в течение последних 60 смен). Обеспечивает связь с локальной сетью посредством интерфейса RS-485 (протокол MODBUS RTU). Диапазон измерения активной длительности входных импульсов – 0,0005…1000с; погрешность преобразования ±0,1%; амплитуда входных импульсов 3,5-12,0В; входной импеданс канала – 10кОм; время установления рабочего режима – не более 1мин. 
	шт
	9
	304837,50
	2743537,50

	Блок детектирования БДГБ-02И (или аналог)                                       (Предназначен для преобразования энергии ионизирующих излучений нуклидов газов, поглощенной в объеме детектора, в электрический сигнал, нормированная длительность которого обратно пропорциональна значению объемной активности нуклидов газа. Метод измерения основан на прокачке предварительно очищенного от аэрозолей и паров йода контролируемого воздуха через рабочий объем и регистрации его активности с помощью ионизационной камеры. Для контроля функционирования предусмотрен контрольный источник тока. Вид регистрируемого излучения - бета-активные инертные газы; тип устройства – ионизационная проточная камера объемом 10л; диапазон измерения: 3Н – 5,0*104÷5,0*109Бк/м3, 14С – 5,0*103÷5,0*108Бк/м3, 133Хе – 5,0*103÷5,0*108Бк/м3, 85Kr – 3,0*103÷3,0*108Бк/м3, 41Ar – 3,0*103÷8,0*108Бк/м3; уровень собственного фона – 150с; пределы допускаемой основной погрешности с доверительной вероятностью 0,95 - ±20%; диапазон допустимого давления 80-120кПа; допустимая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения – 1,5(20) пА/кг(мкР/ч); режим работы – непрерывный).
	шт

	9
	269487,50
	2425387,50

	Стенд технологический в составе: Устройство детектирования УДАС-01И(1шт), устройство детектирования УДАС-03И (1шт), блок детектирования БДГБ-02И (1шт), устройство накопления и обработки УНО-03И, технологическое программное обеспечение (далее - ТПО). 

 ТПО должно обеспечивать работу с приборами, входящими в состав стенда, так же должно обеспечивать работу со следующими приборами и интеллектуальными датчиками: УНО-02; УНО-02И1; УНО-02И2; УДГБ-01; УДГБ-04; УДМН-100; УДА-1АБ; УДГ-1Б; УДИ-1Б. ТПО должно подразделяться на: программное обеспечение автоматизированного рабочего места оператора и серверное программное обеспечение. Серверная часть ТПО должна быть кроссплатформена и функционировать под управлением ОС Windows и ОС Linux. ПО АРМ должно функционировать под управлением ОС Windows. ПО АРМ должно выполнять следующие функции: сбор информации с подключенных блоков устройств детектирования по измерительным каналам и ее обработку; сохранение полученной информации в локальной базе данных на компьютере АРМ в базе данных на сервере; сравнение результатов измерений с аварийными и предупредительными уставками; установка всех параметров любого измерительного канала; исполнение команд оператора по управлению детекторами и устройствами; оформление отчета за текущую смену (сменного протокола); оформление сменного протокола за выбранную оператором дату; оформление отчета по текущим значениям; получение твердой копии отчетов на принтере; контроль некорректных действий оператора; настройка параметров программы; отображение на дисплее компьютера: а) результатов измерений и обработки в таблице текущих значений, таблице или графиках истории; б) результатов сравнения с уставками в виде цветных пиктограмм состояния измерительных каналов на мнемосхеме; в) обобщенного состояния всех точек контроля на индикаторе в строке состояния; г) результатов диагностики датчиков в таблице с указанием возможной причины отказа.

ТПО должно организовывать и вести базы данных. Полученные данные измерений по каждой точке контроля на АРМ должны сохраняться в локальной БД (СУБД MS Access 2003) и затем асинхронно реплицироваться на сервер (СУБД MS SQL Server 2008). Интерфейс пользователя клиентской части ТПО должен быть реализован с использованием технологии TDI (Tabbed document interface). ТПО должно осуществлять защиту от несанкционированного доступа используя встроенные механизмы применяемых СУБД: для локальной базы данных на управляющем компьютере используется система пользователей и групп пользователей MS Access в сочетании со средствами разграничения полномочий по типу доступа к таблицам и представлениям; для базы данных на сервере ТПО применяется механизм авторизации MS SQL Server 2008. Для доступа к таблицам, представлениям, хранимым процедурам должны использоваться два уровня доступа: уровень администратора. Позволяет вносить любые изменения в существующие объекты базы данных, создавать новые объекты и удалять их; уровень оператора управляющего компьютера. Позволяет записывать, изменять и удалять справочные данные, оперативные данные измерений, данные истории изменений, а также журнала событий. ТПО на управляющем компьютере, в свою очередь, допускает работу оператора с двумя уровнями полномочий: административном и пользовательском.


	К-т
	1
	5195737,50
	5195737,50

	ИТОГО:
	
	
	
	12420000,00

	
	
	В т.ч.
	НДС 18%
	1 894 576,27


4. Срок и условия поставки товара: в течение 6  месяцев с момента заключения договора.
Поставка Товара осуществляется силами и за счёт Поставщика по адресу: город Димитровград-10, Ульяновская область, Россия.
Возможна досрочная поставка Товара. 
Поставщик обязан в течение 5 дней после отгрузки направить в адрес Покупателя по факсу и почтой счёт-фактуру с указанием даты и номера договора, оформленный согласно Постановлению Правительства РФ от 02.12.2000 № 914 (с изменениями и дополнениями). В счете-фактуре указать  наименование Покупателя и грузополучателя  - Открытое акционерное общество «Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов» или краткое – ОАО «ГНЦ НИИАР»;

- направить Покупателю в день отгрузки по факсу товарно-транспортную накладную на отгруженную продукцию. Оригинал накладной Поставщик направляет вместе с отгруженной продукцией;

         - осуществлять  поставку продукции в упаковке, соответствующей характеру поставляемой продукции. Упаковка и консервация должны обеспечить полную сохранность продукции от всякого рода повреждений или коррозии и т.д. при перевозке смешанным транспортом с учетом перегрузок в пути. Тара является необоротной.
5. Начальная (максимальная) цена договора  12 420 000 рублей (Двенадцать миллионов  четыреста двадцать  тысяч рублей, в том числе НДС (18%) –1 894  576,27 руб.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: 

50 % в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Договора;

На сумму предоплаты «Поставщик» направляет в адрес «Покупателя» счет-фактуру, оформленную в соответствии с НК РФ;

Оставшиеся 50 % в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента приемки продукции на предприятии Покупателя.
7. Порядок формирования цены договора: Цена на продукцию включает в себя стоимость материалов, упаковки, маркировки, технической документации, выполненной на русском языке (паспорт, руководство по эксплуатации), стоимость доставки продукции до склада Покупателя в  г. Димитровград-10 Ульяновской области.

8. Срок, место и порядок предоставления документации: в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса от оператора электронной площадки Заказчику (Организатору) размещения заказа. Документация предоставляется по адресу: Димитровград-10, здание 202, 3 этаж, ОПРЗ
	Срок, время, место подачи заявок на участие в редукционе: 


	с 10.10.2011 по 21.10.2011 до 12:00 на ЭТП: 
www.a-k-d.ru


	День и время  начала рассмотрения 1-х частей заявок:

Дата окончания рассмотрения 1-х частей заявок:


	«21» октября 2011 г. 12:00 (время московское)
«27» октября 2011 г. 16:00 (время московское)

	Дата и время  проведения редукциона
	«31» октября 2011 г. 14:00 (время московское) 

	Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («Шаг редукциона»)
	От 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены договора.


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО





«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР-


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ»





ОАО «ГНЦ НИИАР»








