- ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. Изм | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Многофункциональный калибратор Типа Метран-510-ПКМ или эквивалент. | Измеряемые и воспроизводимые сигналы: - ток; - напряжение; - сопротивление; - сигналы от термопреобразователей сопротивления (ТС) и/или термоэлектрических преобразователей (ТП) Встроенный интерфейс RS232 Источник питания: - 4 х АА NiCd, NiMH (встроенный); - сеть переменного тока 220 В, 50 Гц Степень защиты от пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254. Особенности калибратора: - одновременная работа в каналах измерения и воспроизведения электрических величин (с гальванической развязкой каналов); - режим автоматизированной поверки измерительных преобразователей (ИП); - автоматическое воспроизведение сигналов различной формы; - компенсация термо-ЭДС холодного спая ТП автоматическая или ввод с клавиатуры; - передача данных калибровки непосредственно в персональный компьютер через интерфейс USB; - программное обеспечение. Режимы работы 1.Воспроизведение физической величины (ФВ); 2.Измерение ФВ; 3.Одновременное воспроизведение и измерение ФВ. В первом режиме работы калибратор, в зависимости от выбранной программы, воспроизводит сигналы постоянного тока и напряжения, сопротивления, а также воспроизводит выходные сигналы ТС и ТП. Во втором режиме - калибратор производит измерение описанных в первом режиме ФВ. В третьем режиме - происходит одновременное и независимое воспроизведение, измерение ФВ и расчет погрешности преобразования. Основные технические характеристики и параметры - Диапазоны и пределы погрешности измерений и воспроизведения сигналов напряжения, тока, сопротивления приведены в табл.1 - Диапазоны и пределы погрешности измерений и воспроизведения выходных сигналов ТП приведены в табл.2 - Диапазоны и пределы погрешности измерений и воспроизведения выходных сигналов ТС приведены в табл.3. Программное обеспечение калибратора позволяет - автоматизировать процедуру поверки первичных и вторичных измерительных преобразователей; - использовать данные из архива поверок калибратора МЕТРАН 510-ПКМ; - формировать и печатать протоколы поверок ИП на основе пользовательского шаблона; - вести архивы поверок ИП с возможностью экспорта данных для дальнейшей обработки в программном обеспечении пользователя; - управлять воспроизведением и измерением физических величин калибратором под управлением ПО пользователя с помощью поставляемой DLL-библиотеки. Состав интерфейса "Поверка ИП": - программное обеспечение (компакт-диск); - кабель RS232 или USB для подключения к ПК. Комплект поставки - блок питания - 1 шт. - аккумулятор (NiCd, NiMH - типоразмер AA) - 4 шт. - термозонд для компенсации температуры холодного спая термоэлектрических преобразователей (ТП) - 1 шт. - термостатирующий переходник для подключения ТП - 1 шт. - электрический кабель для подключения поверяемого прибора с входными/выходными сигналами I, U - 2 шт. - электрический кабель для подключения поверяемого прибора с входным/выходным сигналом R - 1 шт. - сумка - 1 шт. - паспорт - 1 экз. - руководство по эксплуатации на русском языке 1 экз. - методика поверки - 1 экз. Прибор должен быть включен в реестр средств измерения РФ, иметь первичную поверку. | шт. | 1 |

Таблица 1:

| Функция | Диапазон измерений (рабочий) | Цена младшего разряда | Пределы допускаемой основной погрешности, ±(%ТВ +ПВ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код А | Код Б |
| Измерение силы постоянного тока | ±(0-5) мА ±(0-22) мА | 0,0001 мА | 0,0075%+0,25 мкА 0,0075% + 1 мкА | 0,015% + 0,25 мкА 0,015% + 1 мкА |
| Воспроизведение силы постоянного тока | (0-5) мА (0-25) мА | 0,0001 мА | 0,0075%+0,25 мкА 0,0075% + 1 мкА | 0,015% + 0,25 мкА 0,015% + 1 мкА |
| Измерение напряжения постоянного тока | ±(0-100) мВ ±(0,1-1)В ±(1-11) В | 1 мкВ 0,01 мВ 0,1 мВ | 0,0075% + 5 мкВ 0,0075%+0,05 мВ 0,0075%+0,55 мВ | 0,015% + 5 мкВ 0,015% + 0,05 мВ 0,015% + 0,55 мВ |
| Воспроизведение напряжения постоянного тока | (0-0,1) В (0,1-1)В (1-5)В | 1 мкВ 0,01 мВ 0,1 мВ | 0,0075% + 5 мкВ 0,0075%+0,05 мВ 0,0075%+0,25 мВ | 0,015% + 5 мкВ 0,015% + 0,05 мВ 0,015% + 0,25 мВ |
| Измерение сопротивления постоянному току | (0-400) Ом (0,4-2) кОм | 0,001 Ом 0,01 Ом | 0,0075%+0,01 Ом 0,0075%+0,05 Ом | 0,015% + 0,02 Ом 0,015% + 0,1 Ом |
| Воспроизведение сопротивления постоянному току | (0-0,4) кОм (0,4-2) кОм | 0,001 Ом 0,01 Ом | 0,0075%+0,01 Ом 0,0075%+0,05 Ом | 0,015% + 0,02 Ом 0,015% + 0,1 Ом |

ТВ - значение текущей измеряемой или воспроизводимой величины;

ПВ - постоянное значение составляющей погрешности измерений.

Таблица 2:

| НСХ ТП | Диапазон измерений и воспроизведения | Пределы допускаемой основной погрешности, ±°С |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | выходных сигналов, °С | Код А | Код Б |
| R (ПП) | -49...200 | (1,2-0,0005 t)±1 е.м.р. | 1,25±1 е.м.р. |
|  | 200...1767 | 1,1±1 е.м.р. |  |
| S (ПП) | -49...200 | (1,2-0,0005 t)±1 е.м.р. | 1,25±1 е.м.р. |
|  | 200...1767 | 1,1±1 е.м.р. |  |
| B (ПР) | 250...600 | (2,002-0,0017 t)±1 е.м.р. | 1,60±1 е.м.р. |
|  | 600...1820 | 1,0±1 е.м.р. |  |
| N (НН) | -200...0 | (0,3-0,0016 t)±1 е.м.р. | 0,40±1 е.м.р. |
|  | 0...1300 | (0,3+0,00005 t)±1 е.м.р. |  |
| K (ХА) | -200...0 | (0,25-0,0011 t)±1 е.м.р. | 0,35±1 е.м.р. |
|  | 0...1370 | (0,25+0,00005 t)±1 е.м.р. |  |
| T (МК) | -200...0 | (0,25-0,001 t)±1 е.м.р. | 0,35±1 е.м.р. |
|  | 0...400 | (0,25-0,00005 t)±1 е.м.р. |  |
| J (ЖК) | -200...1200 | 0,35±1 е.м.р. | 0,38±1 е.м.р. |
| E (ХКн) | -200...0 | (0,2-0,00025 t)±1 е.м.р. | 0,25±1 е.м.р. |
|  | 0...1000 | 0,2±1 е.м.р. |  |
| L (ХК) | -180...0 | (0,3-0,0001 t)±1 е.м.р. | 0,40±1 е.м.р. |
|  | 0...790 | 0,3±1 е.м.р. |  |
| А-1 (ВР) | 10...400 | (1,1-0,0015 t)±1 е.м.р. |  |
|  | 400...2500 | (0,38+0,00029 t)±1 е.м.р. |  |
| А-2 (ВР) | 10...300 | (1,1-0,0021 t)±1 е.м.р. | 1,10±1 е.м.р. |
|  | 300...1800 | (0,35+0,0004 t)±1 е.м.р. |  |
| А-3 (ВР) | 10...300 | (1,1-0,0021 t)±1 е.м.р. |  |
|  | 300...1800 | (0,35+0,00038 t)±1 е.м.р. |  |

Таблица 3:

| НСХ ТС | Ном.знач. отношения сопротивлений W100 | Диапазон измерений и воспроизведения выходных сигналов, °С | Пределы допускаемой основной погрешности, ±°С |  | Цена младшего разряда, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код А | Код Б |  |
| 50П | 1,3910 | -199...845 | (0,07+0,75-10-4-t) ± 1 е.м.р. | (0,14+2,4-10-4-t) ± 1 е.м.р. |  |
| 100П |  |  | (0,04+0,75-10-4-t) ± 1 е.м.р. | (0,09+2,1*10-4-t) ± 1 е.м.р. |  |
| 200П |  |  | (0,03+0,92-10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=-199...260°C (0,08+0,75-10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=260...845°C | (0,06+1,7*10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=-199...260°C (0,15+2,7*10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=260...845°C |  |
| 500П |  | -195...849 | (0,03+0,85-10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=-195...-50°C (0,04+0,75-10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=-50...849°C | (0,05+1,7*10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=-195...-50°C (0,09+2,1*10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=-50...849°C |  |
| 1000П |  | -195...250 | (0,03+0,83-10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=-195...-150°C (0,04+0,92-10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=-150...250°C | (0,04+1,6*10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=-195...-150°C (0,06+1,7*10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=-150...250°C |  |
| Pt50 |  |  | (0,07+0,75-10-4-t) ± 1 е.м.р. | (0,14+2,4-10-4-t) ± 1 е.м.р. |  |
| Pt100 |  |  | (0,04+0,75-10-4-t) ± 1 е.м.р. | (0,09+2,1*10-4-t) ± 1 е.м.р. |  |
| Pt200 | 1,3850 | -195...845 | (0,03+0,93-10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=-195...265°С (0,08+0,75-10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=265...845°С | (0,06+1,8*10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=-195...265°С (0,15+2,6*10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=265...845°С | 0,01 |
| Pt500 |  |  | (0,03+0,86-10-4-t) ± 1 е.м.р. для t^^...^^ (0,04+0,75-10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=-50...845°С | (0,05+1,7*10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=-195...-50°С (0,09+2,1*10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=-50...845°С |  |
| Pt1000 |  | -195...250 | (0,03+0,83-10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=-195...-150°С (0,04+0,92-10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=-50...250°С | (0,04+1,6*10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=-195...-150°С (0,06+1,7*10-4-t) ± 1 е.м.р. для t=-150...250°С |  |
| 50М 53М | 1,4280 | -184...200 | (0,07+0,75-10-4-t) ± 1 е.м.р. | (0,13+1,5-10-4-t) ± 1 е.м.р. |  |
| 100М |  |  | (0,04+0,75-10-4-t) ± 1 е.м.р. | (0,08+1,5*10-4-t) ± 1 е.м.р. |  |
| Cu50 | 1,4260 | -49...199 | (0,07+0,75-10-4-t) ± 1 е.м.р. | (0,13+1,5-10-4-t) ± 1 е.м.р. |  |
| Cu100 |  |  | (0,04+0,75-10-4-t) ± 1 е.м.р. | (0,08+1,5*10-4-t) ± 1 е.м.р. |  |
| 100H | 1,6170 | -59...179 | (0,06+0,43-10-4-t) ± 1 е.м.р. | 0,07 ± 1 е.м.р. |  |
| Ni100 |  |  |  |  |  |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной и технической документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, паспорт,  методика поверки, руководство по эксплуатации на русском языке);

- гарантийный срок – не менее 18 месяцев;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее  2015 года;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).